## Itinerář měření
Postup měření - kalibrace Newtona - 9.8.2013 - klimakomora VUT D5 - winter clothing
plánovaný postup
čas relativní | čas reálný | popis akce | předpokládaný stav na konci | datové výstupy
00:00-01:30 | 8:45 | zapnutí a nahřívání manekýna, klimakomora vypnuta | nahřátý manekýn a vychlazená komora na 24C | manekýn predehraty z predesleho mereni
01:30-02:00 | 10:15 | zahájení měření a logování pro kalibraci | nalogovaná dat pro kalibraci | data pro kalibraci v prostředí 24 °C
2:00 | 10:45 | konec meření
Skutečný průběh měření - 9-8-2013
| čas reálný | popis akce
| 8:45 | zapnutí a regulace manekýna
| 10:15 | dosažena stabilizace manekyna, stabilní teplota vzduchu 24,5 C, steny hlásí neco kolem 24,2 C, strop a podlaha cca 24,3 C.
| 10:45 | konec mereni - dosažená teplota v komoře je stabilních cca 26 a teplota stěn 26,0 C
poznámky
Kalibrovaný oděv: |  | Tričko + mikina NeTME + boxerky + ponožky + boty (Baťa) + manžestrové kalhoty
poloha čidel teploty vzduchu logovaná do log souboru manekýna
amb1 u podlahy, amb2 + windspeed ve výšce 1,1, a ve výšce 0,8m RH sonda
výstupní data - celkem tři soubory
|  | 00_kalibrace_manekyna_klimakomora_VUT_9-08-2013-winter_clothing.xlsx | log soubor manekýna - záznam dat z experimentu
|  | Testo_435_log_calibration_9-8-2013-winter.vi2 | log RH+t a teplot stropu a podlahy
|  | Testo_735_log_calibration_9-8-2013-winter.vi2 | log teplot stěn

## Ambient_environment_TESTO
Manikin Newton - calibration - climate chamber VUT
datum | 2013-08-09 |  | čas | 8:45 až 10:45
typ měření | kalibrační měření při teplotě 24 C v poloze sedící, ale zavěšeno na držáku
Indoor environment - climate chamber VUT - 9-8-2013 - data from manikin
|  | Newt - air speed | Newt - air temperature | Newt - RH
| DATE | m/s | °C | %rH
| 8:47 | 0.11 | 24.25 | 57.6
| 8:47 | 0.11 | 24.25 | 57.5
| 8:47 | 0.11 | 24.25 | 57.5
| 8:47 | 0.11 | 24.25 | 57.5
| 8:47 | 0.11 | 24.25 | 57.4
| 8:47 | 0.11 | 24.25 | 57.4
| 8:48 | 0.11 | 24.25 | 57.4
| 8:48 | 0.11 | 24.25 | 57.3
| 8:48 | 0.11 | 24.25 | 57.3
| 8:48 | 0.11 | 24.26 | 57.3
| 8:48 | 0.11 | 24.27 | 57.2
| 8:48 | 0.13 | 24.3 | 57.3
| 8:49 | 0.1 | 24.32 | 57.2
| 8:49 | 0.08 | 24.33 | 57.2
| 8:49 | 0.09 | 24.33 | 57.2
| 8:49 | 0.08 | 24.33 | 57.2
| 8:49 | 0.08 | 24.33 | 57.1
| 8:49 | 0.08 | 24.33 | 57.1
| 8:50 | 0.07 | 24.33 | 57.1
| 8:50 | 0.06 | 24.33 | 57.1
| 8:50 | 0.06 | 24.34 | 57
| 8:50 | 0.05 | 24.34 | 57
| 8:50 | 0.06 | 24.34 | 57
| 8:50 | 0.06 | 24.34 | 57
| 8:51 | 0.06 | 24.34 | 57
| 8:51 | 0.05 | 24.34 | 57
| 8:51 | 0.05 | 24.34 | 57
| 8:51 | 0.05 | 24.34 | 57
| 8:51 | 0.05 | 24.34 | 57
| 8:51 | 0.05 | 24.34 | 57 |  | AVG temperature in calibration period 10:15-10:45 |  |  |  | AVG temperature of walls at teh end of period 10:15-10:45
| 8:52 | 0.05 | 24.35 | 57 |  | 24.5307 | °C |  |  | 24.28 | °C
| 8:52 | 0.05 | 24.35 | 56.9
| 8:52 | 0.05 | 24.35 | 56.9
| 8:52 | 0.04 | 24.35 | 56.9 | Temperatures of walls and RH+t upstream of the manikin
| 8:52 | 0.03 | 24.35 | 56.9 | TESTO 435 - log | [6 empty] | Testo 735 - log
| 8:52 | 0.04 | 24.35 | 56.9 | Cham_test Log 6 | datum | čas | %rH | °C | °C | °C | Cham_test Log 6 | datum | čas | °C | °C | °C
| 8:53 | 0.04 | 24.36 | 56.9 | 1 | 2013-08-09 | 8:47 | 62.2 | 24.4 | 24.1 | 24.2 | 1 | 2013-08-09 | 8:47 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 8:53 | 0.04 | 24.36 | 56.9 | 2 | 2013-08-09 | 8:48 | 62.1 | 24.5 | 24.1 | 24.1 | 2 | 2013-08-09 | 8:48 | 24.1 | 24.2 | 24.1
| 8:53 | 0.04 | 24.36 | 56.9 | 3 | 2013-08-09 | 8:49 | 62.2 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 3 | 2013-08-09 | 8:49 | 24.1 | 24.2 | 24.1
| 8:53 | 0.04 | 24.36 | 56.9 | 4 | 2013-08-09 | 8:50 | 62.1 | 24.5 | 24.1 | 24.2 | 4 | 2013-08-09 | 8:50 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 8:53 | 0.03 | 24.36 | 56.9 | 5 | 2013-08-09 | 8:51 | 62 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 5 | 2013-08-09 | 8:51 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:53 | 0.04 | 24.36 | 56.8 | 6 | 2013-08-09 | 8:52 | 62.2 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 6 | 2013-08-09 | 8:52 | 24.1 | 24.2 | 24.1
| 8:54 | 0.05 | 24.36 | 56.8 | 7 | 2013-08-09 | 8:53 | 62.1 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 7 | 2013-08-09 | 8:53 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:54 | 0.05 | 24.37 | 56.8 | 8 | 2013-08-09 | 8:54 | 62.1 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 8 | 2013-08-09 | 8:54 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 8:54 | 0.05 | 24.37 | 56.8 | 9 | 2013-08-09 | 8:55 | 62.1 | 24.5 | 24.2 | 24.3 | 9 | 2013-08-09 | 8:55 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:54 | 0.05 | 24.37 | 56.8 | 10 | 2013-08-09 | 8:56 | 62.1 | 24.5 | 24.2 | 24.3 | 10 | 2013-08-09 | 8:56 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:54 | 0.07 | 24.37 | 56.7 | 11 | 2013-08-09 | 8:57 | 62 | 24.5 | 24.2 | 24.3 | 11 | 2013-08-09 | 8:57 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 8:54 | 0.06 | 24.37 | 56.7 | 12 | 2013-08-09 | 8:58 | 62 | 24.6 | 24.2 | 24.3 | 12 | 2013-08-09 | 8:58 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:55 | 0.06 | 24.37 | 56.7 | 13 | 2013-08-09 | 8:59 | 61.9 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 13 | 2013-08-09 | 8:59 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:55 | 0.06 | 24.38 | 56.7 | 14 | 2013-08-09 | 9:00 | 61.9 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 14 | 2013-08-09 | 9:00 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:55 | 0.06 | 24.38 | 56.7 | 15 | 2013-08-09 | 9:01 | 61.9 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 15 | 2013-08-09 | 9:01 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:55 | 0.05 | 24.38 | 56.7 | 16 | 2013-08-09 | 9:02 | 61.9 | 24.6 | 24.2 | 24.3 | 16 | 2013-08-09 | 9:02 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:55 | 0.05 | 24.38 | 56.7 | 17 | 2013-08-09 | 9:03 | 61.9 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 17 | 2013-08-09 | 9:03 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:55 | 0.04 | 24.38 | 56.7 | 18 | 2013-08-09 | 9:04 | 61.8 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 18 | 2013-08-09 | 9:04 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 8:56 | 0.05 | 24.39 | 56.7 | 19 | 2013-08-09 | 9:05 | 61.8 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 19 | 2013-08-09 | 9:05 | 24.1 | 24.2 | 24.3
| 8:56 | 0.05 | 24.39 | 56.6 | 20 | 2013-08-09 | 9:06 | 61.8 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 20 | 2013-08-09 | 9:06 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:56 | 0.04 | 24.39 | 56.6 | 21 | 2013-08-09 | 9:07 | 61.8 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 21 | 2013-08-09 | 9:07 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:56 | 0.04 | 24.39 | 56.6 | 22 | 2013-08-09 | 9:08 | 62 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 22 | 2013-08-09 | 9:08 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 8:56 | 0.04 | 24.39 | 56.6 | 23 | 2013-08-09 | 9:09 | 61.8 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 23 | 2013-08-09 | 9:09 | 24.1 | 24.2 | 24.4
| 8:56 | 0.04 | 24.39 | 56.6 | 24 | 2013-08-09 | 9:10 | 61.9 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 24 | 2013-08-09 | 9:10 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:57 | 0.04 | 24.39 | 56.6 | 25 | 2013-08-09 | 9:11 | 61.8 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 25 | 2013-08-09 | 9:11 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 8:57 | 0.04 | 24.4 | 56.6 | 26 | 2013-08-09 | 9:12 | 61.9 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 26 | 2013-08-09 | 9:12 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:57 | 0.04 | 24.4 | 56.6 | 27 | 2013-08-09 | 9:13 | 61.5 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 27 | 2013-08-09 | 9:13 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:57 | 0.04 | 24.4 | 56.6 | 28 | 2013-08-09 | 9:14 | 61.9 | 24.6 | 24.2 | 24.5 | 28 | 2013-08-09 | 9:14 | 24.1 | 24.2 | 24.2
| 8:57 | 0.03 | 24.4 | 56.6 | 29 | 2013-08-09 | 9:15 | 62.1 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 29 | 2013-08-09 | 9:15 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 8:57 | 0.04 | 24.4 | 56.5 | 30 | 2013-08-09 | 9:16 | 61.9 | 24.7 | 24.1 | 24.4 | 30 | 2013-08-09 | 9:16 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 8:58 | 0.04 | 24.4 | 56.5 | 31 | 2013-08-09 | 9:17 | 61.9 | 24.7 | 24.1 | 24.4 | 31 | 2013-08-09 | 9:17 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 8:58 | 0.04 | 24.4 | 56.5 | 32 | 2013-08-09 | 9:18 | 61.8 | 24.7 | 24.1 | 24.3 | 32 | 2013-08-09 | 9:18 | 24.1 | 24.1 | 24.4
| 8:58 | 0.04 | 24.4 | 56.5 | 33 | 2013-08-09 | 9:19 | 61.8 | 24.7 | 24.1 | 24.3 | 33 | 2013-08-09 | 9:19 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 8:58 | 0.04 | 24.4 | 56.4 | 34 | 2013-08-09 | 9:20 | ------ | 24.7 | 24.1 | 24.4 | 34 | 2013-08-09 | 9:20 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 8:58 | 0.02 | 24.41 | 56.4 | 35 | 2013-08-09 | 9:21 | 62 | 24.7 | 24.1 | 24.3 | 35 | 2013-08-09 | 9:21 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 8:58 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 36 | 2013-08-09 | 9:22 | 62 | 24.6 | 24.1 | 24.5 | 36 | 2013-08-09 | 9:22 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 8:59 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 37 | 2013-08-09 | 9:23 | 61.9 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 37 | 2013-08-09 | 9:23 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 8:59 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 38 | 2013-08-09 | 9:24 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 38 | 2013-08-09 | 9:24 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 8:59 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 39 | 2013-08-09 | 9:25 | 62.1 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 39 | 2013-08-09 | 9:25 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 8:59 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 40 | 2013-08-09 | 9:26 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 40 | 2013-08-09 | 9:26 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 8:59 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 41 | 2013-08-09 | 9:27 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 41 | 2013-08-09 | 9:27 | 24.1 | 24.1 | 24.2
| 8:59 | 0.02 | 24.41 | 56.4 | 42 | 2013-08-09 | 9:28 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 42 | 2013-08-09 | 9:28 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:00 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 43 | 2013-08-09 | 9:29 | 62.1 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 43 | 2013-08-09 | 9:29 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:00 | 0.01 | 24.41 | 56.4 | 44 | 2013-08-09 | 9:30 | 62.1 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 44 | 2013-08-09 | 9:30 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:00 | 0.01 | 24.42 | 56.4 | 45 | 2013-08-09 | 9:31 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 45 | 2013-08-09 | 9:31 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:00 | 0.01 | 24.42 | 56.3 | 46 | 2013-08-09 | 9:32 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 46 | 2013-08-09 | 9:32 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:00 | 0.01 | 24.42 | 56.3 | 47 | 2013-08-09 | 9:33 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 47 | 2013-08-09 | 9:33 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:00 | 0.04 | 24.42 | 56.3 | 48 | 2013-08-09 | 9:34 | 62.3 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 48 | 2013-08-09 | 9:34 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:01 | 0.01 | 24.42 | 56.3 | 49 | 2013-08-09 | 9:35 | 62.3 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 49 | 2013-08-09 | 9:35 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:01 | 0.01 | 24.42 | 56.3 | 50 | 2013-08-09 | 9:36 | 62.3 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 50 | 2013-08-09 | 9:36 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:01 | 0.02 | 24.42 | 56.2 | 51 | 2013-08-09 | 9:37 | 62.3 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 51 | 2013-08-09 | 9:37 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:01 | 0.05 | 24.42 | 56.3 | 52 | 2013-08-09 | 9:38 | 62.3 | 24.7 | 24.1 | 24.6 | 52 | 2013-08-09 | 9:38 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:01 | 0.05 | 24.42 | 56.2 | 53 | 2013-08-09 | 9:39 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 53 | 2013-08-09 | 9:39 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:01 | 0.05 | 24.42 | 56.2 | 54 | 2013-08-09 | 9:40 | 62.2 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 54 | 2013-08-09 | 9:40 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:02 | 0.05 | 24.43 | 56.2 | 55 | 2013-08-09 | 9:41 | 62.1 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 55 | 2013-08-09 | 9:41 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:02 | 0.05 | 24.43 | 56.3 | 56 | 2013-08-09 | 9:42 | 62 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 56 | 2013-08-09 | 9:42 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:02 | 0.05 | 24.43 | 56.3 | 57 | 2013-08-09 | 9:43 | 62.1 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 57 | 2013-08-09 | 9:43 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:02 | 0.04 | 24.43 | 56.3 | 58 | 2013-08-09 | 9:44 | 62.1 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 58 | 2013-08-09 | 9:44 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:02 | 0.04 | 24.43 | 56.3 | 59 | 2013-08-09 | 9:45 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 59 | 2013-08-09 | 9:45 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:02 | 0.05 | 24.43 | 56.2 | 60 | 2013-08-09 | 9:46 | 62.3 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 60 | 2013-08-09 | 9:46 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:03 | 0.05 | 24.43 | 56.2 | 61 | 2013-08-09 | 9:47 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 61 | 2013-08-09 | 9:47 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:03 | 0.05 | 24.43 | 56.2 | 62 | 2013-08-09 | 9:48 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 62 | 2013-08-09 | 9:48 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:03 | 0.04 | 24.43 | 56.2 | 63 | 2013-08-09 | 9:49 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 63 | 2013-08-09 | 9:49 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:03 | 0.04 | 24.43 | 56.2 | 64 | 2013-08-09 | 9:50 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 64 | 2013-08-09 | 9:50 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:03 | 0.04 | 24.43 | 56.3 | 65 | 2013-08-09 | 9:51 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 65 | 2013-08-09 | 9:51 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:03 | 0.04 | 24.43 | 56.2 | 66 | 2013-08-09 | 9:52 | 62.4 | 24.7 | 24.1 | 24.4 | 66 | 2013-08-09 | 9:52 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:04 | 0.03 | 24.44 | 56.2 | 67 | 2013-08-09 | 9:53 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 67 | 2013-08-09 | 9:53 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:04 | 0.01 | 24.44 | 56.2 | 68 | 2013-08-09 | 9:54 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 68 | 2013-08-09 | 9:54 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:04 | 0.02 | 24.44 | 56.2 | 69 | 2013-08-09 | 9:55 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 69 | 2013-08-09 | 9:55 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:04 | 0.04 | 24.44 | 56.2 | 70 | 2013-08-09 | 9:56 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 70 | 2013-08-09 | 9:56 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:04 | 0.04 | 24.44 | 56.2 | 71 | 2013-08-09 | 9:57 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 71 | 2013-08-09 | 9:57 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:04 | 0.03 | 24.44 | 56.2 | 72 | 2013-08-09 | 9:58 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 72 | 2013-08-09 | 9:58 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:05 | 0.04 | 24.44 | 56.3 | 73 | 2013-08-09 | 9:59 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 73 | 2013-08-09 | 9:59 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:05 | 0.04 | 24.44 | 56.2 | 74 | 2013-08-09 | 10:00 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 74 | 2013-08-09 | 10:00 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:05 | 0.01 | 24.44 | 56.2 | 75 | 2013-08-09 | 10:01 | 62.4 | 24.7 | 24 | 24.5 | 75 | 2013-08-09 | 10:01 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:05 | 0.01 | 24.44 | 56.2 | 76 | 2013-08-09 | 10:02 | 62.4 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 76 | 2013-08-09 | 10:02 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:05 | 0.01 | 24.44 | 56.2 | 77 | 2013-08-09 | 10:03 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 77 | 2013-08-09 | 10:03 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:05 | 0.01 | 24.45 | 56.2 | 78 | 2013-08-09 | 10:04 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 78 | 2013-08-09 | 10:04 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:06 | 0.05 | 24.45 | 56.2 | 79 | 2013-08-09 | 10:05 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 79 | 2013-08-09 | 10:05 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:06 | 0.05 | 24.45 | 56.2 | 80 | 2013-08-09 | 10:06 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 80 | 2013-08-09 | 10:06 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:06 | 0.05 | 24.45 | 56.2 | 81 | 2013-08-09 | 10:07 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 81 | 2013-08-09 | 10:07 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:06 | 0.05 | 24.45 | 56.2 | 82 | 2013-08-09 | 10:08 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 82 | 2013-08-09 | 10:08 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:06 | 0.05 | 24.45 | 56.2 | 83 | 2013-08-09 | 10:09 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 83 | 2013-08-09 | 10:09 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:06 | 0.04 | 24.45 | 56.2 | 84 | 2013-08-09 | 10:10 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 84 | 2013-08-09 | 10:10 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:07 | 0.04 | 24.45 | 56.2 | 85 | 2013-08-09 | 10:11 | ------ | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 85 | 2013-08-09 | 10:11 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:07 | 0.04 | 24.45 | 56.2 | 86 | 2013-08-09 | 10:12 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 86 | 2013-08-09 | 10:12 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:07 | 0.04 | 24.45 | 56.2 | 87 | 2013-08-09 | 10:13 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 87 | 2013-08-09 | 10:13 | 24.3 | 24.2 | 24.3
| 9:07 | 0.01 | 24.45 | 56.2 | 88 | 2013-08-09 | 10:14 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 88 | 2013-08-09 | 10:14 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:07 | 0.01 | 24.45 | 56.2 | 89 | 2013-08-09 | 10:15 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 89 | 2013-08-09 | 10:15 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:07 | 0.03 | 24.45 | 56.2 | 90 | 2013-08-09 | 10:16 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 90 | 2013-08-09 | 10:16 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:08 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 91 | 2013-08-09 | 10:17 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 91 | 2013-08-09 | 10:17 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:08 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 92 | 2013-08-09 | 10:18 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 92 | 2013-08-09 | 10:18 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:08 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 93 | 2013-08-09 | 10:19 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 93 | 2013-08-09 | 10:19 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:08 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 94 | 2013-08-09 | 10:20 | 62.4 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 94 | 2013-08-09 | 10:20 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:08 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 95 | 2013-08-09 | 10:21 | 62.5 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 95 | 2013-08-09 | 10:21 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:08 | 0.06 | 24.46 | 56.2 | 96 | 2013-08-09 | 10:22 | 62.5 | 24.7 | 24.1 | 24.6 | 96 | 2013-08-09 | 10:22 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:09 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 97 | 2013-08-09 | 10:23 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 97 | 2013-08-09 | 10:23 | 24.3 | 24.2 | 24.2
| 9:09 | 0.04 | 24.46 | 56.2 | 98 | 2013-08-09 | 10:24 | 62.5 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 98 | 2013-08-09 | 10:24 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:09 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 99 | 2013-08-09 | 10:25 | 62.5 | 24.7 | 24.3 | 24.6 | 99 | 2013-08-09 | 10:25 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:09 | 0.04 | 24.46 | 56.2 | 100 | 2013-08-09 | 10:26 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 100 | 2013-08-09 | 10:26 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:09 | 0.04 | 24.46 | 56.2 | 101 | 2013-08-09 | 10:27 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 101 | 2013-08-09 | 10:27 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:09 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 102 | 2013-08-09 | 10:28 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 102 | 2013-08-09 | 10:28 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:10 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 103 | 2013-08-09 | 10:29 | 62 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 103 | 2013-08-09 | 10:29 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:10 | 0.06 | 24.46 | 56.2 | 104 | 2013-08-09 | 10:30 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 104 | 2013-08-09 | 10:30 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:10 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 105 | 2013-08-09 | 10:31 | 62.5 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 105 | 2013-08-09 | 10:31 | 24.3 | 24.2 | 24.3
| 9:10 | 0.06 | 24.46 | 56.2 | 106 | 2013-08-09 | 10:32 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 106 | 2013-08-09 | 10:32 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:10 | 0.07 | 24.46 | 56.2 | 107 | 2013-08-09 | 10:33 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 107 | 2013-08-09 | 10:33 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:10 | 0.08 | 24.46 | 56.2 | 108 | 2013-08-09 | 10:34 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 108 | 2013-08-09 | 10:34 | 24.3 | 24.3 | 24.2
| 9:11 | 0.07 | 24.46 | 56.2 | 109 | 2013-08-09 | 10:35 | 62.4 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 109 | 2013-08-09 | 10:35 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:11 | 0.06 | 24.46 | 56.2 | 110 | 2013-08-09 | 10:36 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 110 | 2013-08-09 | 10:36 | 24.2 | 24.1 | 24.3
| 9:11 | 0.06 | 24.46 | 56.2 | 111 | 2013-08-09 | 10:37 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 111 | 2013-08-09 | 10:37 | 24.2 | 24.1 | 24.4
| 9:11 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 112 | 2013-08-09 | 10:38 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 112 | 2013-08-09 | 10:38 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:11 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 113 | 2013-08-09 | 10:39 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 113 | 2013-08-09 | 10:39 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:12 | 0.05 | 24.46 | 56.2 | 114 | 2013-08-09 | 10:40 | 62.5 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 114 | 2013-08-09 | 10:40 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:12 | 0.06 | 24.47 | 56.2 | 115 | 2013-08-09 | 10:41 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.6 | 115 | 2013-08-09 | 10:41 | 24.2 | 24.2 | 24.3
| 9:12 | 0.05 | 24.47 | 56.2 | 116 | 2013-08-09 | 10:42 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 116 | 2013-08-09 | 10:42 | 24.2 | 24.2 | 24.4
| 9:12 | 0.05 | 24.47 | 56.2 | 117 | 2013-08-09 | 10:43 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 117 | 2013-08-09 | 10:43 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:12 | 0.04 | 24.47 | 56.2 | 118 | 2013-08-09 | 10:44 | 62.4 | 24.7 | 24.3 | 24.6 | 118 | 2013-08-09 | 10:44 | 24.2 | 24.1 | 24.2
| 9:12 | 0.04 | 24.47 | 56.3 | 119 | 2013-08-09 | 10:45 | 62.4 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 119 | 2013-08-09 | 10:45 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 9:12 | 0.04 | 24.47 | 56.3
| 9:13 | 0.04 | 24.47 | 56.3
| 9:13 | 0.04 | 24.47 | 56.3
| 9:13 | 0.04 | 24.47 | 56.3
| 9:13 | 0.01 | 24.47 | 56.3
| 9:13 | 0.01 | 24.47 | 56.3
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.3
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.2
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.2
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.2
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.2
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.2
| 9:14 | 0.01 | 24.47 | 56.2
| 9:15 | 0.01 | 24.48 | 56.2
| 9:15 | 0.02 | 24.48 | 56.2
| 9:15 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:15 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:15 | 0.05 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.05 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.05 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.03 | 24.48 | 56.2
| 9:16 | 0.02 | 24.48 | 56.2
| 9:17 | 0.04 | 24.48 | 56.3
| 9:17 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:17 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:17 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:17 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:17 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:18 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:18 | 0.01 | 24.48 | 56.2
| 9:18 | 0.01 | 24.48 | 56.2
| 9:18 | 0.02 | 24.48 | 56.2
| 9:18 | 0.05 | 24.48 | 56.2
| 9:18 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:19 | 0.04 | 24.48 | 56.2
| 9:19 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:19 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:19 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:19 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:19 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:20 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:20 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:20 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:20 | 0.03 | 24.49 | 56.3
| 9:20 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:20 | 0.03 | 24.49 | 56.3
| 9:21 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:21 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:21 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:21 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:21 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:21 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:22 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:22 | 0.04 | 24.49 | 56.2
| 9:22 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:22 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:22 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:22 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:23 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:23 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:23 | 0.04 | 24.49 | 56.3
| 9:23 | 0.04 | 24.49 | 56.2
| 9:23 | 0.06 | 24.49 | 56.3
| 9:24 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:24 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:24 | 0.05 | 24.49 | 56.3
| 9:24 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:24 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:24 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:24 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:25 | 0.06 | 24.5 | 56.3
| 9:25 | 0.06 | 24.5 | 56.3
| 9:25 | 0.06 | 24.5 | 56.3
| 9:25 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:25 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:26 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:26 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:26 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:26 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:26 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:26 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:26 | 0.04 | 24.5 | 56.2
| 9:27 | 0.02 | 24.5 | 56.2
| 9:27 | 0.04 | 24.5 | 56.2
| 9:27 | 0.04 | 24.5 | 56.2
| 9:27 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:27 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:28 | 0.05 | 24.5 | 56.2
| 9:28 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:28 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:28 | 0.05 | 24.5 | 56.3
| 9:28 | 0.02 | 24.5 | 56.3
| 9:28 | 0.03 | 24.51 | 56.3
| 9:29 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:29 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:29 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:29 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:29 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:29 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:30 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:30 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:30 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:30 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:30 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:30 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:31 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:31 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:31 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:31 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:31 | 0.04 | 24.51 | 56.3
| 9:31 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:32 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:32 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:32 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:32 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:32 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:32 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:33 | 0.04 | 24.51 | 56.2
| 9:33 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:33 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:33 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:33 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:33 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:34 | 0.06 | 24.51 | 56.2
| 9:34 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:34 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:34 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:34 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:34 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:35 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:35 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:35 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:35 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:35 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:35 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:36 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:36 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:36 | 0.07 | 24.51 | 56.3
| 9:36 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:36 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:36 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:37 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:37 | 0.06 | 24.51 | 56.3
| 9:37 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:37 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:37 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:37 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:38 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:38 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:38 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:38 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:38 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:38 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:39 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:39 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:39 | 0.04 | 24.51 | 56.3
| 9:39 | 0.04 | 24.51 | 56.3
| 9:39 | 0.04 | 24.51 | 56.3
| 9:39 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:40 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:40 | 0.05 | 24.51 | 56.2
| 9:40 | 0.05 | 24.51 | 56.3
| 9:40 | 0.05 | 24.52 | 56.2
| 9:40 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:40 | 0.05 | 24.52 | 56.2
| 9:41 | 0.05 | 24.52 | 56.2
| 9:41 | 0.05 | 24.52 | 56.2
| 9:41 | 0.05 | 24.52 | 56.2
| 9:41 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:41 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:41 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:42 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:42 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:42 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:42 | 0.01 | 24.52 | 56.3
| 9:42 | 0.01 | 24.52 | 56.3
| 9:42 | 0.02 | 24.52 | 56.3
| 9:43 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:43 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:43 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:43 | 0.04 | 24.52 | 56.3
| 9:43 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:43 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:44 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:44 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:44 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:44 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:44 | 0.06 | 24.52 | 56.3
| 9:44 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:45 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:45 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:45 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:45 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:45 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:45 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:46 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:46 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:46 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:46 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:46 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:46 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:47 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:47 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:47 | 0.06 | 24.52 | 56.3
| 9:47 | 0.05 | 24.52 | 56.3
| 9:47 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:47 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:48 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:48 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:48 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:48 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:48 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:48 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:49 | 0.01 | 24.52 | 56.4
| 9:49 | 0.01 | 24.52 | 56.5
| 9:49 | 0.01 | 24.52 | 56.5
| 9:49 | 0.03 | 24.52 | 56.5
| 9:49 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 9:49 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 9:50 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:50 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:50 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:50 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:50 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:50 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:51 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:51 | 0.03 | 24.52 | 56.4
| 9:51 | 0.01 | 24.52 | 56.4
| 9:51 | 0.01 | 24.52 | 56.4
| 9:51 | 0.01 | 24.52 | 56.4
| 9:51 | 0.03 | 24.52 | 56.4
| 9:52 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:52 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:52 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:52 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:52 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:52 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:53 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:53 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:53 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:53 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:53 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:53 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:54 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:54 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:54 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:54 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:54 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:54 | 0.03 | 24.52 | 56.4
| 9:55 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:55 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:55 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:55 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:55 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:55 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:56 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:56 | 0.07 | 24.52 | 56.4
| 9:56 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:56 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:56 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:56 | 0.03 | 24.52 | 56.4
| 9:57 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:57 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:57 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:57 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:57 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:57 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:58 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:58 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:58 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:58 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:58 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 9:58 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:59 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:59 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:59 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:59 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 9:59 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 9:59 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:00 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:00 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:00 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:00 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:00 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:00 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:01 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:01 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:01 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:01 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:01 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:01 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:02 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:02 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:02 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:02 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:02 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:02 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:03 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:03 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:03 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:03 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:03 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:03 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:04 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:04 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:04 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:04 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:04 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:04 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:05 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:05 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:05 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:05 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:05 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:05 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:06 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:06 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:06 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:06 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:06 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:06 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:07 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:07 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:07 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:07 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:07 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:07 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:08 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:08 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:08 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:08 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:08 | 0.04 | 24.52 | 56.5
| 10:08 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:09 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:09 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:09 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:09 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:09 | 0.04 | 24.52 | 56.5
| 10:09 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:10 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:10 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:10 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:10 | 0.04 | 24.52 | 56.4
| 10:10 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:10 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:11 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:11 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:11 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:11 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:11 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:11 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:12 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:12 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:12 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:12 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:12 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:12 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:13 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:13 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:13 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:13 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:13 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:13 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:14 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:14 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:14 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:14 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:14 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:14 | 0.05 | 24.52 | 56.4
| 10:15 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:15 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:15 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:15 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:15 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:15 | 0.07 | 24.52 | 56.5
| 10:16 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:16 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:16 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:16 | 0.07 | 24.52 | 56.4
| 10:16 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:16 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:17 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:17 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:17 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:17 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:17 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:17 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:18 | 0.07 | 24.52 | 56.4
| 10:18 | 0.07 | 24.52 | 56.4
| 10:18 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:18 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:18 | 0.06 | 24.52 | 56.4
| 10:18 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:19 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:19 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:19 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:19 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:19 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:19 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:20 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:20 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:20 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:20 | 0.06 | 24.52 | 56.5
| 10:20 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:20 | 0.05 | 24.52 | 56.5
| 10:21 | 0.04 | 24.52 | 56.5
| 10:21 | 0.04 | 24.52 | 56.5
| 10:21 | 0.04 | 24.53 | 56.5
| 10:21 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:21 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:21 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:22 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:22 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:22 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:22 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:22 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:22 | 0.07 | 24.53 | 56.4
| 10:23 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:23 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:23 | 0.07 | 24.53 | 56.4
| 10:23 | 0.07 | 24.53 | 56.4
| 10:23 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:23 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:24 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:24 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:24 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:24 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:24 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:24 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:25 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:25 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:25 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:25 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:25 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:25 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:26 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:26 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:26 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:26 | 0.03 | 24.53 | 56.4
| 10:26 | 0.03 | 24.53 | 56.4
| 10:26 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:27 | 0.04 | 24.53 | 56.4
| 10:27 | 0.04 | 24.53 | 56.4
| 10:27 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:27 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:27 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:27 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:28 | 0.04 | 24.53 | 56.4
| 10:28 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:28 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:28 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:28 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:28 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:29 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:29 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:29 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:29 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:29 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:29 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:30 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:30 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:30 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:30 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:30 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:30 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:31 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:31 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:31 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:31 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:31 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:31 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:32 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:32 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:32 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:32 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:32 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:32 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:33 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:33 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:33 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:33 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:33 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:33 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:34 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:34 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:34 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:34 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:34 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:34 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:35 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:35 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:35 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:35 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:35 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:35 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:36 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:36 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:36 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:36 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:36 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:36 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:37 | 0.07 | 24.54 | 56.4
| 10:37 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:37 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:37 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:37 | 0.07 | 24.54 | 56.5
| 10:37 | 0.06 | 24.54 | 56.5
| 10:38 | 0.06 | 24.54 | 56.5
| 10:38 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:38 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:38 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:38 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:38 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:39 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:39 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:39 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:39 | 0.05 | 24.53 | 56.5
| 10:39 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:39 | 0.06 | 24.53 | 56.5
| 10:40 | 0.07 | 24.53 | 56.5
| 10:40 | 0.07 | 24.53 | 56.4
| 10:40 | 0.06 | 24.53 | 56.4
| 10:40 | 0.05 | 24.53 | 56.4
| 10:40 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:40 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:41 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:41 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:41 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:41 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:41 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:41 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:42 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:42 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:42 | 0.07 | 24.54 | 56.4
| 10:42 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:42 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:42 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:43 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:43 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:43 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:43 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:43 | 0.07 | 24.54 | 56.4
| 10:43 | 0.06 | 24.54 | 56.4
| 10:44 | 0.06 | 24.54 | 56.5
| 10:44 | 0.06 | 24.54 | 56.5
| 10:44 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:44 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:44 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:44 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:45 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:45 | 0.05 | 24.54 | 56.5
| 10:45 | 0.05 | 24.54 | 56.4
| 10:45 | 0.05 | 24.54 | 56.4
newton RH
Tempearture Amb 2, newton Air speed
Tempearture Amb 1
newton RH
Tempearture Amb 2, newton Air speed

## RAW_data_Newton
Manikin Newton RAW data
[Test Data]
Format 2
Experiment Type: | dry
Test Date: | 2013-08-09 | 8:46
Logging Interval (min) | 0.16667
Datafile: | C:\Program Files\ThermDac8.2\DEV_NO BREATHING\Klimakomora_VUT_testy\06_Calibration_9.8.2013_winter_clothing\00_kalibrace_manekyna_klimakomora_VUT_9-08-2013-winter-clothing.csv
Comments: | clothing hcal calibration with manikin ISO 14505-2 | seated manikin
Device Name |  | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot | All Zones (standing) | All Zones (sitting)
RCT0 | degC.m2/W | 0.083 | 0.092 | 0.1 | 0.079 | 0.097 | 0.096 | 0.105 | 0.081 | 0.103 | 0.091 | 0.094 | 0.09 | 0.094 | 0.086 | 0.094 | 0.092 | 0.109 | 0.091 | 0.11 | 0.387 | 0.096 | 0.107 | 0.525 | 0.098 | 0.092 | 0.091 | 0.094 | 0.083 | 0.084 | 0.105 | 0.081 | 0.099 | 0.09 | 0.087
fcl | m2/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Surface Area | m2 | 0.0436 | 0.0939 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0461 | 0.0461 | 0.092 | 0.0793 | 0.1019 | 0.0634 | 0.0468 | 0.0503 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.1032 | 0.0488 | 0.1032 | 0.0488 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0596 | 0.0596
Parallel RCT0 | degC.m2/W | [34 empty] | 0.092 | 0.094
Region fcl | [35 empty] | Není číslo | Není číslo
|  | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot | Head Post | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot | Ambient | Ambient | Ambient | Ambient | Ambient | Ambient | Head Post
Time | Clock | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Average Surface Temp | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Heat Flux Generated | Avg Amb Temp | Amb 1 | Amb 2 | RH | Windspeed | Avg Walking Speed | Heater Power | EventText | SystemEventText
Seconds |  | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | degC | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | degC | degC | degC | %RH | m/sec | dspm
10.0052 | 8:47 | 24.31 | 24.23 | 24.47 | 24.38 | 24.38 | 24.34 | 24.56 | 24.32 | 24.17 | 24.22 | 24.21 | 24.13 | 24.4 | 24.45 | 24.46 | 24.43 | 24.52 | 24.41 | 24.44 | 24.33 | 24.26 | 24.44 | 24.34 | 24.26 | 24.32 | 24.3 | 24.29 | 24.24 | 24.24 | 24.27 | 24.21 | 24.25 | 24.19 | 24.24 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.6 | 0.11 | 0 | 0
20.0048 | 8:47 | 24.34 | 24.18 | 24.48 | 24.4 | 24.4 | 24.36 | 24.58 | 24.33 | 24.18 | 24.22 | 24.22 | 24.13 | 24.41 | 24.45 | 24.45 | 24.43 | 24.52 | 24.42 | 24.46 | 24.34 | 24.27 | 24.46 | 24.34 | 24.24 | 24.32 | 24.29 | 24.29 | 24.22 | 24.25 | 24.26 | 24.22 | 24.23 | 24.18 | 24.23 | 24.49 | 73.3 | 75.5 | 48.4 | 73.8 | 47.3 | 75.8 | 48.9 | 47.5 | 49.8 | 44.9 | 45.3 | 46.1 | 43.2 | 39.8 | 44.3 | 42.5 | 47 | 46.1 | 0 | 45.3 | 42.3 | 0 | 47.7 | 39.1 | 44.2 | 39.9 | 43.1 | 26.1 | 41.9 | 20.2 | 19.1 | 24.2 | 41.9 | 22.8 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.5 | 0.11 | 1.1683e+34 | 0.1
30.0201 | 8:47 | 24.44 | 24.3 | 24.55 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.68 | 24.45 | 24.29 | 24.34 | 24.32 | 24.21 | 24.46 | 24.51 | 24.51 | 24.53 | 24.62 | 24.48 | 24.46 | 24.42 | 24.36 | 24.45 | 24.4 | 24.31 | 24.4 | 24.35 | 24.38 | 24.27 | 24.32 | 24.33 | 24.25 | 24.29 | 24.25 | 24.27 | 24.51 | 143.7 | 161.1 | 133 | 141.6 | 128.9 | 143 | 131.6 | 127.6 | 133.6 | 124.1 | 109.5 | 130.8 | 111.8 | 117.7 | 114.5 | 124.3 | 119 | 118.4 | 0 | 134.3 | 126.5 | 0 | 128.5 | 119.3 | 137.6 | 109.3 | 130.9 | 99.9 | 116.9 | 100.3 | 99.8 | 92.9 | 117.4 | 92.6 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.5 | 0.11 | 0 | 2.5
40.0213 | 8:47 | 24.66 | 24.45 | 24.73 | 24.75 | 24.76 | 24.79 | 24.91 | 24.63 | 24.48 | 24.58 | 24.57 | 24.36 | 24.6 | 24.65 | 24.67 | 24.69 | 24.86 | 24.67 | 24.46 | 24.59 | 24.56 | 24.45 | 24.63 | 24.43 | 24.57 | 24.56 | 24.57 | 24.39 | 24.45 | 24.5 | 24.42 | 24.44 | 24.44 | 24.39 | 24.59 | 190.1 | 204.2 | 183 | 185.2 | 172.1 | 181 | 176.5 | 170.8 | 176.7 | 164.9 | 154.1 | 178.1 | 166.5 | 172.4 | 167.1 | 181.3 | 168 | 172.7 | 0 | 178.5 | 172 | 0 | 181.2 | 165.9 | 185.6 | 159.7 | 174.5 | 171 | 178.5 | 159.9 | 166 | 152.2 | 170.9 | 152.5 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.5 | 0.11 | 0 | 3.8
50.0365 | 8:47 | 24.93 | 24.68 | 24.99 | 25.03 | 25.04 | 25.1 | 25.24 | 24.94 | 24.77 | 24.87 | 24.9 | 24.65 | 24.82 | 24.85 | 24.89 | 24.95 | 25.18 | 24.92 | 24.46 | 24.88 | 24.83 | 24.46 | 24.9 | 24.67 | 24.86 | 24.85 | 24.85 | 24.62 | 24.71 | 24.72 | 24.57 | 24.66 | 24.68 | 24.57 | 24.71 | 228.1 | 251.9 | 230.1 | 220.3 | 207.7 | 209.9 | 205.5 | 205.5 | 216.5 | 202.8 | 182.6 | 219.5 | 213.6 | 213.5 | 214.6 | 216 | 199.7 | 215.4 | 0 | 219.4 | 214.2 | 0 | 224.5 | 211 | 228.7 | 196.4 | 210.1 | 216.7 | 223.2 | 204.2 | 209.5 | 191.8 | 215.4 | 200.7 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.4 | 0.11 | 0 | 4.9
60.0361 | 8:47 | 25.27 | 25.02 | 25.31 | 25.37 | 25.41 | 25.54 | 25.59 | 25.33 | 25.18 | 25.25 | 25.3 | 25.05 | 25.09 | 25.11 | 25.24 | 25.26 | 25.57 | 25.26 | 24.47 | 25.25 | 25.17 | 24.46 | 25.25 | 24.98 | 25.23 | 25.21 | 25.21 | 24.89 | 25.07 | 25.08 | 24.86 | 24.97 | 25.02 | 24.83 | 24.8 | 245.8 | 282.2 | 253.6 | 237.1 | 224.7 | 222.7 | 222.9 | 226.4 | 234.1 | 219.5 | 192.9 | 240.1 | 240.7 | 242.2 | 236.5 | 239.1 | 215.4 | 235 | 0 | 238.9 | 234.9 | 0 | 242.6 | 240.9 | 249.6 | 215.8 | 234.2 | 251.8 | 246.7 | 226.8 | 245.5 | 218.5 | 236.8 | 233.4 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.4 | 0.11 | 0 | 5.2
70.0513 | 8:48 | 25.63 | 25.37 | 25.69 | 25.74 | 25.81 | 25.87 | 25.98 | 25.73 | 25.5 | 25.62 | 25.72 | 25.45 | 25.41 | 25.43 | 25.51 | 25.65 | 25.9 | 25.62 | 24.46 | 25.63 | 25.53 | 24.46 | 25.6 | 25.31 | 25.59 | 25.52 | 25.52 | 25.23 | 25.41 | 25.47 | 25.19 | 25.34 | 25.36 | 25.16 | 25.02 | 264.3 | 300.9 | 268.1 | 253.7 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 236.6 | 246.7 | 230.3 | 200.4 | 253.1 | 270.9 | 267.1 | 263.9 | 255.6 | 225.3 | 254.3 | 0 | 256.3 | 250.1 | 0 | 257.8 | 261 | 266.7 | 231.4 | 253 | 273.9 | 264.4 | 242.6 | 269.2 | 238.5 | 260.2 | 260.4 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.4 | 0.11 | 0 | 5.5
80.0665 | 8:48 | 25.97 | 25.68 | 26.01 | 26.09 | 26.13 | 26.24 | 26.35 | 26.05 | 25.91 | 25.96 | 26.12 | 25.81 | 25.74 | 25.7 | 25.83 | 25.96 | 26.26 | 25.98 | 24.47 | 25.95 | 25.85 | 24.44 | 25.99 | 25.6 | 25.91 | 25.87 | 25.92 | 25.6 | 25.75 | 25.78 | 25.49 | 25.64 | 25.69 | 25.42 | 25.22 | 273.6 | 314.6 | 276.6 | 260.4 | 239.9 | 235.8 | 235.7 | 242.4 | 253.3 | 237.4 | 200.4 | 258.2 | 282.2 | 284.8 | 277.9 | 267.5 | 230 | 261.7 | 0 | 263.7 | 260.7 | 0 | 266.9 | 276.1 | 276.2 | 239.4 | 259.7 | 291.3 | 271.5 | 256.2 | 286.9 | 252.4 | 274.5 | 281.7 | 24.25 | 24.18 | 24.32 | 57.3 | 0.11 | 0 | 5.6
90.0662 | 8:48 | 26.35 | 26.1 | 26.47 | 26.47 | 26.59 | 26.63 | 26.73 | 26.47 | 26.35 | 26.43 | 26.53 | 26.27 | 26.1 | 26.08 | 26.22 | 26.38 | 26.71 | 26.36 | 24.49 | 26.38 | 26.29 | 24.47 | 26.36 | 25.99 | 26.34 | 26.33 | 26.34 | 25.95 | 26.2 | 26.24 | 25.94 | 26.06 | 26.08 | 25.8 | 25.39 | 279.5 | 321.6 | 280.2 | 265.1 | 242.5 | 236.8 | 239.3 | 246.8 | 254.6 | 239.7 | 198.2 | 257.3 | 294.1 | 297.2 | 284 | 271 | 232.5 | 266.1 | 0 | 269.2 | 266.5 | 0 | 270.7 | 288.3 | 280.6 | 245.1 | 264.3 | 300.8 | 279.4 | 257.1 | 296.9 | 260 | 280.2 | 296.3 | 24.25 | 24.18 | 24.33 | 57.3 | 0.11 | 0 | 5.9
100.0814 | 8:48 | 26.73 | 26.5 | 26.82 | 26.85 | 26.95 | 27.01 | 27.1 | 26.86 | 26.68 | 26.79 | 26.94 | 26.7 | 26.47 | 26.41 | 26.6 | 26.73 | 27.01 | 26.75 | 24.48 | 26.71 | 26.64 | 24.48 | 26.75 | 26.37 | 26.73 | 26.65 | 26.65 | 26.36 | 26.53 | 26.58 | 26.29 | 26.41 | 26.46 | 26.11 | 25.52 | 282.7 | 326 | 281.8 | 267.5 | 242.9 | 237.5 | 240.3 | 247.5 | 255.5 | 239.6 | 196.6 | 254.3 | 299.3 | 306.3 | 288.7 | 275.7 | 232.9 | 268.3 | 0 | 269.1 | 269.8 | 0 | 274 | 293.5 | 283.8 | 246.7 | 267.1 | 305.7 | 282 | 260.6 | 299.6 | 265.6 | 284.1 | 310.2 | 24.26 | 24.19 | 24.33 | 57.3 | 0.11 | 0 | 6.1
110.0966 | 8:48 | 27.12 | 26.86 | 27.18 | 27.22 | 27.35 | 27.38 | 27.48 | 27.21 | 27.12 | 27.14 | 27.36 | 27.1 | 26.82 | 26.81 | 27 | 27.15 | 27.37 | 27.14 | 24.49 | 27.13 | 26.99 | 24.49 | 27.11 | 26.72 | 27.09 | 27.04 | 27.07 | 26.73 | 26.92 | 27.02 | 26.71 | 26.82 | 26.84 | 26.5 | 25.77 | 282.3 | 325.2 | 279.3 | 267.4 | 239.8 | 236 | 237.4 | 246.6 | 253 | 238.6 | 189.2 | 245.2 | 302.9 | 310.6 | 288.1 | 273.8 | 235.5 | 267.4 | 0 | 268 | 271.1 | 0 | 273.9 | 296.9 | 281.1 | 246.2 | 267.6 | 307.7 | 280.1 | 262.5 | 303.7 | 267.6 | 287.3 | 317.1 | 24.27 | 24.2 | 24.35 | 57.2 | 0.11 | 0 | 6.3
120.0962 | 8:48 | 27.49 | 27.21 | 27.56 | 27.58 | 27.65 | 27.74 | 27.82 | 27.54 | 27.47 | 27.5 | 27.7 | 27.46 | 27.22 | 27.1 | 27.36 | 27.44 | 27.72 | 27.52 | 24.51 | 27.47 | 27.37 | 24.5 | 27.51 | 27.06 | 27.44 | 27.41 | 27.41 | 27.12 | 27.32 | 27.34 | 27.04 | 27.15 | 27.21 | 26.8 | 25.98 | 278.2 | 323.1 | 274.3 | 266.7 | 238.1 | 233.9 | 236.4 | 244.2 | 248.3 | 236.6 | 185.3 | 237.6 | 303 | 313.8 | 287.3 | 272.5 | 234.3 | 263.3 | 0 | 265 | 269 | 0 | 272.3 | 298.4 | 277.8 | 244.4 | 265.5 | 306.6 | 276.7 | 255.8 | 302.5 | 266.7 | 288.6 | 322.2 | 24.3 | 24.22 | 24.4 | 57.3 | 0.13 | 0 | 6.2
130.1114 | 8:49 | 27.8 | 27.58 | 27.89 | 27.91 | 27.97 | 28.06 | 28.18 | 27.9 | 27.82 | 27.84 | 28.03 | 27.83 | 27.56 | 27.43 | 27.69 | 27.82 | 28.07 | 27.85 | 24.52 | 27.83 | 27.7 | 24.51 | 27.84 | 27.42 | 27.81 | 27.77 | 27.76 | 27.43 | 27.69 | 27.66 | 27.39 | 27.49 | 27.55 | 27.14 | 26.18 | 278.1 | 318.8 | 270.3 | 263.9 | 235.3 | 230.3 | 231.2 | 240.6 | 245.7 | 233.1 | 183.6 | 232.9 | 300.5 | 314.1 | 285.2 | 269.8 | 230.9 | 258.7 | 0 | 263.2 | 267.2 | 0 | 267.8 | 298.8 | 272.7 | 241.6 | 265.4 | 303.8 | 272.8 | 255 | 299.9 | 264.4 | 285.9 | 324.2 | 24.32 | 24.23 | 24.41 | 57.2 | 0.1 | 1.1683e+34 | 6.3
140.111 | 8:49 | 28.1 | 27.95 | 28.24 | 28.21 | 28.31 | 28.39 | 28.46 | 28.23 | 28.14 | 28.17 | 28.33 | 28.17 | 27.9 | 27.84 | 28.03 | 28.19 | 28.37 | 28.16 | 24.54 | 28.15 | 28.03 | 24.54 | 28.15 | 27.74 | 28.15 | 28.09 | 28.09 | 27.87 | 28.03 | 28.09 | 27.75 | 27.89 | 27.87 | 27.55 | 26.4 | 277 | 315.9 | 265 | 260.2 | 230.5 | 227.6 | 229 | 238.6 | 242.2 | 229.6 | 179.1 | 230 | 298.5 | 312 | 280.1 | 264.6 | 226.8 | 256.4 | 0 | 257.4 | 264.7 | 0 | 263.6 | 297.1 | 269.3 | 238.8 | 259.7 | 298.7 | 267.1 | 251 | 297.9 | 262 | 283.5 | 324 | 24.33 | 24.24 | 24.42 | 57.2 | 0.08 | 0 | 6.6
150.1107 | 8:49 | 28.44 | 28.29 | 28.59 | 28.57 | 28.63 | 28.71 | 28.79 | 28.55 | 28.47 | 28.5 | 28.64 | 28.5 | 28.27 | 28.12 | 28.39 | 28.48 | 28.68 | 28.53 | 24.55 | 28.51 | 28.37 | 24.55 | 28.47 | 28.12 | 28.48 | 28.44 | 28.42 | 28.18 | 28.37 | 28.38 | 28.1 | 28.19 | 28.24 | 27.84 | 26.48 | 275.8 | 310.5 | 257.8 | 257.3 | 227.4 | 221.2 | 223.9 | 235.4 | 236.9 | 226.6 | 179 | 226.9 | 290.9 | 310.6 | 274.3 | 259.4 | 223.4 | 250.3 | 0 | 254.3 | 261.7 | 0 | 260.2 | 294 | 265.5 | 233.6 | 255.3 | 293 | 262.1 | 242.4 | 293.5 | 259.6 | 280.1 | 322.7 | 24.33 | 24.24 | 24.42 | 57.2 | 0.09 | 0 | 6.7
160.1259 | 8:49 | 28.72 | 28.58 | 28.88 | 28.85 | 28.93 | 28.98 | 29.05 | 28.85 | 28.79 | 28.81 | 28.91 | 28.81 | 28.58 | 28.49 | 28.72 | 28.82 | 28.98 | 28.83 | 24.58 | 28.79 | 28.69 | 24.58 | 28.79 | 28.43 | 28.77 | 28.76 | 28.74 | 28.55 | 28.69 | 28.71 | 28.44 | 28.55 | 28.54 | 28.21 | 26.73 | 273.1 | 304.8 | 254.8 | 252.4 | 223.6 | 216.5 | 223.3 | 231.3 | 232.5 | 223 | 178 | 221.6 | 287.1 | 306.4 | 267.3 | 254 | 219.7 | 243.1 | 0 | 248.5 | 257.4 | 0 | 256.1 | 289.5 | 260 | 228.2 | 251 | 288.5 | 257 | 238.7 | 288.8 | 253.8 | 275.7 | 321.1 | 24.33 | 24.24 | 24.42 | 57.2 | 0.08 | 0 | 6.8
170.1411 | 8:49 | 29.03 | 28.95 | 29.19 | 29.14 | 29.23 | 29.29 | 29.34 | 29.15 | 29.08 | 29.11 | 29.19 | 29.12 | 28.89 | 28.78 | 29.04 | 29.11 | 29.27 | 29.13 | 24.6 | 29.11 | 29 | 24.6 | 29.08 | 28.79 | 29.1 | 29.06 | 29.04 | 28.82 | 29 | 29.01 | 28.78 | 28.84 | 28.86 | 28.51 | 26.95 | 269.9 | 302.3 | 247.5 | 248.8 | 216.9 | 214.1 | 217.2 | 226.9 | 228.3 | 217.3 | 176.1 | 217.4 | 282.2 | 301.1 | 261.6 | 247.2 | 214.6 | 239.2 | 0 | 246 | 252.3 | 0 | 251 | 284.9 | 255.5 | 223.3 | 246.9 | 282.1 | 251.9 | 233.4 | 281 | 247.6 | 270.3 | 316.6 | 24.33 | 24.24 | 24.42 | 57.1 | 0.08 | 0 | 6.6
180.1563 | 8:49 | 29.26 | 29.23 | 29.47 | 29.38 | 29.5 | 29.52 | 29.55 | 29.4 | 29.36 | 29.37 | 29.43 | 29.38 | 29.15 | 29.1 | 29.29 | 29.41 | 29.48 | 29.37 | 24.63 | 29.37 | 29.29 | 24.62 | 29.33 | 29.06 | 29.37 | 29.3 | 29.32 | 29.11 | 29.31 | 29.31 | 29.08 | 29.15 | 29.11 | 28.82 | 27.1 | 264.7 | 291.1 | 242.4 | 242.4 | 213 | 208.5 | 212.7 | 224 | 223.3 | 214.9 | 170.2 | 209.8 | 276.1 | 295.9 | 255.8 | 240.3 | 212 | 231.8 | 0 | 238.9 | 248.3 | 0 | 243.9 | 279.1 | 248.2 | 218.5 | 242.3 | 275.8 | 244.8 | 225.2 | 275.9 | 243.6 | 264.9 | 313.4 | 24.33 | 24.24 | 24.42 | 57.1 | 0.08 | 0 | 6.4
190.1715 | 8:50 | 29.56 | 29.54 | 29.73 | 29.68 | 29.74 | 29.79 | 29.84 | 29.67 | 29.59 | 29.61 | 29.71 | 29.65 | 29.49 | 29.37 | 29.58 | 29.69 | 29.74 | 29.67 | 24.64 | 29.6 | 29.55 | 24.65 | 29.58 | 29.32 | 29.66 | 29.58 | 29.56 | 29.44 | 29.55 | 29.54 | 29.35 | 29.42 | 29.43 | 29.11 | 27.29 | 260.5 | 281.9 | 235.9 | 238.6 | 207.2 | 204.3 | 207.4 | 219.1 | 218.3 | 212.5 | 166.4 | 205.3 | 267.1 | 288.5 | 249.5 | 234.2 | 208.5 | 226.1 | 0 | 235.4 | 242 | 0 | 245.3 | 273.7 | 240.4 | 213.5 | 236.8 | 265.8 | 237.9 | 221.1 | 269.9 | 236.4 | 256.7 | 306.7 | 24.33 | 24.24 | 24.42 | 57.1 | 0.07 | 0 | 6.4
200.1868 | 8:50 | 29.81 | 29.82 | 29.99 | 29.94 | 30.02 | 30.03 | 30.08 | 29.92 | 29.86 | 29.88 | 29.94 | 29.91 | 29.77 | 29.69 | 29.86 | 29.96 | 30.02 | 29.93 | 24.68 | 29.9 | 29.81 | 24.67 | 29.86 | 29.65 | 29.92 | 29.87 | 29.85 | 29.69 | 29.85 | 29.87 | 29.66 | 29.72 | 29.7 | 29.42 | 27.49 | 257 | 273.4 | 229.3 | 231.5 | 202.9 | 199 | 201.3 | 213.4 | 214.6 | 206.9 | 163.9 | 200.6 | 263.6 | 282.9 | 241.7 | 226.9 | 203.5 | 220.7 | 0 | 228.2 | 236.2 | 0 | 235.6 | 266.4 | 233.3 | 208.6 | 230.6 | 260.3 | 230.4 | 216.6 | 263.3 | 230.9 | 253.5 | 301.6 | 24.33 | 24.25 | 24.42 | 57.1 | 0.06 | 0 | 6.4
210.202 | 8:50 | 30.04 | 30.11 | 30.24 | 30.17 | 30.23 | 30.28 | 30.33 | 30.14 | 30.11 | 30.11 | 30.16 | 30.14 | 30.01 | 29.94 | 30.14 | 30.18 | 30.24 | 30.16 | 24.71 | 30.12 | 30.06 | 24.72 | 30.1 | 29.9 | 30.15 | 30.13 | 30.09 | 29.99 | 30.1 | 30.08 | 29.91 | 29.96 | 29.95 | 29.68 | 27.64 | 253.1 | 262 | 222.3 | 226.4 | 197.7 | 194.9 | 200.8 | 209 | 209.9 | 202.7 | 161.3 | 195 | 253.4 | 275.4 | 234.5 | 220.3 | 198.4 | 214.7 | 0 | 225.3 | 231.4 | 0 | 231.7 | 260.8 | 227.9 | 202.4 | 225.4 | 253 | 224.6 | 207.3 | 255.2 | 225.5 | 247.4 | 296 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.06 | 1.1683e+34 | 6.3
220.2016 | 8:50 | 30.26 | 30.31 | 30.47 | 30.38 | 30.45 | 30.47 | 30.52 | 30.36 | 30.31 | 30.34 | 30.37 | 30.37 | 30.24 | 30.21 | 30.34 | 30.45 | 30.44 | 30.4 | 24.75 | 30.35 | 30.31 | 24.75 | 30.32 | 30.15 | 30.38 | 30.32 | 30.34 | 30.21 | 30.3 | 30.32 | 30.16 | 30.22 | 30.18 | 29.96 | 27.76 | 247.6 | 256.7 | 216.1 | 220.4 | 193.6 | 190.8 | 194.6 | 206 | 204.3 | 199.3 | 156.2 | 189.8 | 246.3 | 267.1 | 227.5 | 212.9 | 194 | 207.8 | 0 | 220.6 | 225.9 | 0 | 224.3 | 255.4 | 221.9 | 196.5 | 218.5 | 245.7 | 218.2 | 203 | 249.6 | 219.2 | 241 | 288.9 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.05 | 0 | 6.2
230.2168 | 8:50 | 30.5 | 30.53 | 30.67 | 30.61 | 30.64 | 30.67 | 30.72 | 30.56 | 30.54 | 30.54 | 30.59 | 30.57 | 30.48 | 30.45 | 30.59 | 30.64 | 30.65 | 30.64 | 24.77 | 30.58 | 30.52 | 24.79 | 30.56 | 30.4 | 30.6 | 30.56 | 30.55 | 30.48 | 30.55 | 30.55 | 30.39 | 30.45 | 30.43 | 30.21 | 27.94 | 242.3 | 251.4 | 209.7 | 215.6 | 190.1 | 186.1 | 190.8 | 201.3 | 199.4 | 195.6 | 154 | 184.6 | 238.8 | 260.2 | 219.1 | 209.8 | 188.7 | 202 | 0 | 215.1 | 219.7 | 0 | 220.8 | 249.1 | 217.4 | 192.1 | 215.9 | 239.8 | 212.9 | 196.6 | 241.9 | 211.1 | 234.8 | 281.6 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.06 | 0 | 6.2
240.2164 | 8:50 | 30.7 | 30.78 | 30.88 | 30.8 | 30.85 | 30.85 | 30.94 | 30.78 | 30.75 | 30.75 | 30.76 | 30.81 | 30.69 | 30.66 | 30.79 | 30.85 | 30.82 | 30.81 | 24.81 | 30.77 | 30.73 | 24.83 | 30.72 | 30.61 | 30.82 | 30.78 | 30.74 | 30.67 | 30.77 | 30.75 | 30.63 | 30.66 | 30.61 | 30.44 | 28.12 | 238.5 | 244.1 | 204.4 | 211.7 | 184.1 | 183.3 | 186.2 | 196.4 | 195.2 | 189.8 | 151.9 | 179.8 | 233 | 254 | 213.5 | 201.3 | 187.2 | 196.8 | 0 | 209.5 | 214 | 0 | 216.3 | 242.3 | 209.5 | 187 | 210 | 231.2 | 206.2 | 189.5 | 235.2 | 206.9 | 229.3 | 274.4 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.06 | 0 | 5.9
250.2316 | 8:51 | 30.89 | 30.97 | 31.06 | 31 | 31.04 | 31.06 | 31.09 | 30.96 | 30.92 | 30.92 | 30.95 | 30.99 | 30.93 | 30.89 | 31 | 31.05 | 31.03 | 31.01 | 24.85 | 30.94 | 30.91 | 24.87 | 30.92 | 30.79 | 30.99 | 30.94 | 30.91 | 30.88 | 30.95 | 30.94 | 30.84 | 30.87 | 30.86 | 30.67 | 28.28 | 234 | 237.2 | 198.3 | 205.9 | 180.6 | 178 | 182.5 | 192.2 | 190.3 | 187 | 149.2 | 172.7 | 224.5 | 246.4 | 207 | 195.1 | 179.8 | 191.9 | 0 | 204.7 | 209.9 | 0 | 209.4 | 236.4 | 205.4 | 182 | 205.4 | 224.8 | 199.1 | 184 | 226.7 | 200 | 223.5 | 267.2 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.06 | 0 | 5.7
260.2313 | 8:51 | 31.06 | 31.15 | 31.25 | 31.18 | 31.22 | 31.21 | 31.29 | 31.12 | 31.12 | 31.11 | 31.12 | 31.14 | 31.11 | 31.11 | 31.18 | 31.25 | 31.19 | 31.19 | 24.91 | 31.13 | 31.12 | 24.91 | 31.11 | 31.01 | 31.17 | 31.13 | 31.12 | 31.09 | 31.13 | 31.15 | 31.05 | 31.07 | 31.07 | 30.89 | 28.41 | 229.2 | 230.7 | 194.1 | 200.3 | 176.5 | 173.2 | 179.2 | 188.2 | 186.8 | 183.8 | 145.6 | 170.6 | 218.5 | 238.5 | 200 | 188.3 | 177.8 | 185.3 | 0 | 199 | 206.2 | 0 | 206.4 | 230.3 | 198.1 | 177.1 | 199.7 | 216.2 | 195 | 179.7 | 222.3 | 195 | 214.2 | 261.1 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.05 | 0 | 5.6
270.2465 | 8:51 | 31.28 | 31.36 | 31.41 | 31.39 | 31.38 | 31.4 | 31.44 | 31.31 | 31.29 | 31.28 | 31.31 | 31.33 | 31.31 | 31.31 | 31.4 | 31.42 | 31.38 | 31.39 | 24.94 | 31.31 | 31.29 | 24.95 | 31.29 | 31.22 | 31.37 | 31.33 | 31.32 | 31.28 | 31.33 | 31.33 | 31.23 | 31.27 | 31.22 | 31.11 | 28.54 | 226.4 | 223.2 | 188.9 | 196.7 | 169.3 | 170.3 | 176.3 | 184.7 | 182.3 | 181.1 | 143.1 | 166.6 | 211.5 | 231.1 | 194 | 183.5 | 173.8 | 180.2 | 0 | 196.3 | 200 | 0 | 200 | 224.2 | 192.4 | 173 | 192.2 | 211.8 | 189.1 | 172.7 | 214.3 | 189.4 | 209.6 | 254.8 | 24.34 | 24.25 | 24.43 | 57 | 0.05 | 0 | 5.7
280.2461 | 8:51 | 31.42 | 31.56 | 31.59 | 31.52 | 31.55 | 31.54 | 31.61 | 31.46 | 31.45 | 31.45 | 31.44 | 31.5 | 31.48 | 31.5 | 31.54 | 31.6 | 31.52 | 31.53 | 24.97 | 31.49 | 31.47 | 25 | 31.42 | 31.41 | 31.54 | 31.49 | 31.47 | 31.46 | 31.5 | 31.48 | 31.43 | 31.44 | 31.4 | 31.31 | 28.72 | 220.3 | 216.1 | 182.2 | 190 | 167 | 165.8 | 173 | 182.3 | 178.8 | 175.5 | 140.5 | 163.1 | 206.4 | 223.6 | 187.5 | 176.1 | 169.5 | 175.8 | 0 | 190.8 | 195.1 | 0 | 197.8 | 218.3 | 186.8 | 168.6 | 187.8 | 205.2 | 185.7 | 169.4 | 208.7 | 182.8 | 205.7 | 246.7 | 24.34 | 24.25 | 24.44 | 57 | 0.05 | 0 | 5.7
290.2613 | 8:51 | 31.56 | 31.72 | 31.72 | 31.66 | 31.69 | 31.68 | 31.73 | 31.62 | 31.59 | 31.59 | 31.57 | 31.65 | 31.65 | 31.68 | 31.71 | 31.75 | 31.67 | 31.68 | 25.02 | 31.62 | 31.62 | 25.04 | 31.61 | 31.55 | 31.67 | 31.63 | 31.61 | 31.62 | 31.65 | 31.64 | 31.59 | 31.59 | 31.57 | 31.48 | 28.81 | 216.3 | 204.9 | 178.9 | 187.5 | 162.3 | 161.8 | 167.5 | 178.2 | 173.6 | 173 | 138.3 | 157.8 | 198.2 | 216.7 | 181.9 | 171.3 | 165 | 170.1 | 0 | 186.6 | 190.7 | 0 | 192.1 | 213.9 | 182.4 | 163.6 | 184 | 199.1 | 180.2 | 164 | 202 | 178.1 | 197.7 | 238.5 | 24.34 | 24.25 | 24.44 | 57 | 0.05 | 0 | 5.5
300.2609 | 8:51 | 31.72 | 31.88 | 31.85 | 31.83 | 31.82 | 31.83 | 31.87 | 31.74 | 31.75 | 31.71 | 31.71 | 31.77 | 31.81 | 31.83 | 31.86 | 31.89 | 31.81 | 31.84 | 25.06 | 31.77 | 31.75 | 25.09 | 31.77 | 31.71 | 31.82 | 31.78 | 31.77 | 31.77 | 31.79 | 31.8 | 31.72 | 31.76 | 31.73 | 31.66 | 28.91 | 213.9 | 198.6 | 175.7 | 182.3 | 157.6 | 158.5 | 164.2 | 174.4 | 170.1 | 170.5 | 137.6 | 154.8 | 192.9 | 209.3 | 176.4 | 167.5 | 161.8 | 165 | 0 | 182.1 | 186.1 | 0 | 185.7 | 209 | 176.5 | 159.9 | 179.7 | 192.8 | 173.1 | 159.6 | 196.2 | 174.5 | 192.4 | 231.8 | 24.34 | 24.25 | 24.44 | 57 | 0.05 | 0 | 5.5
310.2761 | 8:52 | 31.85 | 31.98 | 32.01 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.99 | 31.89 | 31.88 | 31.87 | 31.84 | 31.92 | 31.96 | 31.97 | 31.99 | 32.05 | 31.95 | 31.96 | 25.12 | 31.9 | 31.9 | 25.14 | 31.9 | 31.85 | 31.95 | 31.93 | 31.92 | 31.93 | 31.93 | 31.91 | 31.89 | 31.89 | 31.88 | 31.82 | 29.07 | 210.8 | 197.5 | 167 | 176.9 | 154.4 | 154.3 | 162.3 | 169.7 | 165.9 | 165.8 | 134.5 | 150.4 | 187 | 204.2 | 172.9 | 161.1 | 157.5 | 161.9 | 0 | 178.1 | 180.7 | 0 | 182.1 | 203.5 | 172.9 | 153.5 | 172 | 187.4 | 169.5 | 154.8 | 190.4 | 166.5 | 187.8 | 224.7 | 24.35 | 24.25 | 24.44 | 57 | 0.05 | 0 | 5.4
320.2914 | 8:52 | 31.99 | 32.14 | 32.13 | 32.09 | 32.08 | 32.1 | 32.12 | 32.02 | 32.01 | 31.98 | 31.98 | 32.03 | 32.11 | 32.13 | 32.16 | 32.15 | 32.07 | 32.1 | 25.16 | 32.04 | 32.02 | 25.18 | 32 | 32.01 | 32.08 | 32.05 | 32.03 | 32.07 | 32.09 | 32.07 | 32.02 | 32.03 | 32.03 | 31.98 | 29.22 | 206.8 | 191.6 | 162.8 | 173 | 150.5 | 150.7 | 158.6 | 166 | 163.3 | 163.9 | 131.9 | 148.5 | 181.3 | 197 | 165.3 | 156.6 | 153.9 | 156.6 | 0 | 175 | 177.7 | 0 | 179.8 | 199 | 168.9 | 152.2 | 171.1 | 181.9 | 164.9 | 150 | 184.6 | 163.2 | 181.8 | 218 | 24.35 | 24.25 | 24.44 | 56.9 | 0.05 | 0 | 5.2
330.3066 | 8:52 | 32.12 | 32.28 | 32.28 | 32.22 | 32.22 | 32.21 | 32.23 | 32.15 | 32.13 | 32.12 | 32.08 | 32.16 | 32.24 | 32.28 | 32.26 | 32.3 | 32.17 | 32.21 | 25.22 | 32.15 | 32.17 | 25.23 | 32.15 | 32.14 | 32.24 | 32.17 | 32.16 | 32.2 | 32.18 | 32.2 | 32.18 | 32.18 | 32.16 | 32.14 | 29.34 | 201.4 | 185.4 | 158.9 | 168.4 | 146.9 | 147.6 | 154.7 | 162.4 | 158.9 | 160.7 | 130.5 | 146 | 173.7 | 191.1 | 160.9 | 150.9 | 151.5 | 154.5 | 0 | 171 | 175.1 | 0 | 173.3 | 194 | 164.4 | 148.1 | 167.4 | 177 | 158 | 143.2 | 178.9 | 158.7 | 177.1 | 211.6 | 24.35 | 24.26 | 24.44 | 56.9 | 0.05 | 0 | 5.1
340.3062 | 8:52 | 32.23 | 32.37 | 32.38 | 32.33 | 32.31 | 32.31 | 32.34 | 32.25 | 32.24 | 32.22 | 32.19 | 32.26 | 32.35 | 32.41 | 32.38 | 32.41 | 32.31 | 32.34 | 25.26 | 32.26 | 32.28 | 25.28 | 32.26 | 32.25 | 32.33 | 32.29 | 32.28 | 32.32 | 32.31 | 32.27 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.26 | 29.39 | 197.8 | 180.4 | 154.9 | 164.2 | 144 | 144.7 | 151.3 | 160.5 | 156.7 | 158.5 | 129.4 | 141.9 | 170.5 | 184.3 | 156.8 | 146.5 | 147.2 | 149.3 | 0 | 166.3 | 168.8 | 0 | 170.3 | 189.9 | 158.2 | 145 | 162.4 | 172.3 | 156.2 | 142.5 | 174.6 | 153.2 | 170.8 | 203.6 | 24.35 | 24.26 | 24.44 | 56.9 | 0.04 | 0 | 5
350.3214 | 8:52 | 32.34 | 32.5 | 32.48 | 32.43 | 32.41 | 32.42 | 32.45 | 32.35 | 32.35 | 32.33 | 32.3 | 32.37 | 32.47 | 32.52 | 32.5 | 32.49 | 32.41 | 32.44 | 25.31 | 32.39 | 32.38 | 25.35 | 32.36 | 32.37 | 32.44 | 32.4 | 32.4 | 32.43 | 32.4 | 32.41 | 32.4 | 32.4 | 32.39 | 32.39 | 29.49 | 194.3 | 174.8 | 149.6 | 160.4 | 141.4 | 141.5 | 147.5 | 157.6 | 153.4 | 155 | 125.6 | 140.2 | 165.8 | 178.3 | 152 | 143.6 | 141.9 | 144.5 | 0 | 163.6 | 167.2 | 0 | 167.9 | 185.9 | 154.4 | 140.8 | 158.5 | 166.7 | 154.4 | 138.2 | 171 | 150.2 | 165.5 | 198.6 | 24.35 | 24.26 | 24.45 | 56.9 | 0.03 | 0 | 4.9
360.321 | 8:52 | 32.44 | 32.6 | 32.57 | 32.55 | 32.52 | 32.52 | 32.54 | 32.45 | 32.45 | 32.43 | 32.39 | 32.46 | 32.58 | 32.64 | 32.59 | 32.61 | 32.5 | 32.55 | 25.36 | 32.49 | 32.49 | 25.39 | 32.46 | 32.49 | 32.54 | 32.51 | 32.49 | 32.54 | 32.52 | 32.51 | 32.52 | 32.52 | 32.51 | 32.52 | 29.66 | 192.3 | 169.9 | 147.1 | 156.5 | 138.6 | 138 | 143.8 | 154.4 | 150.6 | 152.7 | 124.4 | 137.5 | 160.2 | 173.4 | 146.2 | 140.4 | 141 | 140.4 | 0 | 158.7 | 163.3 | 0 | 163.9 | 181.1 | 150.6 | 137.6 | 154.7 | 162.2 | 150.7 | 132.8 | 164.4 | 144.3 | 161.9 | 192.3 | 24.35 | 24.26 | 24.45 | 56.9 | 0.04 | 0 | 4.8
370.3207 | 8:53 | 32.53 | 32.72 | 32.66 | 32.63 | 32.62 | 32.6 | 32.63 | 32.56 | 32.55 | 32.52 | 32.48 | 32.57 | 32.68 | 32.75 | 32.69 | 32.71 | 32.59 | 32.62 | 25.41 | 32.58 | 32.58 | 25.44 | 32.56 | 32.6 | 32.64 | 32.6 | 32.6 | 32.64 | 32.62 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.6 | 32.65 | 29.78 | 189.7 | 163.5 | 144.4 | 152.4 | 134.5 | 135.4 | 141.9 | 149.8 | 146.6 | 150.4 | 122.5 | 134.4 | 155.7 | 168.4 | 142.8 | 133.8 | 137 | 138.6 | 0 | 155.4 | 160.7 | 0 | 162.1 | 176.7 | 146.8 | 134.2 | 150.8 | 157.7 | 144.2 | 131.1 | 160.4 | 140.1 | 158 | 185.6 | 24.36 | 24.26 | 24.45 | 56.9 | 0.04 | 0 | 4.7
380.3359 | 8:53 | 32.61 | 32.8 | 32.74 | 32.72 | 32.68 | 32.69 | 32.7 | 32.63 | 32.64 | 32.61 | 32.58 | 32.63 | 32.76 | 32.82 | 32.77 | 32.79 | 32.67 | 32.72 | 25.46 | 32.66 | 32.66 | 25.49 | 32.66 | 32.68 | 32.71 | 32.68 | 32.68 | 32.73 | 32.68 | 32.69 | 32.71 | 32.7 | 32.7 | 32.73 | 29.85 | 188.4 | 158.8 | 140.6 | 150.6 | 132.2 | 132.9 | 139 | 147.6 | 143.5 | 146.8 | 121 | 133 | 151.2 | 163.2 | 139.2 | 132.3 | 135.1 | 136 | 0 | 153.3 | 156.7 | 0 | 158.1 | 173.4 | 144 | 131.3 | 147.5 | 154.7 | 144.4 | 126 | 155.4 | 137 | 154.7 | 179.8 | 24.36 | 24.26 | 24.45 | 56.9 | 0.04 | 0 | 4.7
390.3511 | 8:53 | 32.67 | 32.87 | 32.82 | 32.79 | 32.76 | 32.76 | 32.78 | 32.71 | 32.72 | 32.68 | 32.63 | 32.71 | 32.83 | 32.9 | 32.86 | 32.85 | 32.76 | 32.78 | 25.5 | 32.74 | 32.74 | 25.54 | 32.72 | 32.76 | 32.8 | 32.76 | 32.75 | 32.82 | 32.79 | 32.77 | 32.78 | 32.78 | 32.77 | 32.82 | 29.91 | 186.9 | 154.8 | 138 | 146.9 | 129.7 | 130.5 | 136.1 | 146.4 | 140.8 | 144.7 | 119 | 131.2 | 149.1 | 159.9 | 135.6 | 129 | 131.7 | 131.6 | 0 | 151.5 | 153.7 | 0 | 154.7 | 170.5 | 141.8 | 128.9 | 144.3 | 148.7 | 140.8 | 122.4 | 152.2 | 134.8 | 149.8 | 176.4 | 24.36 | 24.26 | 24.45 | 56.9 | 0.04 | 0 | 4.8
400.3507 | 8:53 | 32.77 | 32.97 | 32.9 | 32.88 | 32.85 | 32.84 | 32.87 | 32.79 | 32.79 | 32.76 | 32.72 | 32.79 | 32.93 | 33 | 32.93 | 32.93 | 32.83 | 32.87 | 25.55 | 32.83 | 32.83 | 25.6 | 32.8 | 32.85 | 32.87 | 32.83 | 32.83 | 32.89 | 32.87 | 32.85 | 32.89 | 32.86 | 32.85 | 32.92 | 30.01 | 184.8 | 149 | 134.3 | 143 | 126.5 | 128 | 133.8 | 142.8 | 137.4 | 143.7 | 118 | 128.4 | 143.6 | 155.3 | 132.1 | 125.2 | 127.4 | 127.7 | 0 | 147.1 | 151 | 0 | 152.8 | 166.9 | 137.1 | 125.9 | 144.7 | 145.5 | 134 | 119.5 | 148.5 | 131.4 | 146.8 | 170.3 | 24.36 | 24.26 | 24.46 | 56.9 | 0.04 | 0 | 4.8
410.3659 | 8:53 | 32.86 | 33.02 | 32.97 | 32.95 | 32.92 | 32.92 | 32.94 | 32.88 | 32.87 | 32.84 | 32.8 | 32.86 | 33 | 33.09 | 33 | 33.02 | 32.94 | 32.95 | 25.61 | 32.89 | 32.9 | 25.65 | 32.87 | 32.93 | 32.95 | 32.92 | 32.92 | 32.97 | 32.94 | 32.93 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 33 | 30.12 | 180.4 | 149.3 | 130.4 | 140.2 | 124.2 | 124.5 | 130.8 | 139.1 | 135.9 | 141.4 | 116.6 | 127.4 | 140.2 | 147.9 | 128.1 | 121.8 | 125.2 | 125.5 | 0 | 145.4 | 148.3 | 0 | 149.9 | 163.3 | 135 | 122.8 | 138.2 | 142.9 | 132.5 | 118.8 | 144.7 | 127.7 | 143.2 | 165.2 | 24.36 | 24.27 | 24.46 | 56.9 | 0.03 | 1.1683e+34 | 4.7
420.3811 | 8:53 | 32.91 | 33.07 | 33.05 | 33.02 | 32.99 | 32.98 | 33.01 | 32.95 | 32.94 | 32.92 | 32.85 | 32.93 | 33.08 | 33.15 | 33.08 | 33.08 | 32.98 | 33.01 | 25.67 | 32.97 | 32.97 | 25.71 | 32.94 | 33.01 | 33.02 | 32.99 | 32.98 | 33.04 | 33.01 | 33 | 33.03 | 33.01 | 33.02 | 33.08 | 30.23 | 177.7 | 151.4 | 128 | 136.4 | 120.4 | 121.3 | 130.1 | 136.4 | 132.9 | 137 | 114.4 | 124.9 | 136.2 | 145.2 | 125.7 | 118.3 | 119.3 | 121.7 | 0 | 142.5 | 145.7 | 0 | 147.5 | 159.9 | 130.1 | 120.1 | 135.9 | 139.1 | 128.8 | 113.2 | 142 | 124.3 | 137.9 | 161.6 | 24.36 | 24.27 | 24.46 | 56.8 | 0.04 | 0 | 4.6
430.3964 | 8:54 | 32.99 | 33.16 | 33.1 | 33.09 | 33.06 | 33.04 | 33.07 | 33.02 | 33.01 | 32.98 | 32.91 | 33.01 | 33.14 | 33.22 | 33.15 | 33.15 | 33.06 | 33.08 | 25.72 | 33.04 | 33.04 | 25.76 | 33.03 | 33.08 | 33.08 | 33.07 | 33.06 | 33.11 | 33.09 | 33.05 | 33.11 | 33.09 | 33.08 | 33.17 | 30.32 | 175.9 | 143.3 | 125.2 | 133.9 | 117.4 | 121.3 | 127.4 | 134.5 | 131 | 137.1 | 115.1 | 122.5 | 133.9 | 142.1 | 120.3 | 115.4 | 121.2 | 119.1 | 0 | 139 | 144 | 0 | 143.1 | 156.7 | 128.4 | 117.2 | 133 | 137.2 | 126.1 | 112.7 | 136.9 | 120.5 | 135.4 | 155.9 | 24.36 | 24.27 | 24.46 | 56.8 | 0.05 | 0 | 4.6
440.4116 | 8:54 | 33.06 | 33.24 | 33.17 | 33.15 | 33.11 | 33.11 | 33.14 | 33.08 | 33.07 | 33.05 | 32.98 | 33.06 | 33.21 | 33.29 | 33.19 | 33.21 | 33.11 | 33.14 | 25.76 | 33.1 | 33.12 | 25.82 | 33.1 | 33.15 | 33.14 | 33.12 | 33.12 | 33.17 | 33.15 | 33.14 | 33.17 | 33.16 | 33.16 | 33.23 | 30.43 | 173.3 | 138.4 | 123.1 | 131.3 | 116.5 | 117.9 | 126.3 | 131.9 | 128 | 134.3 | 113.9 | 121 | 129.7 | 137.3 | 118.2 | 113 | 116.7 | 116.6 | 0 | 137.3 | 140 | 0 | 135.9 | 154.6 | 128.1 | 115 | 129.5 | 133.5 | 121.3 | 108 | 133.4 | 118.1 | 130.7 | 152.9 | 24.37 | 24.27 | 24.46 | 56.8 | 0.05 | 0 | 4.6
450.4268 | 8:54 | 33.11 | 33.28 | 33.23 | 33.21 | 33.17 | 33.16 | 33.2 | 33.13 | 33.13 | 33.12 | 33.04 | 33.11 | 33.27 | 33.35 | 33.26 | 33.26 | 33.16 | 33.2 | 25.82 | 33.15 | 33.17 | 25.87 | 33.14 | 33.2 | 33.21 | 33.17 | 33.19 | 33.25 | 33.2 | 33.19 | 33.23 | 33.21 | 33.22 | 33.31 | 30.51 | 171.2 | 135.1 | 119.4 | 129 | 114 | 116.4 | 122.2 | 131.1 | 125 | 131.9 | 112.4 | 120.1 | 126.7 | 134.9 | 115.6 | 111.3 | 116.6 | 114.8 | 0 | 134.6 | 138.8 | 0 | 138.7 | 151.3 | 123.1 | 114 | 126.2 | 129.5 | 121.5 | 106.5 | 131.3 | 115 | 128.3 | 146.9 | 24.37 | 24.27 | 24.46 | 56.8 | 0.05 | 0 | 4.6
460.4264 | 8:54 | 33.17 | 33.34 | 33.27 | 33.27 | 33.22 | 33.22 | 33.24 | 33.19 | 33.19 | 33.17 | 33.1 | 33.18 | 33.31 | 33.4 | 33.32 | 33.31 | 33.22 | 33.25 | 25.88 | 33.22 | 33.22 | 25.92 | 33.21 | 33.26 | 33.26 | 33.23 | 33.24 | 33.29 | 33.26 | 33.24 | 33.28 | 33.27 | 33.27 | 33.37 | 30.61 | 169.7 | 133 | 117.9 | 125.9 | 112.4 | 114.6 | 119.8 | 128 | 124.2 | 128.7 | 111 | 116.2 | 124.6 | 130.4 | 112.7 | 107.4 | 113.1 | 111 | 0 | 131.5 | 136.1 | 0 | 136.1 | 148.7 | 120.4 | 111.4 | 124.7 | 126.2 | 119.2 | 104 | 128.3 | 113.3 | 124.6 | 142.3 | 24.37 | 24.27 | 24.46 | 56.8 | 0.05 | 0 | 4.6
470.4416 | 8:54 | 33.23 | 33.39 | 33.34 | 33.33 | 33.28 | 33.28 | 33.3 | 33.25 | 33.24 | 33.22 | 33.16 | 33.21 | 33.37 | 33.47 | 33.37 | 33.36 | 33.27 | 33.31 | 25.93 | 33.27 | 33.27 | 25.98 | 33.25 | 33.31 | 33.31 | 33.28 | 33.28 | 33.34 | 33.3 | 33.3 | 33.34 | 33.32 | 33.34 | 33.44 | 30.69 | 166.7 | 129.2 | 114.6 | 122.4 | 109.5 | 112.2 | 118.2 | 125.6 | 121.8 | 128.6 | 109.1 | 118.3 | 122 | 127.2 | 110.9 | 106.2 | 111.2 | 109.6 | 0 | 130 | 134.9 | 0 | 132.4 | 147.3 | 118.2 | 108.2 | 122.1 | 124.3 | 116.5 | 102 | 126.1 | 110.6 | 120.5 | 137.5 | 24.37 | 24.27 | 24.47 | 56.7 | 0.07 | 0 | 4.6
480.4568 | 8:54 | 33.27 | 33.45 | 33.37 | 33.37 | 33.32 | 33.32 | 33.34 | 33.3 | 33.3 | 33.27 | 33.2 | 33.26 | 33.42 | 33.52 | 33.42 | 33.41 | 33.32 | 33.35 | 25.98 | 33.32 | 33.32 | 26.04 | 33.29 | 33.36 | 33.36 | 33.34 | 33.34 | 33.39 | 33.35 | 33.35 | 33.39 | 33.37 | 33.38 | 33.48 | 30.76 | 164.7 | 125.9 | 112 | 121.1 | 109 | 109.5 | 116.8 | 123.4 | 119.5 | 126.9 | 108.4 | 117.2 | 119.3 | 123.2 | 105.7 | 103 | 107.8 | 108.4 | 0 | 128 | 132.3 | 0 | 133.3 | 144.7 | 115.7 | 106.6 | 119.2 | 121.5 | 114.6 | 98.3 | 122.3 | 108.8 | 120.2 | 134.7 | 24.37 | 24.28 | 24.47 | 56.7 | 0.06 | 0 | 4.5
490.4565 | 8:55 | 33.33 | 33.47 | 33.42 | 33.42 | 33.37 | 33.38 | 33.39 | 33.34 | 33.34 | 33.32 | 33.25 | 33.3 | 33.46 | 33.54 | 33.47 | 33.45 | 33.37 | 33.4 | 26.05 | 33.37 | 33.38 | 26.08 | 33.35 | 33.41 | 33.41 | 33.38 | 33.39 | 33.43 | 33.4 | 33.39 | 33.44 | 33.42 | 33.42 | 33.54 | 30.86 | 163.8 | 124.6 | 111.3 | 118.7 | 106.7 | 107.3 | 115 | 121.4 | 116.6 | 124.4 | 107.2 | 115.7 | 116.9 | 121.3 | 104 | 102 | 106.7 | 106.9 | 0 | 124.8 | 129.9 | 0 | 130.4 | 142.3 | 112.9 | 104 | 115.9 | 119.5 | 111.5 | 98.2 | 119.3 | 106.1 | 117.5 | 131.1 | 24.37 | 24.28 | 24.47 | 56.7 | 0.06 | 0 | 4.5
500.4561 | 8:55 | 33.38 | 33.52 | 33.48 | 33.46 | 33.42 | 33.41 | 33.43 | 33.4 | 33.38 | 33.36 | 33.29 | 33.36 | 33.51 | 33.58 | 33.5 | 33.5 | 33.41 | 33.44 | 26.1 | 33.42 | 33.42 | 26.15 | 33.39 | 33.46 | 33.45 | 33.42 | 33.43 | 33.49 | 33.45 | 33.44 | 33.52 | 33.46 | 33.47 | 33.58 | 30.96 | 160.6 | 124 | 107.3 | 116.5 | 102.7 | 104.7 | 111 | 118.9 | 116.7 | 123.8 | 106.2 | 114.1 | 114.8 | 119.8 | 102.5 | 99.6 | 103.7 | 103.5 | 0 | 122.7 | 128.6 | 0 | 127.5 | 140.3 | 110.5 | 103.7 | 115 | 117.5 | 110.5 | 94.9 | 111.8 | 103.4 | 114.7 | 127.9 | 24.38 | 24.28 | 24.48 | 56.7 | 0.06 | 5.8413e+33 | 4.4
510.4713 | 8:55 | 33.41 | 33.55 | 33.5 | 33.5 | 33.45 | 33.45 | 33.47 | 33.44 | 33.43 | 33.4 | 33.32 | 33.39 | 33.55 | 33.62 | 33.54 | 33.53 | 33.45 | 33.48 | 26.14 | 33.45 | 33.46 | 26.21 | 33.44 | 33.51 | 33.49 | 33.45 | 33.47 | 33.51 | 33.47 | 33.48 | 33.52 | 33.51 | 33.51 | 33.62 | 31.01 | 160.4 | 121.9 | 105.3 | 114.7 | 102.7 | 104.1 | 111.2 | 116.7 | 113.8 | 120.9 | 106.9 | 112.9 | 111.6 | 117.2 | 100.7 | 96.8 | 103.6 | 101.4 | 0 | 121.1 | 127.1 | 0 | 126.2 | 137.2 | 108 | 102.1 | 113.1 | 114.8 | 108.7 | 91.2 | 114.2 | 101 | 112.8 | 125.2 | 24.38 | 24.28 | 24.48 | 56.7 | 0.06 | 0 | 4.4
520.4865 | 8:55 | 33.45 | 33.59 | 33.53 | 33.54 | 33.48 | 33.48 | 33.5 | 33.46 | 33.47 | 33.45 | 33.37 | 33.43 | 33.58 | 33.66 | 33.56 | 33.57 | 33.49 | 33.51 | 26.2 | 33.49 | 33.49 | 26.26 | 33.48 | 33.54 | 33.52 | 33.5 | 33.51 | 33.56 | 33.52 | 33.51 | 33.57 | 33.54 | 33.55 | 33.67 | 31.09 | 157.7 | 117.6 | 105.2 | 111.9 | 100.7 | 103.2 | 109.7 | 117.1 | 111.3 | 120.5 | 105.6 | 110.4 | 108.7 | 113.9 | 99 | 94.8 | 101.2 | 100.4 | 0 | 118.6 | 124.6 | 0 | 123 | 134.8 | 106.9 | 100.3 | 111.6 | 113 | 106.5 | 91.8 | 111.6 | 100 | 109.8 | 120.4 | 24.38 | 24.28 | 24.48 | 56.7 | 0.05 | 0 | 4.4
530.5017 | 8:55 | 33.5 | 33.63 | 33.57 | 33.57 | 33.53 | 33.52 | 33.54 | 33.51 | 33.51 | 33.48 | 33.41 | 33.45 | 33.62 | 33.7 | 33.61 | 33.6 | 33.53 | 33.55 | 26.25 | 33.52 | 33.53 | 26.31 | 33.51 | 33.57 | 33.56 | 33.54 | 33.55 | 33.59 | 33.56 | 33.55 | 33.6 | 33.58 | 33.59 | 33.71 | 31.21 | 156.3 | 114.5 | 102.7 | 110.2 | 99.8 | 101.8 | 107.5 | 114.3 | 109.7 | 117 | 104.6 | 112.1 | 107.4 | 111.4 | 97.9 | 92.9 | 99.2 | 98.9 | 0 | 117.9 | 123.2 | 0 | 120.9 | 133 | 104.3 | 97.6 | 108.9 | 110.1 | 105.2 | 88.7 | 109.4 | 97.6 | 106.3 | 117.2 | 24.38 | 24.28 | 24.48 | 56.7 | 0.05 | 0 | 4.2
540.5013 | 8:55 | 33.51 | 33.66 | 33.6 | 33.6 | 33.56 | 33.55 | 33.57 | 33.55 | 33.55 | 33.52 | 33.44 | 33.49 | 33.64 | 33.72 | 33.64 | 33.63 | 33.56 | 33.59 | 26.3 | 33.56 | 33.57 | 26.37 | 33.53 | 33.61 | 33.59 | 33.58 | 33.58 | 33.62 | 33.6 | 33.58 | 33.63 | 33.61 | 33.62 | 33.74 | 31.27 | 155 | 112.5 | 101.5 | 108.3 | 97.1 | 100.2 | 105.9 | 112.1 | 107.3 | 116 | 103.2 | 110.6 | 107.1 | 110 | 94.6 | 92.6 | 97.3 | 95.5 | 0 | 116.5 | 120.6 | 0 | 121.3 | 132.1 | 102 | 95.2 | 107.8 | 110.6 | 102.5 | 87.3 | 106.5 | 95.5 | 105.6 | 114 | 24.38 | 24.29 | 24.48 | 56.7 | 0.04 | 0 | 4.2
550.5166 | 8:56 | 33.55 | 33.68 | 33.63 | 33.64 | 33.59 | 33.59 | 33.61 | 33.59 | 33.58 | 33.56 | 33.48 | 33.52 | 33.68 | 33.77 | 33.67 | 33.66 | 33.6 | 33.62 | 26.36 | 33.6 | 33.6 | 26.43 | 33.58 | 33.64 | 33.63 | 33.61 | 33.61 | 33.65 | 33.62 | 33.62 | 33.65 | 33.64 | 33.65 | 33.78 | 31.33 | 155.9 | 111 | 100.4 | 107.4 | 96 | 98.7 | 103.6 | 110.6 | 106.4 | 114.4 | 101.3 | 109.8 | 103.7 | 106.7 | 93.3 | 89.4 | 94.6 | 94.2 | 0 | 113.5 | 119.8 | 0 | 118.8 | 129.4 | 101.1 | 94.4 | 105.1 | 106.4 | 100 | 88.2 | 107.4 | 94.8 | 103.3 | 110 | 24.39 | 24.29 | 24.49 | 56.7 | 0.05 | 1.1683e+34 | 4.2
560.5162 | 8:56 | 33.59 | 33.7 | 33.66 | 33.66 | 33.61 | 33.61 | 33.65 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.51 | 33.55 | 33.7 | 33.78 | 33.71 | 33.69 | 33.62 | 33.65 | 26.41 | 33.62 | 33.62 | 26.48 | 33.61 | 33.67 | 33.66 | 33.63 | 33.64 | 33.68 | 33.66 | 33.65 | 33.68 | 33.68 | 33.67 | 33.8 | 31.41 | 153.4 | 113 | 98.1 | 104.9 | 95.2 | 97.5 | 101.3 | 108.8 | 104.6 | 111.8 | 101.1 | 109.5 | 102.9 | 103.9 | 90.1 | 88.7 | 93.3 | 92 | 0 | 112 | 118.8 | 0 | 115.5 | 126.9 | 99 | 93.2 | 103.1 | 104.5 | 97.8 | 81.8 | 106.7 | 91.6 | 101.9 | 109.3 | 24.39 | 24.29 | 24.49 | 56.6 | 0.05 | 0 | 4.2
570.5314 | 8:56 | 33.61 | 33.78 | 33.69 | 33.69 | 33.64 | 33.64 | 33.66 | 33.63 | 33.63 | 33.61 | 33.53 | 33.57 | 33.73 | 33.81 | 33.73 | 33.71 | 33.65 | 33.67 | 26.46 | 33.66 | 33.66 | 26.53 | 33.64 | 33.7 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.71 | 33.67 | 33.66 | 33.71 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 31.47 | 151.8 | 104.9 | 95.3 | 103.3 | 93.3 | 95.9 | 100.6 | 108.9 | 103.6 | 111.4 | 100.8 | 108.5 | 99.8 | 103.2 | 88.5 | 86.8 | 93 | 91.3 | 0 | 110.9 | 116 | 0 | 114.1 | 126.7 | 99 | 91.2 | 102.6 | 101.5 | 98.2 | 83.1 | 103.6 | 89.5 | 99.7 | 108.1 | 24.39 | 24.29 | 24.49 | 56.6 | 0.04 | 0 | 4.2
580.5466 | 8:56 | 33.65 | 33.77 | 33.72 | 33.72 | 33.67 | 33.67 | 33.69 | 33.67 | 33.66 | 33.65 | 33.56 | 33.61 | 33.74 | 33.84 | 33.74 | 33.73 | 33.68 | 33.7 | 26.52 | 33.68 | 33.68 | 26.58 | 33.67 | 33.72 | 33.73 | 33.69 | 33.7 | 33.74 | 33.7 | 33.69 | 33.75 | 33.73 | 33.73 | 33.84 | 31.54 | 150.2 | 104.6 | 93.9 | 101.4 | 92.4 | 94.6 | 99.8 | 106.4 | 102.9 | 110.3 | 99.6 | 106.6 | 99.8 | 99.6 | 87.6 | 86.1 | 91.2 | 89.7 | 0 | 108.9 | 115.9 | 0 | 113.7 | 125.3 | 95.7 | 90.5 | 101.4 | 101.1 | 96.1 | 82.6 | 101 | 88.7 | 97.8 | 106.2 | 24.39 | 24.29 | 24.49 | 56.6 | 0.04 | 0 | 4.1
590.5618 | 8:56 | 33.67 | 33.79 | 33.74 | 33.74 | 33.7 | 33.69 | 33.72 | 33.69 | 33.68 | 33.68 | 33.59 | 33.65 | 33.78 | 33.85 | 33.77 | 33.76 | 33.7 | 33.72 | 26.57 | 33.72 | 33.7 | 26.65 | 33.69 | 33.75 | 33.74 | 33.71 | 33.72 | 33.75 | 33.72 | 33.72 | 33.77 | 33.75 | 33.76 | 33.87 | 31.63 | 148.8 | 102.3 | 91.4 | 99.8 | 90.9 | 92.2 | 99.1 | 104.7 | 101.3 | 109 | 100.1 | 103.5 | 98.8 | 98.2 | 87.7 | 84.3 | 89.3 | 87.8 | 0 | 106.5 | 114.3 | 0 | 111.7 | 123.5 | 92.6 | 89.4 | 99.2 | 98.9 | 95.8 | 79.2 | 97.8 | 87.9 | 96.4 | 102.7 | 24.39 | 24.29 | 24.49 | 56.6 | 0.04 | 0 | 4
600.5771 | 8:56 | 33.69 | 33.8 | 33.77 | 33.76 | 33.72 | 33.71 | 33.74 | 33.71 | 33.71 | 33.7 | 33.61 | 33.66 | 33.79 | 33.87 | 33.8 | 33.78 | 33.72 | 33.74 | 26.63 | 33.73 | 33.72 | 26.71 | 33.72 | 33.77 | 33.76 | 33.73 | 33.75 | 33.78 | 33.75 | 33.74 | 33.79 | 33.78 | 33.78 | 33.89 | 31.67 | 148.2 | 104.5 | 89.9 | 98.5 | 88.4 | 92.2 | 95.6 | 103.2 | 99.9 | 106.8 | 99.9 | 102.5 | 96.3 | 97.2 | 84.3 | 82.6 | 89.7 | 87.7 | 0 | 105.4 | 112.9 | 0 | 109.6 | 122 | 91.9 | 88.5 | 97.2 | 98.4 | 94 | 78.2 | 97 | 85 | 95 | 100.4 | 24.39 | 24.29 | 24.49 | 56.6 | 0.04 | 0 | 3.9
610.5923 | 8:57 | 33.72 | 33.83 | 33.78 | 33.78 | 33.74 | 33.75 | 33.75 | 33.73 | 33.73 | 33.72 | 33.64 | 33.71 | 33.82 | 33.89 | 33.81 | 33.8 | 33.75 | 33.77 | 26.68 | 33.75 | 33.75 | 26.75 | 33.74 | 33.8 | 33.77 | 33.76 | 33.77 | 33.79 | 33.78 | 33.76 | 33.81 | 33.79 | 33.8 | 33.91 | 31.76 | 146.1 | 98.9 | 88.8 | 96.7 | 87.9 | 90 | 96.4 | 101.8 | 98.1 | 106.4 | 98.7 | 100.6 | 93.8 | 94.9 | 83.9 | 81.8 | 86.1 | 85.1 | 0 | 104.9 | 111.8 | 0 | 108.4 | 119.8 | 91.1 | 86.9 | 96.1 | 98.5 | 90.2 | 79 | 95.7 | 84.6 | 92.6 | 98.4 | 24.39 | 24.29 | 24.5 | 56.6 | 0.04 | 0 | 3.9
620.6075 | 8:57 | 33.74 | 33.85 | 33.8 | 33.8 | 33.77 | 33.76 | 33.77 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.67 | 33.72 | 33.83 | 33.91 | 33.83 | 33.82 | 33.76 | 33.78 | 26.73 | 33.77 | 33.76 | 26.8 | 33.75 | 33.81 | 33.79 | 33.77 | 33.79 | 33.82 | 33.79 | 33.78 | 33.82 | 33.81 | 33.82 | 33.92 | 31.81 | 144.6 | 99 | 89 | 96.9 | 87.1 | 87.9 | 94.1 | 101.3 | 97 | 103.8 | 96.8 | 99.2 | 92.8 | 93.1 | 81.2 | 80.3 | 85.6 | 83.7 | 0 | 104.2 | 111.3 | 0 | 107.2 | 118.2 | 89.5 | 84.9 | 95 | 95.6 | 89.7 | 75.2 | 94.5 | 82.6 | 91.6 | 96.4 | 24.4 | 24.29 | 24.5 | 56.6 | 0.04 | 0 | 3.9
630.6227 | 8:57 | 33.75 | 33.87 | 33.81 | 33.82 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.77 | 33.68 | 33.73 | 33.85 | 33.92 | 33.85 | 33.84 | 33.78 | 33.8 | 26.79 | 33.79 | 33.78 | 26.86 | 33.77 | 33.83 | 33.79 | 33.8 | 33.8 | 33.83 | 33.81 | 33.8 | 33.84 | 33.83 | 33.84 | 33.94 | 31.85 | 144.3 | 96.6 | 87.7 | 93.9 | 83.9 | 87.9 | 95.1 | 99.6 | 95.3 | 102.1 | 97.1 | 100.1 | 92.6 | 92.1 | 81.5 | 78.6 | 84.6 | 84.3 | 0 | 102.6 | 110.1 | 0 | 103.8 | 117.6 | 90.5 | 84.9 | 92.8 | 93.8 | 89.9 | 74.5 | 93.3 | 82.6 | 90.4 | 93.9 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.6 | 0.04 | 0 | 3.9
640.6379 | 8:57 | 33.78 | 33.88 | 33.84 | 33.84 | 33.8 | 33.8 | 33.81 | 33.8 | 33.8 | 33.78 | 33.7 | 33.75 | 33.86 | 33.94 | 33.86 | 33.84 | 33.81 | 33.82 | 26.84 | 33.81 | 33.8 | 26.91 | 33.79 | 33.84 | 33.83 | 33.81 | 33.82 | 33.85 | 33.81 | 33.81 | 33.85 | 33.85 | 33.86 | 33.95 | 31.94 | 142.5 | 95.4 | 84.7 | 93 | 83.8 | 86.3 | 93 | 97.8 | 93.3 | 102.3 | 96.5 | 99.4 | 90.8 | 90.2 | 79.2 | 79.1 | 82.3 | 81 | 0 | 100.3 | 108.3 | 0 | 104.8 | 117.2 | 86.8 | 82.7 | 93.2 | 92.9 | 90.4 | 74.8 | 91.5 | 79.4 | 88 | 93.1 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.6 | 0.04 | 0 | 3.8
650.6531 | 8:57 | 33.79 | 33.89 | 33.85 | 33.85 | 33.81 | 33.81 | 33.83 | 33.82 | 33.81 | 33.8 | 33.73 | 33.77 | 33.87 | 33.95 | 33.87 | 33.86 | 33.82 | 33.83 | 26.89 | 33.82 | 33.82 | 26.95 | 33.81 | 33.86 | 33.85 | 33.83 | 33.84 | 33.86 | 33.84 | 33.82 | 33.87 | 33.86 | 33.87 | 33.96 | 31.98 | 142.1 | 95.1 | 84.4 | 92 | 83.2 | 85.8 | 90.3 | 96.8 | 92.6 | 101.3 | 95 | 98.4 | 89.9 | 88.8 | 78.8 | 77.2 | 81.7 | 81.1 | 0 | 100.4 | 107.6 | 0 | 103 | 115.7 | 85.3 | 82.5 | 91.9 | 92.2 | 88.5 | 72.9 | 90.6 | 79.2 | 87.4 | 91.5 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.6 | 0.03 | 0 | 3.8
660.6528 | 8:57 | 33.8 | 33.91 | 33.86 | 33.87 | 33.83 | 33.83 | 33.85 | 33.83 | 33.83 | 33.82 | 33.73 | 33.79 | 33.9 | 33.96 | 33.89 | 33.88 | 33.83 | 33.85 | 26.94 | 33.83 | 33.83 | 27.01 | 33.83 | 33.87 | 33.85 | 33.85 | 33.87 | 33.88 | 33.85 | 33.86 | 33.89 | 33.87 | 33.88 | 33.97 | 32.03 | 142.5 | 93.8 | 84.2 | 90.4 | 83.2 | 84.2 | 89.6 | 95 | 92.7 | 100.6 | 95 | 98.4 | 89.5 | 88 | 77.2 | 76 | 80.4 | 80.3 | 0 | 100 | 106.7 | 0 | 102.5 | 114.5 | 84.3 | 80.6 | 88.3 | 91.1 | 86.2 | 70.7 | 89 | 79.1 | 86.2 | 90.4 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.5 | 0.04 | 0 | 3.8
670.6524 | 8:58 | 33.82 | 33.93 | 33.87 | 33.88 | 33.84 | 33.84 | 33.86 | 33.84 | 33.84 | 33.83 | 33.75 | 33.8 | 33.9 | 33.97 | 33.89 | 33.89 | 33.85 | 33.86 | 26.99 | 33.85 | 33.85 | 27.06 | 33.84 | 33.89 | 33.87 | 33.85 | 33.87 | 33.89 | 33.86 | 33.85 | 33.9 | 33.89 | 33.89 | 33.99 | 32.09 | 141.5 | 91.7 | 83.1 | 89.9 | 80.8 | 83.6 | 87.9 | 93.9 | 90.4 | 98.6 | 95.4 | 96.7 | 87.6 | 86.9 | 77.6 | 74.3 | 83.3 | 78.2 | 0 | 98.7 | 105.9 | 0 | 100.9 | 113.6 | 83.8 | 80.3 | 87.7 | 89.8 | 85.7 | 71.7 | 87.1 | 76.8 | 85.7 | 88.7 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.5 | 0.04 | 0 | 3.7
680.6676 | 8:58 | 33.84 | 33.93 | 33.88 | 33.89 | 33.86 | 33.85 | 33.87 | 33.86 | 33.85 | 33.85 | 33.78 | 33.81 | 33.91 | 33.97 | 33.91 | 33.9 | 33.86 | 33.88 | 27.03 | 33.87 | 33.87 | 27.12 | 33.85 | 33.9 | 33.9 | 33.86 | 33.89 | 33.9 | 33.88 | 33.87 | 33.91 | 33.9 | 33.9 | 34 | 32.15 | 139.5 | 90.5 | 83.6 | 88.5 | 80.5 | 83.5 | 87.9 | 94 | 91 | 98.3 | 94.6 | 96.2 | 86.1 | 86.6 | 75.7 | 74.1 | 79.1 | 78.3 | 0 | 96.8 | 104.4 | 0 | 100 | 112.1 | 82 | 80.3 | 87.6 | 88.6 | 84.2 | 69.7 | 86.8 | 76 | 84.8 | 87 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.5 | 0.04 | 0 | 3.7
690.6828 | 8:58 | 33.85 | 33.94 | 33.89 | 33.91 | 33.87 | 33.86 | 33.89 | 33.87 | 33.86 | 33.86 | 33.78 | 33.82 | 33.92 | 33.99 | 33.93 | 33.9 | 33.88 | 33.89 | 27.09 | 33.89 | 33.88 | 27.17 | 33.87 | 33.91 | 33.9 | 33.88 | 33.89 | 33.91 | 33.89 | 33.88 | 33.93 | 33.91 | 33.92 | 34.01 | 32.2 | 138.7 | 89.8 | 80.9 | 86.3 | 80.4 | 83.8 | 86 | 92.4 | 89.5 | 97.6 | 94.5 | 96.5 | 85.8 | 84.8 | 73.9 | 73.7 | 77.1 | 76.9 | 0 | 94.9 | 103.2 | 0 | 99.4 | 112.2 | 80.5 | 79.4 | 86.2 | 88.5 | 82.5 | 69.5 | 85.1 | 74.8 | 82.9 | 85.6 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.5 | 0.04 | 0 | 3.7
700.6824 | 8:58 | 33.86 | 33.95 | 33.91 | 33.92 | 33.88 | 33.88 | 33.89 | 33.88 | 33.89 | 33.88 | 33.79 | 33.84 | 33.94 | 33.99 | 33.93 | 33.92 | 33.9 | 33.89 | 27.15 | 33.89 | 33.88 | 27.22 | 33.88 | 33.92 | 33.91 | 33.9 | 33.9 | 33.93 | 33.89 | 33.89 | 33.93 | 33.92 | 33.93 | 34.01 | 32.25 | 137.7 | 88.9 | 80.4 | 86.4 | 79.9 | 82 | 84.8 | 92.4 | 87.9 | 95.6 | 94.1 | 95.5 | 84 | 83.3 | 73.7 | 72.7 | 75.8 | 76.8 | 0 | 93.7 | 102.9 | 0 | 98.7 | 111.3 | 80.7 | 78.1 | 85.7 | 86.1 | 83.1 | 70.1 | 84.4 | 74.6 | 81.4 | 85.1 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 56.4 | 0.04 | 0 | 3.7
710.682 | 8:58 | 33.87 | 33.96 | 33.93 | 33.93 | 33.89 | 33.89 | 33.91 | 33.89 | 33.89 | 33.88 | 33.81 | 33.84 | 33.95 | 34 | 33.95 | 33.93 | 33.91 | 33.91 | 27.18 | 33.91 | 33.89 | 27.28 | 33.9 | 33.93 | 33.91 | 33.91 | 33.92 | 33.94 | 33.91 | 33.9 | 33.93 | 33.94 | 33.93 | 34.03 | 32.29 | 137.9 | 87.3 | 77.5 | 85.2 | 77.8 | 80.7 | 84 | 91.4 | 87.2 | 95.3 | 93 | 96.3 | 84.5 | 82.4 | 70.2 | 71.5 | 74.7 | 75.7 | 0 | 93.2 | 102.5 | 0 | 95.6 | 109.8 | 79.9 | 76.7 | 84.9 | 85 | 83.4 | 65.8 | 84.9 | 72.4 | 81.6 | 82.9 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.02 | 0 | 3.7
720.6973 | 8:58 | 33.88 | 33.97 | 33.92 | 33.94 | 33.9 | 33.91 | 33.92 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.82 | 33.86 | 33.96 | 34.01 | 33.94 | 33.94 | 33.91 | 33.92 | 27.23 | 33.91 | 33.9 | 27.32 | 33.9 | 33.94 | 33.92 | 33.91 | 33.93 | 33.95 | 33.92 | 33.91 | 33.95 | 33.95 | 33.94 | 34.03 | 32.34 | 137.3 | 86 | 78.2 | 84.5 | 77.6 | 78.7 | 84.2 | 90.3 | 86.1 | 93.8 | 93.2 | 96 | 82.6 | 81.8 | 70.7 | 69.8 | 73.6 | 73.8 | 0 | 92.5 | 101.9 | 0 | 95.7 | 109.2 | 80.1 | 76.6 | 83.2 | 84.5 | 80.6 | 68.7 | 82.9 | 70.9 | 82 | 79.6 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.6
730.7125 | 8:59 | 33.89 | 33.97 | 33.94 | 33.95 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.91 | 33.92 | 33.83 | 33.86 | 33.97 | 34.02 | 33.95 | 33.95 | 33.92 | 33.92 | 27.28 | 33.92 | 33.91 | 27.35 | 33.92 | 33.95 | 33.93 | 33.92 | 33.93 | 33.95 | 33.93 | 33.92 | 33.96 | 33.95 | 33.95 | 34.03 | 32.4 | 137 | 86.5 | 77 | 81.6 | 74.5 | 77.3 | 83.3 | 88.7 | 86.2 | 92.9 | 92.5 | 95.9 | 80 | 81.4 | 71.8 | 68.2 | 73.9 | 74.4 | 0 | 92.5 | 102.1 | 0 | 93.9 | 108.1 | 78.7 | 76.6 | 83 | 84.1 | 80 | 66.3 | 82.6 | 71.9 | 80.1 | 82.2 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.6
740.7277 | 8:59 | 33.9 | 33.97 | 33.95 | 33.96 | 33.93 | 33.92 | 33.93 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.84 | 33.87 | 33.97 | 34.02 | 33.97 | 33.95 | 33.93 | 33.94 | 27.33 | 33.93 | 33.93 | 27.42 | 33.92 | 33.95 | 33.95 | 33.92 | 33.95 | 33.96 | 33.93 | 33.93 | 33.96 | 33.95 | 33.96 | 34.05 | 32.45 | 135.8 | 85.6 | 75.1 | 82 | 74.6 | 77.5 | 83.6 | 88.4 | 84.3 | 91.5 | 93.3 | 95 | 81.1 | 79.1 | 69.7 | 69.2 | 72.4 | 73.1 | 0 | 90.2 | 100.4 | 0 | 94.8 | 107.6 | 75.3 | 75.9 | 80.9 | 83.1 | 78.6 | 65.2 | 81.2 | 70.8 | 79.2 | 79.9 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.5
750.7429 | 8:59 | 33.91 | 33.99 | 33.95 | 33.97 | 33.93 | 33.94 | 33.94 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.85 | 33.87 | 33.97 | 34.02 | 33.97 | 33.96 | 33.94 | 33.94 | 27.38 | 33.94 | 33.94 | 27.47 | 33.93 | 33.96 | 33.95 | 33.95 | 33.96 | 33.97 | 33.95 | 33.94 | 33.98 | 33.97 | 33.97 | 34.05 | 32.48 | 135.3 | 84.1 | 74.8 | 81 | 74.6 | 76.8 | 81.6 | 88.3 | 83.2 | 91.9 | 92.3 | 94.8 | 80.5 | 79.2 | 69.5 | 68.6 | 72.6 | 71.8 | 0 | 89.9 | 99.3 | 0 | 93.8 | 106.4 | 77.1 | 73.8 | 79.5 | 81.8 | 79.5 | 64.5 | 79.9 | 70 | 77.3 | 78.2 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.5
760.7581 | 8:59 | 33.92 | 34 | 33.95 | 33.97 | 33.94 | 33.94 | 33.95 | 33.94 | 33.94 | 33.93 | 33.86 | 33.88 | 33.98 | 34.03 | 33.98 | 33.97 | 33.95 | 33.94 | 27.43 | 33.95 | 33.94 | 27.52 | 33.94 | 33.97 | 33.96 | 33.95 | 33.96 | 33.97 | 33.96 | 33.94 | 33.98 | 33.97 | 33.97 | 34.04 | 32.54 | 134.7 | 82.7 | 74.9 | 79.7 | 73.9 | 75 | 81.3 | 86.2 | 83.2 | 91.6 | 92.5 | 96 | 79.3 | 78.5 | 68.2 | 67.1 | 70.8 | 72.7 | 0 | 89 | 98.8 | 0 | 92.6 | 106.2 | 75.4 | 73.1 | 79.9 | 80.7 | 77.8 | 64.3 | 79.6 | 68.9 | 77.4 | 78.4 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.01 | 5.8413e+33 | 3.5
770.7578 | 8:59 | 33.93 | 34.01 | 33.96 | 33.97 | 33.94 | 33.94 | 33.96 | 33.95 | 33.94 | 33.95 | 33.87 | 33.89 | 33.99 | 34.03 | 33.98 | 33.97 | 33.96 | 33.95 | 27.47 | 33.96 | 33.95 | 27.56 | 33.95 | 33.98 | 33.97 | 33.95 | 33.97 | 33.97 | 33.96 | 33.95 | 33.99 | 33.98 | 33.99 | 34.04 | 32.58 | 133.3 | 80.5 | 75 | 80.6 | 74.9 | 75.6 | 79.6 | 86.6 | 82.3 | 89.4 | 91.2 | 94.9 | 78 | 78.1 | 67.7 | 67.9 | 69.7 | 71.7 | 0 | 88.5 | 97.7 | 0 | 91 | 105.4 | 76.5 | 73.9 | 78.8 | 80.9 | 76.3 | 63 | 77.7 | 69.2 | 75.8 | 80 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.4
780.773 | 8:59 | 33.93 | 34 | 33.97 | 33.97 | 33.95 | 33.96 | 33.96 | 33.95 | 33.94 | 33.95 | 33.88 | 33.89 | 33.99 | 34.03 | 33.99 | 33.98 | 33.96 | 33.96 | 27.5 | 33.96 | 33.96 | 27.6 | 33.95 | 33.98 | 33.97 | 33.95 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 34 | 33.98 | 33.98 | 34.05 | 32.62 | 133 | 80.5 | 72.7 | 79.8 | 72.1 | 73.4 | 79.8 | 85.4 | 82.8 | 88.4 | 91.4 | 94.4 | 77.1 | 77.3 | 67.4 | 66.1 | 69.4 | 70.4 | 0 | 88.3 | 97.6 | 0 | 92.3 | 105.6 | 73.3 | 72.5 | 77.7 | 81.4 | 76.5 | 61.7 | 77.1 | 67.4 | 75.7 | 76.9 | 24.41 | 24.31 | 24.51 | 56.4 | 0.02 | 0 | 3.3
790.7882 | 9:00 | 33.95 | 34 | 33.97 | 33.99 | 33.96 | 33.95 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 33.88 | 33.91 | 34.01 | 34.03 | 33.99 | 33.99 | 33.97 | 33.97 | 27.56 | 33.97 | 33.95 | 27.66 | 33.96 | 33.98 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.98 | 34 | 33.97 | 34 | 33.98 | 33.99 | 34.05 | 32.65 | 132.8 | 83.3 | 73.3 | 78.7 | 71.3 | 73.9 | 80.1 | 86 | 82.2 | 88.2 | 92 | 93.8 | 76.4 | 76.8 | 66 | 66.1 | 66.5 | 68.8 | 0 | 86.6 | 96.6 | 0 | 90.3 | 104.3 | 73.9 | 71.9 | 78.2 | 80.6 | 75.9 | 63 | 76.4 | 68 | 75 | 75.6 | 24.41 | 24.31 | 24.52 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.3
800.7878 | 9:00 | 33.95 | 34 | 33.98 | 33.99 | 33.97 | 33.96 | 33.97 | 33.96 | 33.97 | 33.96 | 33.89 | 33.91 | 34 | 34.04 | 34 | 33.98 | 33.97 | 33.98 | 27.6 | 33.97 | 33.97 | 27.7 | 33.96 | 33.98 | 33.97 | 33.97 | 33.98 | 33.99 | 33.98 | 33.97 | 34.02 | 33.99 | 33.99 | 34.06 | 32.7 | 130 | 80.9 | 72.5 | 77.6 | 70.4 | 74.5 | 78.8 | 84.6 | 79.5 | 88.4 | 91.9 | 93 | 76 | 74.9 | 65.6 | 64.8 | 69.1 | 68.2 | 0 | 86 | 97 | 0 | 90 | 104.4 | 73.6 | 71.1 | 77.1 | 79.6 | 71.9 | 60.5 | 74.4 | 67.8 | 74.5 | 75.6 | 24.41 | 24.31 | 24.52 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.3
810.803 | 9:00 | 33.96 | 34.03 | 33.99 | 34 | 33.97 | 33.97 | 33.98 | 33.97 | 33.98 | 33.97 | 33.91 | 33.93 | 34.01 | 34.04 | 34 | 33.99 | 33.98 | 33.98 | 27.65 | 33.98 | 33.97 | 27.74 | 33.97 | 33.99 | 33.98 | 33.97 | 33.98 | 33.99 | 33.98 | 33.97 | 34 | 34 | 34 | 34.06 | 32.72 | 130.8 | 79.7 | 71.8 | 77.4 | 70.1 | 73.2 | 77.2 | 82.5 | 79.2 | 86.6 | 89.9 | 93.2 | 75.4 | 76 | 64.9 | 64.4 | 67.3 | 68 | 0 | 85.5 | 95.7 | 0 | 89.4 | 103.7 | 73.9 | 71.5 | 76.7 | 79.1 | 74.4 | 61.7 | 73.3 | 66 | 74.2 | 73.2 | 24.42 | 24.31 | 24.52 | 56.4 | 0.01 | 0 | 3.2
820.8182 | 9:00 | 33.96 | 34.02 | 33.99 | 34 | 33.97 | 33.97 | 33.99 | 33.98 | 33.98 | 33.97 | 33.91 | 33.94 | 34.01 | 34.04 | 34.01 | 34 | 33.97 | 33.98 | 27.69 | 33.98 | 33.98 | 27.79 | 33.98 | 33.99 | 33.99 | 33.97 | 33.99 | 33.99 | 33.98 | 33.97 | 34.01 | 34 | 34 | 34.06 | 32.76 | 130.8 | 76.1 | 71.1 | 76.3 | 71.1 | 72.6 | 75.9 | 82.5 | 77.3 | 87.4 | 89.5 | 91.4 | 75 | 74.9 | 65.4 | 65.5 | 67.6 | 67.9 | 0 | 85.2 | 95.2 | 0 | 87.8 | 103.4 | 73.7 | 71.1 | 76.7 | 78.8 | 74.5 | 61.5 | 75.3 | 65.2 | 72.9 | 73.9 | 24.42 | 24.31 | 24.52 | 56.3 | 0.01 | 0 | 3.2
830.8335 | 9:00 | 33.96 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.97 | 33.98 | 33.99 | 33.99 | 33.98 | 33.98 | 33.92 | 33.94 | 34.01 | 34.05 | 34 | 34 | 33.98 | 33.98 | 27.72 | 33.99 | 33.98 | 27.84 | 33.98 | 34 | 33.99 | 33.97 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.06 | 32.8 | 130.3 | 79.1 | 71 | 76.8 | 69.9 | 71 | 76.5 | 81.3 | 78 | 86.4 | 88.2 | 91.7 | 75 | 73 | 64.3 | 63.4 | 68.1 | 67.3 | 0 | 85.1 | 94.4 | 0 | 87.5 | 102.4 | 72.3 | 70 | 75.1 | 77 | 74.1 | 59.2 | 75.3 | 64.9 | 72.6 | 73.5 | 24.42 | 24.32 | 24.52 | 56.3 | 0.01 | 1.7524e+34 | 3.1
840.8487 | 9:00 | 33.97 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.97 | 33.98 | 33.99 | 33.99 | 33.98 | 33.99 | 33.92 | 33.95 | 34.02 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 27.77 | 34 | 33.99 | 27.88 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.98 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.06 | 32.83 | 130.1 | 79 | 70.1 | 74.4 | 70.8 | 71.2 | 75.2 | 81 | 77.6 | 85.3 | 89.4 | 90.2 | 73.2 | 73.7 | 64.2 | 62 | 64.7 | 67.6 | 0 | 82.8 | 93.7 | 0 | 86.3 | 102.8 | 71.1 | 70 | 73.3 | 76.6 | 73.8 | 59.2 | 74.3 | 64 | 73.6 | 72.8 | 24.42 | 24.32 | 24.52 | 56.3 | 0.04 | 0 | 3.1
850.8639 | 9:01 | 33.97 | 34.02 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.98 | 34 | 33.91 | 33.96 | 34.01 | 34.04 | 34.01 | 34 | 33.98 | 34 | 27.83 | 34 | 33.98 | 27.94 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.06 | 32.86 | 129.1 | 78.7 | 68.8 | 75 | 67.8 | 71.1 | 74.8 | 80.3 | 78.7 | 82.4 | 90.6 | 89.5 | 73.1 | 73.8 | 63.8 | 63.3 | 65.2 | 65 | 0 | 83.3 | 94.2 | 0 | 85.4 | 100.8 | 70.5 | 69.4 | 74.3 | 76.1 | 74.3 | 58.4 | 74 | 63.3 | 70.6 | 72.3 | 24.42 | 24.32 | 24.52 | 56.3 | 0.01 | 0 | 3.1
860.8635 | 9:01 | 33.97 | 34.02 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.92 | 33.96 | 34.02 | 34.05 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 27.86 | 34 | 33.99 | 27.97 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.04 | 34.06 | 32.89 | 129.7 | 77.6 | 67.2 | 74.1 | 67.7 | 70.7 | 75.7 | 79.9 | 77.1 | 83.8 | 90.6 | 88.4 | 73.5 | 73 | 63.2 | 63.1 | 64 | 66.1 | 0 | 82.9 | 93.5 | 0 | 85.8 | 100.5 | 69.7 | 70 | 74.3 | 75.1 | 72.3 | 57 | 73 | 63.9 | 67.1 | 71.7 | 24.42 | 24.32 | 24.52 | 56.3 | 0.01 | 1.7524e+34 | 3.1
870.8787 | 9:01 | 33.98 | 34.02 | 34 | 34.02 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.93 | 33.96 | 34.02 | 34.05 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 27.91 | 33.99 | 34 | 28.02 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.06 | 32.92 | 129.1 | 77 | 68.2 | 73.9 | 67.3 | 69 | 74 | 78.2 | 76.6 | 83.4 | 90.2 | 89.5 | 72.5 | 72.3 | 61.7 | 63.2 | 64.3 | 65.5 | 0 | 83.3 | 92.9 | 0 | 84.7 | 99.6 | 69.6 | 67.6 | 74.4 | 75.1 | 71.9 | 56.4 | 73.1 | 63.8 | 71.3 | 70.6 | 24.42 | 24.32 | 24.52 | 56.2 | 0.02 | 0 | 3.1
880.8939 | 9:01 | 33.98 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.93 | 33.97 | 34.02 | 34.06 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 27.95 | 34.01 | 34 | 28.06 | 34 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.06 | 32.96 | 129.5 | 76.5 | 67.7 | 72.1 | 66.7 | 69.3 | 73.5 | 78.8 | 75.6 | 82.4 | 90.8 | 87.9 | 72.6 | 70.3 | 61.3 | 61.6 | 62.9 | 65.2 | 0 | 82.3 | 93 | 0 | 84.6 | 99.5 | 69.7 | 67.7 | 72.9 | 74.9 | 72.8 | 58.9 | 72.9 | 62.2 | 71.2 | 71.3 | 24.42 | 24.32 | 24.52 | 56.3 | 0.05 | 0 | 3.1
890.9092 | 9:01 | 33.98 | 34.05 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.95 | 33.97 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34 | 27.99 | 34.01 | 34 | 28.1 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.06 | 32.98 | 128.8 | 72.1 | 67 | 72.2 | 66.1 | 68.7 | 71.7 | 77.9 | 75.8 | 82.6 | 88.9 | 87.6 | 71.8 | 69.9 | 62 | 61.5 | 62.1 | 64.6 | 0 | 80.4 | 91.4 | 0 | 83.5 | 99.5 | 68.1 | 68.6 | 71.2 | 74.1 | 72.1 | 56.5 | 71.5 | 61.4 | 70.1 | 69.1 | 24.42 | 24.32 | 24.53 | 56.2 | 0.05 | 0 | 3
900.9244 | 9:01 | 33.99 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.96 | 33.97 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 28.03 | 34.01 | 34.01 | 28.13 | 34 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.08 | 33 | 128.4 | 75.7 | 66.9 | 71.4 | 65.3 | 67.8 | 71.4 | 77.5 | 74.5 | 80.9 | 87.3 | 88.8 | 71.3 | 71.4 | 60.1 | 60 | 62.1 | 63.8 | 0 | 80.4 | 90.7 | 0 | 83.4 | 98.3 | 67.9 | 67.5 | 71.7 | 73.4 | 71.7 | 56.6 | 71.5 | 61.9 | 70.7 | 69.9 | 24.42 | 24.32 | 24.53 | 56.2 | 0.05 | 0 | 3
910.9396 | 9:02 | 34 | 34.06 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 33.95 | 33.97 | 34.03 | 34.05 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 28.08 | 34.02 | 34.01 | 28.19 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.06 | 33.04 | 127 | 69.9 | 65.8 | 71.3 | 65.5 | 67.4 | 72.4 | 77.6 | 73.8 | 80.4 | 88.4 | 87.9 | 70.2 | 70.7 | 59.9 | 59.5 | 60.4 | 63.5 | 0 | 80.8 | 90.2 | 0 | 83.6 | 98.1 | 69.8 | 66.5 | 70.2 | 72.6 | 70.4 | 55.4 | 70.4 | 61.5 | 69.5 | 68.3 | 24.43 | 24.32 | 24.53 | 56.2 | 0.05 | 5.8413e+33 | 3
920.9548 | 9:02 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 33.95 | 33.96 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 28.11 | 34.02 | 34.01 | 28.23 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.06 | 33.08 | 127.3 | 73.9 | 64 | 70.7 | 64.7 | 68.3 | 71.5 | 74.9 | 73.1 | 80.7 | 88.4 | 89.1 | 70.7 | 70.2 | 59.6 | 60.4 | 60.8 | 63.2 | 0 | 79 | 90.1 | 0 | 82.3 | 97.9 | 67.1 | 66.1 | 70.6 | 73.8 | 69.6 | 54.5 | 72.2 | 59.4 | 68.7 | 69.8 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.3 | 0.05 | 0 | 2.9
930.9544 | 9:02 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.96 | 33.96 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 28.16 | 34.01 | 34.02 | 28.27 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.07 | 33.11 | 126.9 | 76.1 | 66.2 | 69.4 | 64.9 | 67 | 71.6 | 75.4 | 72.5 | 79.7 | 88 | 91.9 | 68.9 | 70 | 59.3 | 59.3 | 60.1 | 63.7 | 0 | 79.4 | 90 | 0 | 83.3 | 97.9 | 67.6 | 65.2 | 70.5 | 72.4 | 70.8 | 54.3 | 70.4 | 61 | 68.6 | 65.7 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.3 | 0.05 | 1.1683e+34 | 2.8
940.9541 | 9:02 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 33.97 | 33.97 | 34.03 | 34.06 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 28.2 | 34.02 | 34.02 | 28.3 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.05 | 33.13 | 126.2 | 76.2 | 65.4 | 70 | 63.9 | 67.1 | 71.4 | 75.7 | 72 | 80.1 | 86.8 | 90.4 | 69.1 | 68.7 | 59.6 | 59.4 | 60.8 | 63.3 | 0 | 79.1 | 88.7 | 0 | 81.6 | 96.7 | 66 | 65.9 | 70.3 | 72.7 | 66.6 | 56.8 | 69.4 | 60.7 | 68.7 | 68.2 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.3 | 0.04 | 1.1683e+34 | 2.8
950.9693 | 9:02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.96 | 33.97 | 34.04 | 34.06 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 28.24 | 34.02 | 34.01 | 28.36 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.05 | 33.14 | 125.4 | 74.8 | 64.5 | 68.2 | 63.9 | 66.7 | 69.5 | 74.6 | 72 | 77.9 | 87.4 | 90.1 | 68.1 | 66.9 | 58.2 | 59.9 | 60.3 | 61.6 | 0 | 78.1 | 88.6 | 0 | 80.1 | 96.5 | 68.3 | 65.9 | 68.8 | 72.2 | 71.4 | 55.4 | 69.5 | 59.9 | 68.6 | 68.9 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.3 | 0.04 | 0 | 2.8
960.9689 | 9:02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 33.97 | 33.98 | 34.02 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 28.28 | 34.03 | 34.02 | 28.39 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.04 | 34.04 | 34.06 | 34.06 | 33.18 | 124.3 | 75.5 | 65 | 69.9 | 63.5 | 66.3 | 69.3 | 73.5 | 71.6 | 79.2 | 87 | 91.4 | 67.7 | 67.1 | 58.4 | 59.7 | 61.4 | 61.6 | 0 | 77.5 | 89.3 | 0 | 80.7 | 95.8 | 65.4 | 64.9 | 69.5 | 71.2 | 67.2 | 54.4 | 68.1 | 58.9 | 62.8 | 67.8 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.8
970.9841 | 9:03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.97 | 33.99 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 28.32 | 34.02 | 34.02 | 28.44 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 33.2 | 122.6 | 74.1 | 65.5 | 68.8 | 64.1 | 65.1 | 69.4 | 73.3 | 72.6 | 78.3 | 88 | 87.6 | 69.2 | 67.3 | 58 | 58.1 | 61.4 | 61.8 | 0 | 77.4 | 88.5 | 0 | 80.1 | 95.5 | 65 | 64.7 | 69.1 | 71 | 67.3 | 54.1 | 68.7 | 57.9 | 66.2 | 68.8 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.8
980.9993 | 9:03 | 34.01 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.97 | 33.99 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 28.36 | 34.03 | 34.02 | 28.47 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.06 | 33.23 | 124.6 | 72.9 | 63.1 | 67.6 | 62.9 | 65.3 | 68.4 | 71.6 | 71.2 | 77.6 | 86.5 | 87.1 | 68 | 67.4 | 57.8 | 58.6 | 57.7 | 61.7 | 0 | 77.4 | 87.5 | 0 | 79.3 | 94.3 | 65.3 | 64.5 | 69.3 | 70.9 | 66.4 | 50.6 | 68.1 | 58.8 | 68.3 | 67.2 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.8
990.9989 | 9:03 | 34.02 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 33.97 | 33.99 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 28.39 | 34.03 | 34.03 | 28.52 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.06 | 33.24 | 123 | 71.8 | 62.2 | 68.3 | 61.5 | 64.5 | 68.4 | 72.5 | 70.2 | 77.6 | 87.4 | 89 | 68 | 66.6 | 57.8 | 57.2 | 57.6 | 60.8 | 0 | 76 | 86.9 | 0 | 79.7 | 94.6 | 65.2 | 63.9 | 69 | 70.1 | 66 | 50.7 | 68 | 58.6 | 67.3 | 66.5 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.8
1001.0142 | 9:03 | 34.02 | 34.05 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.97 | 33.99 | 34.03 | 34.06 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 28.44 | 34.03 | 34.03 | 28.56 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.05 | 33.27 | 122.8 | 65.2 | 60.9 | 66.6 | 62.2 | 64 | 66.9 | 72.8 | 70.1 | 77.6 | 87.6 | 88.3 | 67.6 | 65.7 | 56.3 | 55.4 | 58.2 | 59.5 | 0 | 76.3 | 86.8 | 0 | 77.8 | 94.1 | 64.3 | 63.8 | 66.5 | 69.8 | 65.9 | 53.5 | 66.6 | 57.3 | 67.1 | 66.2 | 24.43 | 24.33 | 24.53 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.7
1011.0294 | 9:03 | 34.01 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.98 | 33.98 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 28.47 | 34.03 | 34.02 | 28.59 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.05 | 33.29 | 122.8 | 71.8 | 61.5 | 66.2 | 61 | 64 | 68.1 | 72 | 69.5 | 76.8 | 86.9 | 88.5 | 67.9 | 65.9 | 57.1 | 56.8 | 56.9 | 59.9 | 0 | 76.1 | 87.1 | 0 | 78.1 | 93.7 | 64.5 | 63.1 | 66.1 | 69.6 | 64.7 | 51.6 | 67.9 | 56.6 | 65.7 | 65.4 | 24.43 | 24.33 | 24.54 | 56.3 | 0.04 | 1.1683e+34 | 2.7
1021.0446 | 9:03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.99 | 33.98 | 34.03 | 34.05 | 34.04 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 28.51 | 34.03 | 34.02 | 28.61 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.05 | 33.31 | 123.9 | 70.6 | 62.2 | 66.3 | 60.9 | 64.1 | 66.4 | 71.1 | 69.2 | 75.6 | 86.6 | 88.9 | 67.2 | 66.5 | 55.7 | 56.9 | 54.2 | 59.5 | 0 | 75.4 | 86.9 | 0 | 77.8 | 93.6 | 63.1 | 63 | 66.6 | 69.9 | 66.4 | 52.6 | 66.7 | 57.4 | 66.8 | 66.1 | 24.43 | 24.33 | 24.54 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.7
1031.0598 | 9:04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 33.98 | 33.99 | 34.05 | 34.06 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 28.55 | 34.03 | 34.02 | 28.67 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.05 | 33.33 | 122.3 | 70.6 | 62.7 | 66.1 | 60.2 | 62.3 | 65.6 | 70.7 | 68.8 | 75.7 | 86.1 | 88.9 | 65.5 | 64.7 | 55.2 | 55.5 | 56 | 59.5 | 0 | 75.2 | 86.4 | 0 | 77.6 | 92.6 | 62.7 | 64.2 | 67.7 | 69.8 | 66 | 52.9 | 65.7 | 56.4 | 65.8 | 66 | 24.44 | 24.33 | 24.54 | 56.2 | 0.03 | 0 | 2.7
1041.075 | 9:04 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 33.98 | 33.99 | 34.04 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 28.58 | 34.04 | 34.03 | 28.7 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 33.36 | 123.2 | 71.5 | 61.4 | 66.1 | 59.8 | 62.8 | 65.5 | 71 | 67.6 | 75.4 | 87.7 | 87.4 | 65.1 | 64.7 | 55.4 | 55.2 | 56.5 | 56.4 | 0 | 73.8 | 85.8 | 0 | 77.5 | 93 | 62.3 | 62.8 | 67.6 | 69.2 | 64.3 | 51.7 | 66.3 | 56.4 | 64.5 | 66 | 24.44 | 24.33 | 24.54 | 56.2 | 0.01 | 0 | 2.6
1051.0746 | 9:04 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.99 | 33.99 | 34.04 | 34.05 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 28.62 | 34.03 | 34.02 | 28.75 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 33.99 | 34.02 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.05 | 33.38 | 122.8 | 69.9 | 61.7 | 65.3 | 60 | 62.5 | 65.5 | 70.1 | 67.9 | 75.3 | 86.7 | 87.7 | 64.5 | 64.5 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 58.1 | 0 | 73.7 | 85.6 | 0 | 77 | 91.7 | 62.3 | 61.7 | 66.2 | 69.1 | 70.2 | 50.3 | 65.8 | 56.6 | 65.6 | 66 | 24.44 | 24.33 | 24.54 | 56.2 | 0.02 | 0 | 2.6
1061.0899 | 9:04 | 34.02 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 33.99 | 33.99 | 34.04 | 34.05 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 28.66 | 34.03 | 34.03 | 28.79 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 33.39 | 122.7 | 69.5 | 59 | 64.9 | 60.3 | 62.1 | 65.6 | 70.2 | 67.3 | 74.4 | 85.5 | 87.9 | 64.7 | 64 | 54 | 56.9 | 56.5 | 58.6 | 0 | 73.2 | 84.5 | 0 | 75.7 | 92.6 | 63 | 62.2 | 66.3 | 67.8 | 65 | 52.4 | 63.8 | 56.8 | 65.3 | 64.9 | 24.44 | 24.34 | 24.54 | 56.2 | 0.04 | 5.8413e+33 | 2.6
1071.1051 | 9:04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.99 | 33.99 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 28.68 | 34.03 | 34.03 | 28.82 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 33.41 | 121.9 | 69 | 59.5 | 64.4 | 59.9 | 61.1 | 65.9 | 69.8 | 67.5 | 74.2 | 85.3 | 87.3 | 64.3 | 63.7 | 54.8 | 55.3 | 54.1 | 58.1 | 0 | 73.1 | 84.4 | 0 | 76.1 | 92.1 | 61.9 | 61.8 | 66.3 | 67.6 | 64.4 | 50.3 | 65.5 | 54.8 | 63.8 | 65.5 | 24.44 | 24.34 | 24.54 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.6
1081.1203 | 9:04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.05 | 33.99 | 34.01 | 34.03 | 34.05 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 28.72 | 34.04 | 34.03 | 28.84 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.04 | 33.43 | 120.8 | 69.7 | 60 | 63.6 | 59.3 | 61.5 | 64.2 | 69 | 67.3 | 73.1 | 85.8 | 86.7 | 64.5 | 64 | 54.8 | 55.3 | 53.4 | 58.5 | 0 | 72.4 | 84.6 | 0 | 75.1 | 91.4 | 61.1 | 61.4 | 66.2 | 68.4 | 64.8 | 49.9 | 65.8 | 55.1 | 64 | 64.8 | 24.44 | 24.34 | 24.54 | 56.2 | 0.03 | 1.1683e+34 | 2.5
1091.1355 | 9:05 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 33.99 | 34 | 34.04 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 28.76 | 34.03 | 34.03 | 28.9 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 33.46 | 120.2 | 69.4 | 59.2 | 63.5 | 59.6 | 61.4 | 64.4 | 67.9 | 66 | 71.7 | 85.7 | 86.5 | 64.2 | 63.4 | 53.8 | 56 | 54.8 | 57.3 | 0 | 72.3 | 84.1 | 0 | 74.3 | 90.6 | 62.2 | 61.7 | 65 | 67.5 | 62.6 | 50.6 | 65.3 | 54.6 | 63.6 | 64.7 | 24.44 | 24.34 | 24.54 | 56.3 | 0.04 | 0 | 2.5
1101.1507 | 9:05 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.99 | 34.01 | 34.03 | 34.05 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 28.8 | 34.03 | 34.02 | 28.93 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.06 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 33.47 | 118.7 | 69.4 | 59.4 | 63.1 | 58.7 | 60.7 | 64 | 69.6 | 66.3 | 73.2 | 85.5 | 85.4 | 64.4 | 62.9 | 53.1 | 53 | 52.6 | 57.5 | 0 | 73.7 | 84.5 | 0 | 74.1 | 90.7 | 63.5 | 60.8 | 64.2 | 67.2 | 63.4 | 49.9 | 64.5 | 54.5 | 62.9 | 64.6 | 24.44 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.5
1111.1504 | 9:05 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.99 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 28.83 | 34.03 | 34.03 | 28.96 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.05 | 33.49 | 119.4 | 68.7 | 58.4 | 63.7 | 59.1 | 60.5 | 63.6 | 68.5 | 66.4 | 72.7 | 87.3 | 86.2 | 64.3 | 63.3 | 53.2 | 54.2 | 52.7 | 57.3 | 0 | 72.5 | 83.5 | 0 | 74 | 91.3 | 61.2 | 60.4 | 63.2 | 67.3 | 63.3 | 50.3 | 62.7 | 54.6 | 64.8 | 63.3 | 24.44 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.01 | 0 | 2.5
1121.1656 | 9:05 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.99 | 34.01 | 34.05 | 34.05 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 28.86 | 34.03 | 34.03 | 28.99 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 33.51 | 120 | 66.9 | 58.2 | 62.7 | 59.1 | 59.9 | 63.2 | 67.9 | 65.3 | 71.8 | 86.5 | 85.6 | 61.9 | 62.9 | 53.3 | 53.1 | 56.3 | 55.6 | 0 | 71.1 | 83.8 | 0 | 74 | 89.9 | 60.2 | 61.6 | 63.7 | 66.8 | 64.4 | 50.6 | 65.5 | 54.5 | 62.7 | 64.3 | 24.44 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.01 | 0 | 2.5
1131.1808 | 9:05 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 28.9 | 34.04 | 34.03 | 29.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.04 | 33.52 | 119.6 | 68 | 58.4 | 62.5 | 58.5 | 59.4 | 63.4 | 67.2 | 66.7 | 72 | 83.7 | 86.3 | 61.7 | 62.6 | 51.8 | 54.3 | 52.2 | 55.7 | 0 | 71.2 | 82.9 | 0 | 73.9 | 89.6 | 60.8 | 60.1 | 64.3 | 67.3 | 63.3 | 49 | 65.2 | 52.1 | 63.4 | 64.8 | 24.44 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.01 | 0 | 2.4
1141.1804 | 9:05 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.04 | 34.05 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 28.92 | 34.04 | 34.03 | 29.07 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.05 | 33.54 | 121.2 | 67.7 | 57.4 | 61.2 | 57.2 | 59 | 62.2 | 66.7 | 66.5 | 71.6 | 83.8 | 85.7 | 62.6 | 62.2 | 51.8 | 52.3 | 52.6 | 56.1 | 0 | 70.8 | 82.9 | 0 | 74.4 | 89.4 | 60.3 | 60.4 | 64.1 | 65.9 | 63.1 | 49.7 | 64.9 | 54.3 | 63.8 | 62.6 | 24.45 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.01 | 5.8413e+33 | 2.4
1151.1956 | 9:06 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34.01 | 34.03 | 34.05 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 28.96 | 34.03 | 34.02 | 29.11 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 33.55 | 120.5 | 68.5 | 58.2 | 62.2 | 56.6 | 59.6 | 62.3 | 67.1 | 64.6 | 71.2 | 85.8 | 84.5 | 62.5 | 60.9 | 52 | 52.3 | 52.6 | 55.9 | 0 | 70.6 | 83.2 | 0 | 73.2 | 89.7 | 59.9 | 59.8 | 62.8 | 66.1 | 62.1 | 49.4 | 64.3 | 53.8 | 62.8 | 63.6 | 24.45 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.05 | 1.7524e+34 | 2.4
1161.1952 | 9:06 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 33.99 | 34 | 34.04 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 29 | 34.04 | 34.03 | 29.13 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 33.57 | 120.9 | 68.1 | 57.3 | 62.3 | 56.7 | 60 | 61.4 | 66.9 | 65.3 | 69.8 | 85.2 | 85.9 | 62 | 61.7 | 51.6 | 52.3 | 51.1 | 56 | 0 | 71 | 82.7 | 0 | 71.3 | 89.7 | 60.3 | 59.1 | 63.8 | 65 | 63.1 | 48 | 64.6 | 53.1 | 62.8 | 63.2 | 24.45 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.05 | 5.8413e+33 | 2.4
1171.2105 | 9:06 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34 | 34.04 | 34.05 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 29.02 | 34.04 | 34.03 | 29.16 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.01 | 34.03 | 33.58 | 116.9 | 66.9 | 58 | 61.2 | 57.5 | 58.7 | 63.8 | 66.4 | 64.5 | 70.4 | 86.4 | 85.5 | 61.9 | 61.7 | 52.4 | 51.1 | 50.2 | 56 | 0 | 68.5 | 81.5 | 0 | 72.9 | 90 | 61 | 60.2 | 61.3 | 64.3 | 63.4 | 48.2 | 63.4 | 51.7 | 63 | 62.3 | 24.45 | 24.34 | 24.55 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.3
1181.2257 | 9:06 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34 | 34.04 | 34.05 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 29.05 | 34.04 | 34.03 | 29.2 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 33.59 | 118.5 | 66.3 | 57.3 | 61.1 | 56.9 | 59.2 | 63.1 | 66.9 | 64.5 | 70.2 | 85 | 86.6 | 62.6 | 59.4 | 51.4 | 51.8 | 49.8 | 54.3 | 0 | 69.8 | 82.4 | 0 | 73.7 | 88 | 57.7 | 60.2 | 62.7 | 65.7 | 63.3 | 49.6 | 62.3 | 53.3 | 64 | 63.2 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.3
1191.2253 | 9:06 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 34 | 34 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.08 | 34.03 | 34.03 | 29.23 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34.04 | 33.61 | 117.9 | 67.1 | 56.8 | 60.4 | 55.8 | 57.8 | 61.6 | 67.4 | 64.2 | 68.4 | 84.9 | 86.7 | 61.9 | 60.6 | 50.9 | 52 | 51.3 | 56.1 | 0 | 69.3 | 81.4 | 0 | 70.6 | 89.3 | 58.9 | 60.5 | 62.5 | 65.3 | 61.6 | 46.6 | 62.9 | 51.4 | 64.1 | 61.8 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.3
1201.2249 | 9:06 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34 | 34 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 29.11 | 34.03 | 34.03 | 29.26 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 33.62 | 119.3 | 65.6 | 57.4 | 60.5 | 56.9 | 58.3 | 62.2 | 66.4 | 63.9 | 68.6 | 84.5 | 86.7 | 61.1 | 60.9 | 51.3 | 52.5 | 50.9 | 55.8 | 0 | 70 | 81.5 | 0 | 72.2 | 88.1 | 59.3 | 59.2 | 61.9 | 65.1 | 62.1 | 46.7 | 62.5 | 52 | 63.2 | 64.6 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.3
1211.2401 | 9:07 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34 | 34 | 34.04 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.15 | 34.04 | 34.03 | 29.3 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 33.63 | 119.8 | 64.4 | 55.5 | 61.1 | 56.3 | 58.5 | 62.1 | 66.1 | 64.2 | 68.7 | 84.1 | 85.4 | 60.4 | 61.5 | 51 | 51 | 50.4 | 54.8 | 0 | 69.4 | 80.7 | 0 | 71.9 | 88.5 | 58.3 | 58.6 | 62.7 | 65.2 | 62.4 | 49.3 | 57.7 | 52.7 | 61.9 | 63.7 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2.3
1221.2553 | 9:07 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.16 | 34.04 | 34.03 | 29.32 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.06 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 33.65 | 117.8 | 65.1 | 55.8 | 60.5 | 54.8 | 57.2 | 60.9 | 64.9 | 64 | 68.8 | 84.2 | 86 | 61.3 | 59.9 | 50.4 | 50.7 | 50.2 | 53.8 | 0 | 68.6 | 80.7 | 0 | 69.6 | 87.3 | 58.7 | 58.3 | 61.6 | 64 | 58.2 | 46.9 | 61.5 | 54.5 | 62.6 | 62.8 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.04 | 1.1683e+34 | 2.3
1231.255 | 9:07 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 33.99 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 29.21 | 34.04 | 34.02 | 29.36 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.66 | 117.8 | 64.1 | 56.5 | 60.7 | 55.9 | 56.7 | 61.1 | 64.5 | 63.4 | 68.3 | 82 | 86.5 | 59.8 | 59.5 | 51.5 | 52.2 | 50.2 | 53.2 | 0 | 67.8 | 81.8 | 0 | 69.8 | 87 | 58.5 | 58.5 | 61.7 | 63.8 | 60 | 46.8 | 62.8 | 52.7 | 62.2 | 62.4 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.04 | 5.8413e+33 | 2.2
1241.2702 | 9:07 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 29.24 | 34.03 | 34.03 | 29.39 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 33.68 | 115.6 | 66.3 | 56.1 | 59.9 | 55.1 | 56.4 | 60.6 | 64.3 | 63.5 | 69.9 | 85.2 | 87 | 60.7 | 61.1 | 48.9 | 51.3 | 49 | 54.5 | 0 | 67.6 | 80.9 | 0 | 73.4 | 87.7 | 59.2 | 58.2 | 60.9 | 63.5 | 63 | 47.5 | 54.7 | 52.6 | 58.8 | 62.2 | 24.45 | 24.34 | 24.56 | 56.2 | 0.01 | 0 | 2.2
1251.2698 | 9:07 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34 | 33.99 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 29.27 | 34.04 | 34.03 | 29.41 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.05 | 34.01 | 34.03 | 33.68 | 117.6 | 64.6 | 56.6 | 59 | 54.4 | 56.8 | 60.2 | 64.6 | 62.9 | 68.2 | 84.5 | 86.7 | 60.3 | 60 | 49.6 | 49.5 | 49.7 | 53.3 | 0 | 67.2 | 80.6 | 0 | 70.1 | 87 | 59.9 | 59 | 61.4 | 64.3 | 61.7 | 47.6 | 62.6 | 51.2 | 62.1 | 61.6 | 24.45 | 24.35 | 24.56 | 56.2 | 0.01 | 0 | 2.2
1261.285 | 9:07 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.05 | 34 | 33.99 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 29.3 | 34.03 | 34.03 | 29.45 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.7 | 116.6 | 65.1 | 55.1 | 59 | 54.6 | 57.4 | 60.5 | 63.7 | 62.1 | 66.3 | 84.4 | 87.1 | 59.1 | 59.5 | 50.6 | 49.6 | 50.8 | 53.9 | 0 | 68.1 | 80.5 | 0 | 70.7 | 86.7 | 58.6 | 57.9 | 61.9 | 63.9 | 62.4 | 46.2 | 62.8 | 50.5 | 62.4 | 62.6 | 24.45 | 24.35 | 24.56 | 56.2 | 0.03 | 0 | 2.1
1271.3002 | 9:08 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.33 | 34.03 | 34.03 | 29.49 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.71 | 115.8 | 64.4 | 54.5 | 59.2 | 54.7 | 56.5 | 58.9 | 63.7 | 61.8 | 67.3 | 84.1 | 87.2 | 58.4 | 60.3 | 49 | 49.9 | 49.4 | 53.8 | 0 | 66.9 | 79.5 | 0 | 69.4 | 86.3 | 56.8 | 57.6 | 60.5 | 63.7 | 61.9 | 47.3 | 63.3 | 52 | 62.1 | 63 | 24.46 | 24.35 | 24.56 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.1
1281.2999 | 9:08 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.36 | 34.04 | 34.04 | 29.51 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 33.72 | 117 | 63.7 | 54.8 | 59.1 | 55.2 | 55.6 | 60 | 63.7 | 61.5 | 67.1 | 83.1 | 86.3 | 58.4 | 59.4 | 47.5 | 49.2 | 48.2 | 52.3 | 0 | 68 | 78.8 | 0 | 69.7 | 86.1 | 57.1 | 58 | 61.2 | 63.8 | 61.4 | 46.2 | 62.3 | 52.3 | 61.5 | 62.6 | 24.46 | 24.35 | 24.56 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.1
1291.2995 | 9:08 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 29.38 | 34.04 | 34.03 | 29.53 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.73 | 115.3 | 64.1 | 54.7 | 58 | 54.4 | 56.7 | 59.5 | 63.2 | 61.9 | 67.1 | 84 | 86.2 | 58.9 | 58.4 | 47.7 | 50.2 | 46.7 | 53.1 | 0 | 65.4 | 79.2 | 0 | 70.3 | 85.9 | 58.7 | 56.5 | 61.5 | 63.9 | 59 | 45.4 | 61.2 | 49.2 | 61.3 | 61.3 | 24.46 | 24.35 | 24.56 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.1
1301.3147 | 9:08 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 33.99 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.43 | 34.04 | 34.03 | 29.57 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.74 | 115.8 | 65.1 | 53.2 | 58.7 | 55 | 56.4 | 57.8 | 62.7 | 61.3 | 66.5 | 85.3 | 87 | 59.3 | 57.5 | 49.2 | 48.7 | 47.8 | 52.2 | 0 | 66.3 | 79 | 0 | 69.2 | 85.7 | 57.4 | 56.5 | 59.5 | 63.4 | 59.6 | 46.9 | 60.6 | 50.7 | 61.2 | 61 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.1
1311.3299 | 9:08 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 29.44 | 34.04 | 34.03 | 29.6 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 33.75 | 114.9 | 64.4 | 53.8 | 58.9 | 55.4 | 56.3 | 58.8 | 62.8 | 61.8 | 67 | 85.2 | 86.5 | 58.7 | 58 | 50.1 | 49.8 | 47.8 | 53.4 | 0 | 65.9 | 78.7 | 0 | 70 | 84.7 | 57.3 | 57.4 | 60.1 | 63 | 60.1 | 45.8 | 62.4 | 51.4 | 61.6 | 60 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2.1
1321.3295 | 9:08 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34 | 33.99 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.49 | 34.03 | 34.03 | 29.64 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.75 | 114.9 | 63.8 | 53.5 | 58.6 | 53.2 | 55.6 | 57.2 | 61.9 | 61 | 66.8 | 84.6 | 87.1 | 59.3 | 57.5 | 48.3 | 48.9 | 46.9 | 53 | 0 | 66 | 78.8 | 0 | 69.5 | 85 | 55.8 | 56.7 | 60.2 | 63 | 61.2 | 44.6 | 60.6 | 50.4 | 61.7 | 61.3 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.06 | 5.8413e+33 | 2.1
1331.3447 | 9:09 | 34.03 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.5 | 34.03 | 34.03 | 29.66 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 33.77 | 114 | 68.7 | 53.1 | 58.4 | 53.7 | 56.4 | 58.8 | 62.1 | 60.8 | 65.3 | 84.2 | 88.1 | 58.9 | 58.6 | 47.2 | 48.6 | 48.4 | 53 | 0 | 66.5 | 79 | 0 | 68.6 | 84.8 | 56.3 | 57.3 | 60.6 | 63.5 | 61.9 | 47 | 55.2 | 51.3 | 59 | 61.7 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 0 | 2
1341.3444 | 9:09 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.52 | 34.03 | 34.03 | 29.68 | 34.03 | 34.05 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.78 | 115.3 | 64.2 | 53.5 | 56.6 | 52.8 | 55 | 57.8 | 61.3 | 61.2 | 66 | 84.4 | 86.9 | 57.6 | 58.8 | 48 | 48.8 | 46.1 | 51.5 | 0 | 65.6 | 77.6 | 0 | 68 | 84.4 | 56.1 | 56.2 | 59.9 | 62.5 | 60 | 45.4 | 60.8 | 50.8 | 60 | 62.2 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.04 | 5.8413e+33 | 2
1351.3596 | 9:09 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 29.55 | 34.03 | 34.03 | 29.71 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.05 | 34.03 | 33.98 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.78 | 116.2 | 63.3 | 53.7 | 56.3 | 52.3 | 54.9 | 58.2 | 62.5 | 61 | 65.1 | 84.8 | 87.2 | 57.7 | 58.5 | 46.4 | 48.8 | 46.9 | 50.9 | 0 | 65.6 | 77.6 | 0 | 68.4 | 84.7 | 55.9 | 55.4 | 56.7 | 61 | 64.5 | 46.1 | 60.3 | 50.3 | 61 | 62.2 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 1.1683e+34 | 2
1361.3592 | 9:09 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.04 | 34 | 34 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 29.58 | 34.03 | 34.03 | 29.74 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 33.79 | 116 | 61.5 | 52.7 | 57.5 | 54.2 | 54.9 | 57.8 | 61.4 | 60 | 64.7 | 83.8 | 86.3 | 58 | 57.5 | 47 | 48.8 | 46.1 | 51.9 | 0 | 65.5 | 77.1 | 0 | 67.6 | 84.9 | 57.1 | 56.8 | 57.4 | 61.4 | 61.2 | 45.7 | 60.6 | 50.4 | 60.4 | 61.5 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2
1371.3744 | 9:09 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.61 | 34.03 | 34.02 | 29.77 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.8 | 114 | 62.8 | 52.8 | 58.1 | 53.1 | 53.7 | 57.4 | 60.4 | 60.1 | 66.3 | 84.2 | 86.8 | 56.4 | 57.6 | 46.6 | 47.9 | 46.2 | 50.6 | 0 | 64.8 | 78.6 | 0 | 66.5 | 85 | 56 | 56.3 | 59.2 | 62.7 | 58.3 | 43.3 | 57.4 | 50.2 | 61.8 | 60.7 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.04 | 0 | 2
1381.3896 | 9:09 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 29.64 | 34.03 | 34.03 | 29.79 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 33.81 | 115.9 | 61.6 | 53.3 | 56 | 51.5 | 53.9 | 56.7 | 61.8 | 60.2 | 66.2 | 84.4 | 86.4 | 57.1 | 57.6 | 46.8 | 48.7 | 46.3 | 51.2 | 0 | 64.6 | 78.6 | 0 | 68.4 | 85.2 | 56.5 | 56.4 | 59.8 | 61.5 | 58.4 | 43.4 | 59.8 | 49.6 | 60.9 | 61.4 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 1.7524e+34 | 1.9
1391.3892 | 9:10 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34 | 34.04 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.65 | 34.03 | 34.04 | 29.82 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.07 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.82 | 115 | 62.1 | 53.2 | 54.8 | 51.7 | 54.2 | 57.9 | 60 | 60.1 | 65.1 | 84.2 | 86.3 | 56.1 | 56.4 | 46.5 | 47.8 | 45 | 50.9 | 0 | 64.7 | 76.3 | 0 | 67.3 | 83.9 | 56 | 55.8 | 58.1 | 61.7 | 58.2 | 44.9 | 60.6 | 50.2 | 60.5 | 61.4 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.9
1401.4045 | 9:10 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 29.68 | 34.03 | 34.03 | 29.85 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 33.82 | 113.8 | 62.4 | 52.1 | 56.4 | 52.2 | 54.3 | 56.8 | 60.5 | 60 | 64.5 | 84.2 | 85.8 | 56.6 | 56.7 | 46.8 | 47.7 | 45.9 | 49.3 | 0 | 64.1 | 76 | 0 | 68 | 84 | 56.1 | 56 | 58.6 | 62.2 | 52.2 | 45.9 | 61.6 | 49.2 | 59.2 | 61.5 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.06 | 0 | 1.9
1411.4197 | 9:10 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 29.71 | 34.04 | 34.02 | 29.88 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 33.83 | 113.7 | 61.5 | 52.3 | 56.3 | 51.5 | 54.2 | 56.7 | 60.8 | 60.1 | 63.9 | 83.6 | 86.6 | 57 | 57 | 46.1 | 46.5 | 44.4 | 51.2 | 0 | 64 | 77.2 | 0 | 66.5 | 83.1 | 55.6 | 55.6 | 59.7 | 61.7 | 60.7 | 45.4 | 61.5 | 49.9 | 60.1 | 60.8 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.9
1421.4193 | 9:10 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 29.74 | 34.03 | 34.02 | 29.91 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 33.84 | 115.9 | 62 | 50.9 | 56.8 | 51.7 | 53.6 | 57 | 60.6 | 60.1 | 63.5 | 83.3 | 86.6 | 57.2 | 55.4 | 45.8 | 46.6 | 47.1 | 51.5 | 0 | 62.7 | 77.6 | 0 | 65.4 | 83.4 | 57.1 | 55 | 58.3 | 62.1 | 61.2 | 46.2 | 59.7 | 48.8 | 59.4 | 59.6 | 24.46 | 24.35 | 24.57 | 56.2 | 0.06 | 0 | 1.9
1431.4189 | 9:10 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.76 | 34.03 | 34.03 | 29.92 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.84 | 114.3 | 61.5 | 52 | 55.2 | 50.6 | 52.9 | 56.3 | 60.5 | 59.1 | 63.9 | 84.3 | 86.8 | 56.5 | 56.7 | 46.3 | 46.5 | 45.1 | 50.8 | 0 | 62.6 | 76.6 | 0 | 65.5 | 83.1 | 56.6 | 56 | 59.7 | 61 | 59.1 | 43.3 | 59.1 | 48 | 59.5 | 61.2 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.07 | 0 | 1.9
1441.4341 | 9:10 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 29.79 | 34.03 | 34.03 | 29.96 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.85 | 114.2 | 59.3 | 50.4 | 55.7 | 52.1 | 54 | 55.7 | 60.3 | 59 | 64 | 84.1 | 86.6 | 55.1 | 57.5 | 46.4 | 47.2 | 43.7 | 49.6 | 0 | 63.1 | 75.7 | 0 | 65.4 | 82.6 | 54.7 | 55.4 | 58.9 | 60.9 | 57.3 | 43.5 | 59.1 | 48.3 | 59.2 | 59.8 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.08 | 0 | 1.9
1451.4337 | 9:11 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 29.81 | 34.02 | 34.03 | 29.99 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.86 | 114.5 | 61.1 | 51.4 | 55 | 50.5 | 52.5 | 56.1 | 60.2 | 58.6 | 64.5 | 84.7 | 87.3 | 56.3 | 56 | 45.8 | 46 | 43.2 | 49.9 | 0 | 63.3 | 75.8 | 0 | 65.7 | 82.4 | 54.7 | 54.9 | 57.7 | 61.4 | 57.2 | 44.2 | 58.5 | 48.1 | 60.2 | 60.8 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.07 | 0 | 1.8
1461.449 | 9:11 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 29.84 | 34.02 | 34.03 | 30.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.86 | 115.3 | 65 | 51.7 | 55.2 | 50.8 | 52.9 | 56.3 | 60.1 | 58.7 | 63.1 | 84.8 | 86.5 | 55.5 | 53.9 | 44.9 | 46 | 42.3 | 50.6 | 0 | 64.2 | 75.7 | 0 | 66.3 | 82.2 | 54.8 | 55.1 | 58.5 | 61.2 | 58 | 43 | 60 | 49.1 | 59.4 | 60.6 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.06 | 5.8413e+33 | 1.8
1471.4486 | 9:11 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 29.86 | 34.03 | 34.03 | 30.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.87 | 113.7 | 62.8 | 51.1 | 54.4 | 51.6 | 53.5 | 55.8 | 59.3 | 58.1 | 62 | 82 | 87.8 | 56.7 | 55.7 | 44.9 | 46.1 | 43.1 | 49.5 | 0 | 63.5 | 75.1 | 0 | 65.5 | 81.5 | 54.9 | 54.2 | 58.3 | 60.7 | 58.4 | 43.1 | 58.3 | 49 | 59.3 | 60.7 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.06 | 5.8413e+33 | 1.8
1481.4638 | 9:11 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 29.89 | 34.03 | 34.03 | 30.05 | 34.02 | 34.04 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.87 | 115.6 | 60.5 | 51.5 | 55.4 | 49.8 | 53.1 | 56.7 | 58.9 | 58.4 | 63.6 | 84.4 | 86.9 | 55.8 | 55.5 | 43.8 | 46.3 | 44.9 | 49.7 | 0 | 63 | 75.5 | 0 | 65.8 | 80.6 | 55.2 | 54.8 | 58.6 | 60 | 58.5 | 45.4 | 57.1 | 48.3 | 58.5 | 61.7 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.8
1491.479 | 9:11 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.04 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 29.91 | 34.03 | 34.02 | 30.06 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.88 | 113.3 | 60.3 | 49.8 | 55.1 | 51.9 | 52.8 | 55.7 | 59.2 | 58.4 | 62.9 | 83.2 | 86.2 | 54.7 | 54.9 | 44.5 | 46.1 | 44.8 | 49.9 | 0 | 62.4 | 75.6 | 0 | 65 | 81.7 | 55.3 | 54.5 | 58.3 | 60.6 | 58.2 | 43.2 | 57 | 49.4 | 58.6 | 59.5 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.8
1501.4942 | 9:12 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.94 | 34.03 | 34.02 | 30.11 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.88 | 111.6 | 60.6 | 51.5 | 54.1 | 51 | 52.2 | 55.6 | 58.4 | 57.4 | 61.3 | 82.4 | 87.2 | 54.4 | 54 | 44 | 45.9 | 42.9 | 49.3 | 0 | 60.8 | 75.7 | 0 | 65.5 | 81.3 | 55.2 | 54 | 57 | 61.8 | 58.6 | 43.8 | 57.6 | 48.9 | 58.9 | 59.9 | 24.46 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.05 | 1.1683e+34 | 1.8
1511.4939 | 9:12 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 29.96 | 34.03 | 34.02 | 30.13 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.89 | 111.9 | 59.9 | 50 | 53.2 | 50.7 | 51.8 | 55.4 | 59.5 | 57.8 | 62.8 | 82.3 | 86.9 | 55.2 | 54.4 | 44.9 | 45.1 | 42.8 | 48.9 | 0 | 62.3 | 75.8 | 0 | 65.2 | 82 | 54.4 | 54.7 | 57 | 60.7 | 59.6 | 43.6 | 58.8 | 48.3 | 59.7 | 59.5 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.06 | 0 | 1.7
1521.4935 | 9:12 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 29.99 | 34.03 | 34.02 | 30.16 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 33.9 | 112 | 60.9 | 50.7 | 53.8 | 49.9 | 52 | 55 | 59.1 | 58.1 | 61.6 | 82.8 | 87.2 | 53.5 | 53.3 | 44.3 | 44.3 | 44.7 | 48 | 0 | 61.8 | 75.1 | 0 | 64.5 | 82 | 53.5 | 53.6 | 57.7 | 60.9 | 57.5 | 41.2 | 58.4 | 47.4 | 58.2 | 59 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.7
1531.5087 | 9:12 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 30 | 34.02 | 34.02 | 30.18 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.9 | 113 | 61.8 | 50.6 | 53.7 | 49.2 | 50.5 | 55.4 | 58.6 | 57.3 | 62.5 | 82.3 | 86.8 | 55.5 | 55.5 | 43.1 | 44.9 | 43.2 | 49 | 0 | 61.3 | 75.3 | 0 | 64.8 | 79.1 | 53.9 | 54.3 | 57 | 60.1 | 55.5 | 42.4 | 62.8 | 46.8 | 58 | 59.9 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.7
1541.5239 | 9:12 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.02 | 34.03 | 34.02 | 30.22 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.9 | 112.5 | 60.7 | 50.8 | 52.5 | 50 | 51.9 | 54.8 | 58.9 | 58.1 | 61.5 | 81.8 | 86.7 | 54.8 | 55.8 | 43.8 | 45.1 | 43 | 49.7 | 0 | 62.5 | 75.2 | 0 | 65.4 | 81.3 | 52.6 | 54.2 | 56.8 | 61 | 56.3 | 43.2 | 61.5 | 47.9 | 58.8 | 60 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.7
1551.5235 | 9:12 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 30.05 | 34.02 | 34.02 | 30.22 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 33.91 | 112.2 | 60.5 | 50.1 | 52.9 | 49.5 | 51.3 | 54.6 | 58.8 | 57.5 | 61.4 | 81.5 | 85.5 | 54.1 | 54.9 | 43.7 | 45.7 | 43.1 | 48.4 | 0 | 60.8 | 75 | 0 | 65.3 | 81.3 | 54.6 | 54.5 | 56.8 | 60.3 | 57.9 | 43.5 | 58.2 | 48.2 | 59.2 | 59.1 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.7
1561.5387 | 9:12 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 30.07 | 34.03 | 34.02 | 30.24 | 34.04 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.91 | 111.5 | 59.3 | 51.3 | 52.3 | 50.2 | 50.1 | 54.4 | 59.1 | 56.9 | 60.9 | 81.2 | 85.8 | 52.6 | 54.5 | 43.3 | 45 | 42.8 | 48.4 | 0 | 61.1 | 73.5 | 0 | 62.7 | 81.3 | 53.6 | 54.6 | 56.7 | 60.5 | 56.3 | 42.9 | 56.3 | 47.3 | 58.5 | 59.4 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.7
1571.554 | 9:13 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 30.1 | 34.03 | 34.03 | 30.27 | 34.04 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.92 | 110.6 | 60.1 | 50.5 | 52.7 | 50.2 | 49.6 | 55.7 | 58.6 | 58.1 | 61.4 | 81.2 | 86.5 | 53.4 | 54 | 44 | 44.8 | 40.6 | 48.1 | 0 | 60.1 | 73.8 | 0 | 62.6 | 81.1 | 55.2 | 53.5 | 56.4 | 59.6 | 57.3 | 43 | 55.8 | 47.4 | 60.1 | 60 | 24.47 | 24.35 | 24.58 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.7
1581.5692 | 9:13 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 30.11 | 34.03 | 34.02 | 30.29 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.92 | 110.4 | 60.4 | 48.5 | 53.3 | 49.5 | 51 | 54.8 | 58.3 | 55.9 | 61.1 | 81.2 | 86.6 | 53.8 | 53.6 | 42.6 | 44.7 | 41 | 48 | 0 | 60.7 | 73.9 | 0 | 60.9 | 79.2 | 52.6 | 53.5 | 56.7 | 59.8 | 57.6 | 41.4 | 55.7 | 48 | 58.3 | 60.3 | 24.47 | 24.35 | 24.59 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.6
1591.5844 | 9:13 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.15 | 34.02 | 34.02 | 30.32 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.93 | 111.7 | 59.9 | 49.3 | 53 | 49.3 | 51.1 | 54.7 | 57.6 | 56.1 | 60.9 | 82.3 | 85.7 | 54 | 52.9 | 41.6 | 44.8 | 40.3 | 48 | 0 | 60.4 | 74.8 | 0 | 66.3 | 80.8 | 52.6 | 54 | 55.8 | 59.5 | 56.9 | 38.3 | 56.7 | 45.8 | 57.9 | 58.8 | 24.47 | 24.35 | 24.59 | 56.3 | 0.04 | 5.8413e+33 | 1.6
1601.5996 | 9:13 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 30.15 | 34.03 | 34.03 | 30.34 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.93 | 110.9 | 59.8 | 49.7 | 52.8 | 49.5 | 51.2 | 54.3 | 58.2 | 56.2 | 61 | 82.1 | 85.3 | 53.9 | 53.1 | 42.3 | 43.8 | 41.3 | 48.5 | 0 | 60.2 | 72.9 | 0 | 63.2 | 80.1 | 53.7 | 54.2 | 55.8 | 60.2 | 56.1 | 43.8 | 56.4 | 46.9 | 59.1 | 58.7 | 24.47 | 24.35 | 24.59 | 56.3 | 0.01 | 0 | 1.6
1611.5992 | 9:13 | 34.03 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 30.18 | 34.02 | 34.03 | 30.36 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 33.94 | 111.2 | 60.8 | 47.6 | 51.6 | 49.1 | 51.4 | 52.3 | 58.3 | 56.4 | 59.8 | 82.8 | 84.5 | 53.5 | 53.5 | 43.5 | 43.6 | 42.3 | 47.7 | 0 | 60.7 | 73.3 | 0 | 63.5 | 80.3 | 52 | 53.1 | 56.6 | 58.9 | 55.5 | 43 | 56.2 | 46.5 | 58.1 | 57.3 | 24.47 | 24.35 | 24.59 | 56.3 | 0.01 | 0 | 1.6
1621.6144 | 9:14 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 30.2 | 34.02 | 34.02 | 30.38 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.05 | 34.01 | 33.94 | 110.2 | 59.3 | 47.8 | 52.3 | 47.4 | 50.8 | 54.2 | 57.7 | 56.3 | 60.6 | 81 | 85.1 | 53.2 | 54.5 | 43.4 | 44.2 | 44.7 | 47.9 | 0 | 61.7 | 73.5 | 0 | 63.4 | 80.2 | 54.3 | 52.3 | 56.4 | 58.8 | 56.8 | 41.9 | 56.9 | 45.1 | 54.1 | 59.1 | 24.47 | 24.35 | 24.59 | 56.3 | 0.01 | 0 | 1.6
1631.6297 | 9:14 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.03 | 34.04 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 30.22 | 34.03 | 34.02 | 30.4 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.94 | 110.7 | 59.6 | 48.2 | 50.9 | 48.4 | 50.3 | 53 | 57.1 | 55.5 | 61.3 | 82.7 | 84.9 | 52.3 | 53.6 | 42.2 | 42.8 | 43.8 | 47.3 | 0 | 59.9 | 73.1 | 0 | 63.4 | 79.8 | 53.1 | 53.6 | 56.5 | 58.7 | 55.9 | 43.2 | 55.6 | 46.3 | 57.5 | 59.3 | 24.47 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 5.8413e+33 | 1.6
1641.6293 | 9:14 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.24 | 34.03 | 34.02 | 30.43 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.95 | 111.1 | 59.8 | 49.1 | 51.7 | 49.7 | 49.2 | 53.7 | 57.8 | 56.2 | 60.4 | 81.6 | 84.5 | 52.8 | 52.5 | 43.7 | 43.7 | 40.9 | 47.5 | 0 | 58.7 | 73 | 0 | 62.9 | 78.8 | 53.4 | 52.4 | 55.3 | 58.7 | 56 | 43.5 | 56.7 | 47.2 | 59.4 | 59.6 | 24.47 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 0 | 1.6
1651.6601 | 9:14 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 30.27 | 34.02 | 34.03 | 30.45 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.04 | 33.95 | 109.5 | 60.1 | 47.9 | 51.6 | 48.1 | 49.6 | 53.6 | 57.8 | 57.1 | 60.5 | 82 | 84.3 | 52.1 | 53.2 | 41.6 | 41.7 | 40.3 | 47.2 | 0 | 60 | 72.6 | 0 | 63.1 | 78.4 | 52.6 | 53 | 55.2 | 58.8 | 60.2 | 42.3 | 55.8 | 47.3 | 59.7 | 56 | 24.47 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 5.8413e+33 | 1.6
1661.6441 | 9:14 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 30.29 | 34.02 | 34.02 | 30.47 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 33.95 | 109.8 | 58.9 | 48.6 | 50.7 | 45 | 48.7 | 54.3 | 57.1 | 56.1 | 60.1 | 82.3 | 85.5 | 53.1 | 53.9 | 42.1 | 43.2 | 39.7 | 47.2 | 0 | 60.3 | 72.8 | 0 | 62.1 | 79.5 | 53.3 | 52.7 | 56.9 | 58.2 | 55 | 41.9 | 57.3 | 46.3 | 59.8 | 60 | 24.47 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 0 | 1.6
1671.6593 | 9:14 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.31 | 34.03 | 34.02 | 30.48 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.96 | 110.6 | 56.5 | 47.7 | 51.8 | 49.5 | 50.3 | 54.5 | 57.4 | 55.7 | 59.2 | 81.2 | 84.4 | 52.3 | 52.7 | 42.4 | 43.3 | 40.3 | 46.1 | 0 | 58.5 | 72.3 | 0 | 62.6 | 78.5 | 52 | 53 | 54.9 | 58.5 | 56.7 | 41.4 | 53.5 | 46.5 | 58.3 | 59.1 | 24.47 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 0 | 1.5
1681.659 | 9:14 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 30.33 | 34.03 | 34.02 | 30.51 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.96 | 110.3 | 57.9 | 47.7 | 51.8 | 49.5 | 50 | 52.8 | 57.7 | 55.4 | 59.3 | 81.4 | 85.2 | 53.7 | 52.2 | 40.6 | 44 | 40.5 | 46 | 0 | 58.9 | 72.2 | 0 | 63 | 78.6 | 52.3 | 52.6 | 56 | 58.6 | 55.3 | 41.4 | 54.4 | 46.4 | 57.7 | 59.3 | 24.47 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 5.8413e+33 | 1.5
1691.6586 | 9:15 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 30.34 | 34.02 | 34.03 | 30.53 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.96 | 109.8 | 59.8 | 48.2 | 51.4 | 49.3 | 49.6 | 53.3 | 56.9 | 54.8 | 59.8 | 81.5 | 84.3 | 52.9 | 52.2 | 39.2 | 43.5 | 39.3 | 46.8 | 0 | 58.6 | 72.2 | 0 | 61.7 | 79.1 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 59.3 | 55.3 | 42.5 | 58.2 | 47.4 | 57.3 | 58.7 | 24.48 | 24.36 | 24.59 | 56.2 | 0.01 | 5.8413e+33 | 1.5
1701.6738 | 9:15 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.35 | 34.02 | 34.02 | 30.53 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.97 | 109.3 | 60 | 47.3 | 50 | 49.3 | 48.8 | 52.7 | 56.6 | 55.4 | 59.2 | 81.4 | 85.2 | 51.7 | 52.2 | 41.2 | 42.9 | 40.3 | 46.6 | 0 | 59.6 | 71.6 | 0 | 62.2 | 78.4 | 53.4 | 52.3 | 55.3 | 58.2 | 54.7 | 41.4 | 55.1 | 46.1 | 59.1 | 58.9 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.02 | 0 | 1.5
1711.689 | 9:15 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.37 | 34.02 | 34.02 | 30.56 | 34.03 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.97 | 109.7 | 59.1 | 48.6 | 51.5 | 48.5 | 48.6 | 53.2 | 56.7 | 55 | 59.5 | 81.1 | 85.7 | 52.5 | 52 | 41.3 | 43.1 | 39.2 | 46.8 | 0 | 59.1 | 72.4 | 0 | 60.7 | 77.8 | 53.4 | 52.8 | 55 | 58.1 | 55.5 | 40.5 | 56.1 | 46.2 | 57.4 | 58.5 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.5
1721.7042 | 9:15 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 30.4 | 34.02 | 34.02 | 30.59 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.97 | 109.9 | 58.9 | 48.7 | 51.4 | 46.8 | 49.4 | 52.9 | 56 | 54.9 | 58.5 | 82.4 | 85.4 | 51.1 | 51.7 | 41 | 41.9 | 40.9 | 44.5 | 0 | 59.1 | 72.4 | 0 | 61.5 | 78.4 | 51.7 | 51.8 | 55.7 | 58.1 | 56 | 41 | 57.2 | 45.7 | 57.5 | 59.4 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.5
1731.7194 | 9:15 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34 | 34.04 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 30.42 | 34.02 | 34.02 | 30.61 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.97 | 108.1 | 59.2 | 47.2 | 50.4 | 47.4 | 49.3 | 53 | 56.1 | 54.4 | 58.8 | 81 | 85.1 | 50.7 | 50.1 | 42.9 | 42.5 | 39.6 | 45.7 | 0 | 58.4 | 71.9 | 0 | 61.7 | 78.6 | 50.6 | 52.1 | 54.3 | 58.3 | 56 | 41.1 | 56.9 | 45.4 | 57.4 | 58.5 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.5
1741.7347 | 9:16 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 30.44 | 34.01 | 34.02 | 30.63 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 33.98 | 107.8 | 59.1 | 46.9 | 51 | 47.1 | 49 | 52.3 | 56.8 | 53.7 | 58.3 | 82.7 | 86.6 | 51.3 | 52 | 40.7 | 42.2 | 40.8 | 47 | 0 | 59.3 | 71.2 | 0 | 60.3 | 78.2 | 51.7 | 51.9 | 54.7 | 57 | 55.7 | 37.3 | 57.5 | 45.4 | 57.5 | 57.4 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.5
1751.7343 | 9:16 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.04 | 34.01 | 34.04 | 34.01 | 30.47 | 34.02 | 34.02 | 30.65 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.98 | 108.8 | 58.9 | 48.2 | 49.7 | 47.3 | 47.9 | 51.7 | 55.8 | 54.2 | 58.7 | 83.1 | 85.1 | 51.2 | 49.2 | 39 | 43.6 | 37.5 | 46.7 | 0 | 59.5 | 71.1 | 0 | 60 | 78.2 | 53 | 52.1 | 54.5 | 57.6 | 55.7 | 41.4 | 55.6 | 46.1 | 57.6 | 58.4 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.5
1761.7339 | 9:16 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 30.47 | 34.02 | 34.02 | 30.67 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.98 | 107.3 | 58.9 | 46.5 | 49.9 | 48.3 | 47.6 | 51.7 | 54.9 | 54.2 | 58 | 83.1 | 84.4 | 51.3 | 51.4 | 39.1 | 42.3 | 37.2 | 46 | 0 | 57.7 | 70.5 | 0 | 61.2 | 77.5 | 50.7 | 52.1 | 55.2 | 57.4 | 55 | 41.5 | 55.6 | 45.5 | 57.7 | 59.3 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1771.7491 | 9:16 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.5 | 34.02 | 34.02 | 30.69 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 33.98 | 108 | 58.3 | 46.6 | 49.3 | 46 | 48.7 | 52.1 | 56.6 | 55 | 59.1 | 83.6 | 84.2 | 51.7 | 51.7 | 41.7 | 41.7 | 39.5 | 46 | 0 | 57.5 | 71 | 0 | 61 | 77.2 | 51.9 | 51.1 | 54.6 | 57.7 | 56.4 | 41.9 | 51.8 | 46.4 | 55.9 | 58.4 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1781.7643 | 9:16 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.52 | 34.02 | 34.02 | 30.7 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.98 | 108.3 | 58.6 | 46.8 | 49.2 | 44.7 | 48.5 | 51.6 | 55.9 | 54.2 | 57.5 | 82.2 | 83.8 | 51.3 | 51.9 | 40 | 41.6 | 39.5 | 45.2 | 0 | 56.9 | 71.2 | 0 | 62 | 77.8 | 51 | 51.7 | 54.6 | 57.3 | 53.6 | 42.2 | 55.9 | 45.8 | 56.8 | 58.4 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1791.7795 | 9:16 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 30.54 | 34.02 | 34.02 | 30.73 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 108.1 | 59.3 | 46.9 | 49.4 | 46 | 47.6 | 51.6 | 55.6 | 54.5 | 57.9 | 82.3 | 86.2 | 50.9 | 51.8 | 39.4 | 40.5 | 39.8 | 47.2 | 0 | 57.3 | 70 | 0 | 61.1 | 76.7 | 50.5 | 51.9 | 54.8 | 57.6 | 54.2 | 41.1 | 55.8 | 44.7 | 57.3 | 58.5 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.03 | 5.8413e+33 | 1.4
1801.7948 | 9:16 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 30.55 | 34.02 | 34.02 | 30.74 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 33.99 | 108.8 | 58.9 | 46.7 | 50.7 | 47.1 | 48.6 | 51.4 | 55.2 | 54.3 | 56.1 | 82.5 | 85.3 | 49.8 | 51.4 | 40.2 | 42.3 | 37.9 | 45.4 | 0 | 57.1 | 70.7 | 0 | 59.9 | 76.8 | 53 | 51.1 | 54.3 | 56.9 | 55.7 | 40.6 | 57.2 | 45.1 | 56 | 57.2 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.02 | 0 | 1.4
1811.81 | 9:17 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 30.57 | 34.02 | 34.02 | 30.77 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 107.9 | 53.5 | 46.1 | 49.7 | 46.4 | 47.3 | 51.7 | 55.1 | 53.7 | 57.9 | 81.8 | 86.1 | 49.7 | 50.7 | 39.2 | 42.2 | 36.2 | 46.6 | 0 | 57.3 | 70.2 | 0 | 60.7 | 75.9 | 50.5 | 50.7 | 54.8 | 57 | 56.1 | 41.2 | 55.6 | 45 | 56.9 | 57.8 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.4
1821.8096 | 9:17 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 30.59 | 34.02 | 34.02 | 30.77 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 106.6 | 59.7 | 46.5 | 48.8 | 47.9 | 46.7 | 52.7 | 54.7 | 53.7 | 57.5 | 81.9 | 83.7 | 49.2 | 49.9 | 38.9 | 41.1 | 38.4 | 44.5 | 0 | 57.4 | 70.3 | 0 | 58.9 | 76.6 | 50.7 | 50.4 | 54.5 | 56.9 | 51.6 | 40.4 | 54.2 | 44.6 | 57.2 | 58.4 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1831.8248 | 9:17 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.61 | 34.02 | 34.02 | 30.81 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 107.5 | 57.6 | 46.3 | 48.4 | 47.4 | 47.4 | 52.6 | 55.7 | 54.5 | 58.4 | 82.4 | 84.8 | 50.4 | 49.7 | 39.4 | 41.6 | 39.1 | 44.9 | 0 | 57.3 | 70.3 | 0 | 58.7 | 77.4 | 51.9 | 50.8 | 53.9 | 57.1 | 56.4 | 38.9 | 56.6 | 45.8 | 57.3 | 56.9 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1841.84 | 9:17 | 34.02 | 34.04 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 30.62 | 34.01 | 34.02 | 30.81 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 108.1 | 57.7 | 46.7 | 48.9 | 45.3 | 47.9 | 52.2 | 55.6 | 53.4 | 59 | 82.7 | 83.2 | 50.3 | 50.6 | 38.1 | 40.4 | 38.4 | 44.9 | 0 | 57.8 | 70.7 | 0 | 60.7 | 76.8 | 50.1 | 51.5 | 54.6 | 57.5 | 56.1 | 39.6 | 60.2 | 45.7 | 57.1 | 57.8 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1851.8397 | 9:17 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.63 | 34.01 | 34.02 | 30.84 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 107.9 | 53.1 | 46.4 | 47.8 | 46.3 | 46.7 | 50.6 | 55 | 53.4 | 56.9 | 81.7 | 80.4 | 50.2 | 51 | 39 | 40.6 | 37.8 | 44.8 | 0 | 58.1 | 69.8 | 0 | 58.8 | 77.4 | 50 | 51.6 | 54.6 | 55.5 | 55.9 | 39.4 | 53.1 | 45 | 56.7 | 57.1 | 24.48 | 24.36 | 24.6 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1861.8549 | 9:17 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 30.66 | 34.02 | 34.02 | 30.85 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 107.7 | 57.8 | 45.5 | 48.8 | 46.3 | 46.9 | 51.6 | 55 | 53.4 | 57 | 81.3 | 81.8 | 50.7 | 51.5 | 38.4 | 39.6 | 38.3 | 45.2 | 0 | 57.6 | 70.7 | 0 | 59.6 | 77.2 | 51.8 | 51.1 | 54.1 | 56.6 | 54.3 | 40.5 | 54.1 | 44.8 | 57 | 57.8 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.4
1871.8701 | 9:18 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.68 | 34.02 | 34.02 | 30.88 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 108.9 | 58.3 | 46.2 | 48.3 | 46 | 47.6 | 51.3 | 54.9 | 52.4 | 57.8 | 81.3 | 82.4 | 50.1 | 50.7 | 38.4 | 40.8 | 36.8 | 45.8 | 0 | 56.8 | 68.8 | 0 | 59.2 | 75.2 | 52.2 | 50.5 | 52.6 | 55.9 | 53.2 | 40.8 | 52.6 | 45.2 | 57.2 | 57.6 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.3
1881.8853 | 9:18 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.7 | 34.02 | 34.03 | 30.89 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 108.4 | 57.8 | 46.6 | 48.7 | 45.5 | 47.6 | 50.7 | 54.4 | 53.4 | 56.6 | 80.7 | 83.2 | 49.9 | 52 | 38.4 | 41.5 | 36.5 | 44.9 | 0 | 55.3 | 69.3 | 0 | 59 | 75.8 | 52.1 | 50.9 | 54.4 | 56.7 | 55.1 | 40.1 | 55.2 | 45.1 | 57.1 | 57.8 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.01 | 0 | 1.3
1891.9005 | 9:18 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.71 | 34.02 | 34.02 | 30.91 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 107.4 | 58.2 | 45.6 | 49.8 | 46.7 | 48 | 51 | 54.8 | 53 | 57.3 | 81.4 | 84.1 | 49.4 | 49.8 | 37.9 | 41.1 | 37.8 | 44.3 | 0 | 57.4 | 68.9 | 0 | 59.3 | 76 | 51.8 | 49.8 | 53.2 | 57.2 | 54.8 | 40.2 | 55.9 | 43.5 | 55.8 | 57 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.01 | 0 | 1.3
1901.9157 | 9:18 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.72 | 34.02 | 34.01 | 30.93 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 106.5 | 57 | 46.6 | 48.4 | 47.8 | 46.1 | 51.2 | 54.7 | 52.7 | 58 | 81.7 | 85.2 | 49.7 | 50 | 38.8 | 40.9 | 36.9 | 44 | 0 | 56.4 | 69.9 | 0 | 58.2 | 76.8 | 49.4 | 52.2 | 52.6 | 57.2 | 55.1 | 41.7 | 56.4 | 44.1 | 56.8 | 57.7 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.02 | 5.8413e+33 | 1.3
1911.9154 | 9:18 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 30.75 | 34.02 | 34.02 | 30.94 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 105.9 | 55.2 | 46.1 | 49.3 | 44.2 | 45.1 | 49.7 | 54.6 | 52.1 | 57 | 81.7 | 86.1 | 49 | 49.4 | 38.2 | 40.5 | 38.6 | 45.2 | 0 | 56 | 68.8 | 0 | 58.5 | 75.4 | 51.8 | 51.6 | 55.2 | 56.7 | 54.8 | 38.4 | 57.1 | 43.4 | 55.9 | 56.1 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.3
1921.915 | 9:18 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.77 | 34.02 | 34.02 | 30.96 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 107 | 56.9 | 44.8 | 48.6 | 44.7 | 46.4 | 50.1 | 54 | 53.3 | 56.7 | 82.1 | 85.1 | 49.4 | 48.8 | 38.9 | 41.1 | 37.1 | 44.6 | 0 | 56.2 | 69.4 | 0 | 60.9 | 75.3 | 51.6 | 50.6 | 54.7 | 56.9 | 54.6 | 40.8 | 56 | 45.7 | 56.2 | 57.7 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.3
1931.9302 | 9:19 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 30.78 | 34.02 | 34.02 | 30.98 | 34.03 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 107.6 | 58.1 | 45 | 48.4 | 44.8 | 46.6 | 50.5 | 54.9 | 52.7 | 56 | 81.3 | 84.3 | 49.2 | 49 | 37.6 | 41.4 | 36.2 | 44.4 | 0 | 56.1 | 68.6 | 0 | 56.8 | 75.4 | 49 | 50.4 | 53.1 | 55.7 | 54.4 | 40.7 | 54.4 | 45.9 | 56.7 | 57.8 | 24.48 | 24.36 | 24.61 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.3
1941.9454 | 9:19 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 30.8 | 34.02 | 34.01 | 30.98 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 106.9 | 58.5 | 45.2 | 47.5 | 45.3 | 46.9 | 50.4 | 55 | 53.2 | 57.5 | 80.2 | 85.3 | 49.3 | 49.4 | 37.1 | 40.5 | 37.6 | 44.2 | 0 | 56 | 68.8 | 0 | 57.5 | 74.6 | 49.5 | 50.9 | 51.6 | 55.8 | 55 | 37.5 | 54 | 44.3 | 56 | 57.5 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.3
1951.945 | 9:19 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.81 | 34.01 | 34.02 | 31 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 106.3 | 52.8 | 45.7 | 48.9 | 45.2 | 46.9 | 50.2 | 53.5 | 51.6 | 56.4 | 80.4 | 85.3 | 48.9 | 49.7 | 37 | 39.7 | 36.3 | 43.4 | 0 | 56.3 | 68.9 | 0 | 59.3 | 75.3 | 49.3 | 50.3 | 53.8 | 55.7 | 54.4 | 38.5 | 55.1 | 43.8 | 56.7 | 57.9 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.05 | 1.1683e+34 | 1.3
1961.9602 | 9:19 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.82 | 34.02 | 34.02 | 31.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 105.8 | 57.8 | 44.3 | 47.8 | 44.6 | 46.4 | 50.8 | 54.1 | 52.2 | 57.1 | 81.6 | 85.2 | 49.7 | 49.3 | 38 | 39.1 | 35.6 | 43.3 | 0 | 54.9 | 68.2 | 0 | 57.9 | 75.6 | 49.4 | 51.3 | 53.1 | 56.7 | 55.1 | 40.6 | 54.5 | 45.1 | 57.3 | 57.6 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.3
1971.9755 | 9:19 | 34.02 | 34.06 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.84 | 34.01 | 34.02 | 31.04 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 106.9 | 58 | 44.5 | 48 | 44.9 | 46.4 | 49.6 | 53.2 | 53.1 | 57 | 81.8 | 84.1 | 48.4 | 49 | 38 | 39.8 | 32.4 | 42.9 | 0 | 56.1 | 67.9 | 0 | 57.3 | 75.3 | 51.3 | 50.5 | 53.3 | 56.6 | 53.9 | 41.3 | 53.6 | 44.7 | 56.6 | 57.4 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.3
1981.9751 | 9:19 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 30.86 | 34.02 | 34.02 | 31.05 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 105.6 | 51 | 44.7 | 46.1 | 44 | 46.2 | 50.2 | 53.6 | 51.1 | 56 | 81.4 | 85.1 | 48.8 | 48.5 | 38.7 | 37.7 | 38.4 | 43.7 | 0 | 55 | 67.8 | 0 | 57.6 | 75.2 | 51.8 | 51.1 | 54.1 | 55.8 | 54.3 | 37.9 | 54.2 | 44 | 55.7 | 56 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.3
1991.9747 | 9:20 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.87 | 34.02 | 34.01 | 31.07 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 105.6 | 57.3 | 44.6 | 47.3 | 44.6 | 45.7 | 50.3 | 55 | 51.3 | 55.7 | 80.7 | 83.9 | 48.9 | 48.8 | 36.6 | 38.1 | 36 | 43.8 | 0 | 55.4 | 68.1 | 0 | 57.6 | 74.8 | 50.3 | 49.8 | 53.9 | 55.5 | 54.8 | 38.4 | 54 | 44.6 | 55.8 | 56.7 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2001.9899 | 9:20 | 34.01 | 34.05 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 30.91 | 34.01 | 34.02 | 31.09 | 34.01 | 34.03 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 106.1 | 49.8 | 44.4 | 48.2 | 46.2 | 46 | 49.7 | 53.9 | 51.8 | 56.2 | 80.9 | 83.5 | 48.6 | 48.3 | 37 | 39.5 | 35.6 | 43.5 | 0 | 55.6 | 68.2 | 0 | 58.3 | 73.4 | 50.8 | 49.4 | 53.3 | 56.3 | 54.3 | 39.2 | 55.5 | 43.4 | 56.1 | 56.1 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2012.0051 | 9:20 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.9 | 34.01 | 34.02 | 31.1 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 105.7 | 57.4 | 45.8 | 47.3 | 44.6 | 45 | 49.8 | 53.6 | 51.2 | 55.9 | 81.1 | 84.7 | 48.8 | 48.1 | 37.7 | 36.5 | 36 | 44.1 | 0 | 55.6 | 67.9 | 0 | 57.7 | 74.4 | 50.2 | 49.9 | 54.1 | 55.2 | 55.4 | 39 | 55.1 | 43.4 | 56 | 56.9 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.2
2022.0204 | 9:20 | 34.02 | 34.04 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 30.92 | 34.02 | 34.01 | 31.12 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 104.9 | 54.8 | 45.1 | 46.5 | 44.7 | 45.1 | 50.1 | 53.1 | 51.8 | 55.5 | 80.8 | 85.6 | 48 | 46.4 | 37.6 | 40.4 | 36.2 | 43.3 | 0 | 55.7 | 67.8 | 0 | 59.1 | 74.5 | 50.9 | 50.8 | 53.7 | 56.1 | 56.1 | 40.3 | 54 | 44.3 | 55.5 | 57.4 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.03 | 0 | 1.2
2032.02 | 9:20 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 30.93 | 34.01 | 34.02 | 31.13 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 106.3 | 58.7 | 44.2 | 46.5 | 44.3 | 44.9 | 49.6 | 54.6 | 51.9 | 56.8 | 81 | 86.5 | 47.7 | 48.9 | 36.5 | 39.3 | 36 | 39.6 | 0 | 54.4 | 68 | 0 | 57.3 | 74.7 | 48.9 | 50.2 | 52.5 | 55.8 | 56.9 | 39.7 | 53.2 | 44.3 | 56.1 | 56.6 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.2
2042.0352 | 9:20 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 30.95 | 34.01 | 34.02 | 31.15 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 105.6 | 58 | 43.2 | 45.7 | 43.8 | 45.9 | 50.5 | 53.9 | 51.8 | 55.4 | 81.4 | 85.1 | 48.1 | 48.6 | 37 | 38.6 | 35.9 | 43.2 | 0 | 55.4 | 66.9 | 0 | 56.3 | 74.2 | 50.7 | 50 | 51.9 | 56.2 | 53.5 | 40.6 | 52.6 | 43.8 | 55.4 | 56.6 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.03 | 0 | 1.2
2052.0348 | 9:21 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 30.97 | 34.01 | 34.02 | 31.17 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 104.1 | 54.7 | 43.2 | 47.2 | 44.4 | 45.8 | 50 | 52.4 | 50.9 | 55.3 | 80.6 | 84.9 | 47.9 | 47.7 | 34.7 | 39.2 | 35.6 | 43 | 0 | 55.5 | 66.3 | 0 | 55.9 | 74.7 | 50.4 | 50.3 | 52.9 | 56 | 53.2 | 39.3 | 53.3 | 42.8 | 55.8 | 57.1 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.2
2062.0344 | 9:21 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 30.99 | 34.01 | 34.02 | 31.18 | 34.02 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 106 | 56.9 | 43.9 | 46.2 | 44.4 | 44.2 | 48.4 | 52.7 | 51.9 | 55.1 | 83.3 | 84 | 48.3 | 46.2 | 36 | 39.2 | 33.9 | 42.5 | 0 | 55.9 | 66.6 | 0 | 57.7 | 71.5 | 49.8 | 49.2 | 53.7 | 53.7 | 55.4 | 40.4 | 54.2 | 43.8 | 55.8 | 56.9 | 24.49 | 24.36 | 24.61 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.2
2072.0496 | 9:21 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31 | 34.02 | 34.02 | 31.19 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 104.6 | 57.2 | 43.9 | 47 | 43.8 | 44.7 | 49.5 | 52.5 | 52 | 55.1 | 82.3 | 84.9 | 46.9 | 47.5 | 35.5 | 39.5 | 36.1 | 42.6 | 0 | 54.9 | 66.9 | 0 | 56.2 | 73.4 | 48.9 | 49.3 | 53.2 | 54.6 | 52.1 | 38.7 | 53.9 | 43.9 | 54.2 | 57 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2082.0493 | 9:21 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.01 | 34.02 | 34.02 | 31.21 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 104.3 | 56.3 | 44.2 | 47.4 | 44.5 | 44.9 | 48.7 | 53.3 | 50.7 | 56.1 | 82.5 | 86.2 | 48 | 48.3 | 36.5 | 38.7 | 35 | 42.9 | 0 | 53.9 | 66.4 | 0 | 57.8 | 73.9 | 50.5 | 49.7 | 52.8 | 55.6 | 52.3 | 39.7 | 53.2 | 43.2 | 55 | 56.1 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2092.0645 | 9:21 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 31.03 | 34.02 | 34.02 | 31.22 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 103.6 | 56.1 | 43.6 | 47.9 | 44.1 | 45.6 | 49 | 52.9 | 50.3 | 54.7 | 81.7 | 86.3 | 47.4 | 49 | 35.9 | 38.7 | 34.9 | 43.3 | 0 | 53.5 | 66.4 | 0 | 57 | 74.9 | 50.7 | 49.9 | 52.1 | 55.5 | 52.8 | 39 | 54.8 | 43.3 | 56.2 | 55.9 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2102.0641 | 9:21 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 33.98 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.05 | 34.01 | 34.01 | 31.24 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 104 | 59.4 | 43.6 | 46.6 | 44.8 | 44.8 | 48.7 | 51.3 | 51.1 | 55 | 82.1 | 87.6 | 47.6 | 47 | 36.7 | 38.4 | 34.7 | 41.8 | 0 | 54.6 | 67 | 0 | 56.3 | 74 | 49.9 | 49.4 | 52.5 | 55.5 | 52.1 | 37.8 | 54.3 | 43.1 | 55.7 | 56.4 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2112.0793 | 9:22 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 31.06 | 34.02 | 34.02 | 31.26 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 103.5 | 56.1 | 43.7 | 47 | 44.2 | 45.5 | 48.4 | 52.6 | 50.8 | 55.4 | 82 | 87.4 | 47.2 | 47.7 | 35.9 | 38.8 | 34.2 | 42.4 | 0 | 53.8 | 66.6 | 0 | 56.7 | 73 | 50.9 | 50.1 | 52.3 | 55.8 | 53.3 | 38 | 53.7 | 43.1 | 54.9 | 57.2 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.2
2122.0945 | 9:22 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.07 | 34.02 | 34.02 | 31.27 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 103.6 | 55.2 | 44.7 | 45.8 | 44 | 45.8 | 48.5 | 52.5 | 51.2 | 55.3 | 82.2 | 84.8 | 47.9 | 47.4 | 35.5 | 38.1 | 34.5 | 41.1 | 0 | 53.3 | 65.9 | 0 | 55.5 | 72 | 49.8 | 49.1 | 51.7 | 55.2 | 52.5 | 39.6 | 53.5 | 44.4 | 55.1 | 56.3 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.2
2132.1097 | 9:22 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 31.1 | 34.02 | 34.02 | 31.29 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 104.7 | 56.1 | 44.6 | 46.1 | 44.5 | 44 | 46.5 | 52.6 | 50.8 | 55.9 | 82.2 | 85.9 | 47 | 48 | 35.5 | 38.3 | 34.1 | 42.5 | 0 | 53.5 | 65.9 | 0 | 55.5 | 73.5 | 51.3 | 49.2 | 52 | 55.3 | 52.4 | 38.7 | 53.6 | 42.9 | 55.9 | 56.7 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.1
2142.125 | 9:22 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.09 | 34.01 | 34.02 | 31.3 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 104.6 | 56.3 | 43.2 | 45.9 | 43.5 | 44.6 | 48.4 | 52.1 | 50.9 | 54.1 | 81.9 | 84 | 46 | 47.8 | 35.6 | 37.8 | 34.2 | 42.4 | 0 | 54.5 | 65.9 | 0 | 53.9 | 73 | 49.6 | 49.7 | 51.3 | 55.4 | 52.1 | 38.7 | 56.7 | 42.5 | 54.7 | 56.4 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.1
2152.1402 | 9:22 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.11 | 34.01 | 34.02 | 31.31 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 103.9 | 56.5 | 41.5 | 45.6 | 44.1 | 44 | 48.2 | 51.7 | 51 | 56.8 | 82.8 | 84.3 | 47 | 46.7 | 36.2 | 38.2 | 35 | 42.8 | 0 | 53.8 | 65.4 | 0 | 55.8 | 72.3 | 47.8 | 49.3 | 51.6 | 54.5 | 53.2 | 39.6 | 53.5 | 42.7 | 54.6 | 56.1 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 1.7524e+34 | 1.1
2162.1554 | 9:22 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.13 | 34.02 | 34.01 | 31.33 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 104.9 | 54.9 | 43 | 45.3 | 42.4 | 44.1 | 47.4 | 51.2 | 50.8 | 55.1 | 81.9 | 83.5 | 47.1 | 47.6 | 35 | 38 | 35.2 | 41.9 | 0 | 52.6 | 65 | 0 | 55.3 | 72 | 48.2 | 49.5 | 52.5 | 54.4 | 53.6 | 37.8 | 54.9 | 43.5 | 54.5 | 57.8 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.1
2172.155 | 9:23 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 31.14 | 34.01 | 34.01 | 31.34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 105.1 | 55.2 | 42.9 | 46.2 | 42.7 | 44.2 | 48 | 51.3 | 50.4 | 55.4 | 82.2 | 83.7 | 46.2 | 46.6 | 34.9 | 37.8 | 32.8 | 41.2 | 0 | 53.3 | 66.4 | 0 | 54.4 | 72.8 | 48.7 | 49.1 | 52.5 | 55.1 | 55.1 | 38.8 | 53.2 | 43.3 | 55.6 | 56.6 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.1
2182.1702 | 9:23 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.03 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.15 | 34.01 | 34.01 | 31.35 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 104.8 | 55.4 | 43 | 45.4 | 43.8 | 44 | 48.1 | 51.2 | 49.9 | 54.4 | 81.7 | 83.6 | 46.6 | 46.1 | 33.2 | 36.9 | 32.6 | 41.4 | 0 | 54.1 | 66.1 | 0 | 54.8 | 72.7 | 49 | 49.2 | 51.8 | 55.3 | 53 | 38.8 | 53.7 | 43.7 | 55.2 | 55.6 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 1.1683e+34 | 1.1
2192.1855 | 9:23 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 31.16 | 34.02 | 34.01 | 31.37 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34.03 | 104.1 | 52.1 | 42.7 | 46.2 | 43.8 | 43.6 | 48.3 | 51.4 | 51 | 54 | 81.8 | 84.7 | 46.4 | 46.7 | 35.1 | 37.5 | 34.2 | 41.3 | 0 | 52.8 | 65.4 | 0 | 55.5 | 73.8 | 49.4 | 48.9 | 52 | 55.3 | 53.6 | 39.1 | 53 | 43.7 | 51.7 | 56.2 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.04 | 0 | 1.1
2202.1851 | 9:23 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.18 | 34.01 | 34.02 | 31.38 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 104.5 | 52.7 | 41.8 | 45.1 | 43.2 | 43.1 | 46.9 | 50.9 | 49.6 | 54.2 | 81.3 | 84.4 | 46.9 | 47.5 | 34 | 36.5 | 33.3 | 40.3 | 0 | 53.4 | 66.3 | 0 | 55.9 | 72.3 | 48.7 | 48.8 | 49.5 | 54.9 | 51.7 | 38.4 | 52.6 | 43.6 | 53.8 | 56.7 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1.1
2212.2003 | 9:23 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.19 | 34.02 | 34.02 | 31.39 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 104 | 55.8 | 42.9 | 45.8 | 41.9 | 44 | 47.4 | 51.5 | 50.4 | 54.5 | 81.7 | 83.4 | 47.5 | 46.8 | 35.2 | 37.5 | 33.3 | 43.4 | 0 | 52.5 | 65.4 | 0 | 57.4 | 72.4 | 48.6 | 49.5 | 52 | 54.6 | 49.2 | 38.9 | 52.5 | 42.3 | 56.6 | 56.4 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.06 | 1.7524e+34 | 1.1
2222.1999 | 9:24 | 34.02 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.2 | 34.01 | 34.01 | 31.41 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 103 | 59 | 43 | 46.5 | 43.4 | 43.6 | 48.1 | 50.8 | 50.5 | 54.4 | 82.3 | 83.8 | 46.6 | 45.9 | 35.7 | 37.1 | 33.4 | 41.2 | 0 | 53 | 66.4 | 0 | 55.6 | 72 | 48.5 | 49.6 | 50.7 | 54.8 | 53.7 | 38.2 | 52.8 | 43.3 | 55.9 | 55.5 | 24.49 | 24.36 | 24.62 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.1
2232.2151 | 9:24 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.21 | 34.01 | 34.02 | 31.42 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 103.2 | 56.6 | 42.3 | 45.3 | 42.8 | 43.2 | 46.4 | 50.5 | 49.8 | 55 | 81.4 | 83.9 | 45.9 | 46.4 | 34.2 | 36.1 | 34.3 | 42.2 | 0 | 52.9 | 64.7 | 0 | 55.1 | 72.9 | 48.9 | 48.8 | 50.7 | 55 | 54.4 | 38.3 | 53.9 | 42.6 | 55.1 | 56 | 24.49 | 24.36 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.1
2242.2303 | 9:24 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.22 | 34.01 | 34.02 | 31.44 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 103.7 | 52.9 | 43.8 | 44.7 | 43.1 | 43.6 | 47.6 | 51.7 | 49.9 | 53.7 | 82 | 82.9 | 44.4 | 45.8 | 35 | 36.9 | 32.4 | 40.9 | 0 | 53.3 | 64.7 | 0 | 54.7 | 72.5 | 50.1 | 49.1 | 52.7 | 54 | 53.5 | 38.7 | 53.5 | 42.9 | 55 | 55.8 | 24.49 | 24.36 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1.1
2252.2456 | 9:24 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.25 | 34.02 | 34.02 | 31.46 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 104.1 | 53.5 | 42.5 | 45.2 | 43.2 | 43.4 | 48.2 | 52.2 | 49.9 | 54.1 | 81 | 83.4 | 45.9 | 46.9 | 34.5 | 36.4 | 32.9 | 40.8 | 0 | 52.2 | 64.3 | 0 | 54.2 | 72.5 | 48.9 | 49.4 | 52.1 | 55.3 | 52.6 | 38.4 | 57 | 43.5 | 55.9 | 55.4 | 24.5 | 24.36 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.1
2262.2608 | 9:24 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.27 | 34.01 | 34.01 | 31.47 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 103.9 | 52.4 | 42 | 44.7 | 42.9 | 43.1 | 47.8 | 51 | 50 | 53 | 80.9 | 83.6 | 46 | 47.8 | 33.2 | 37 | 32.2 | 40.6 | 0 | 52.5 | 65 | 0 | 54 | 71.9 | 49 | 48.3 | 52.8 | 54.3 | 53 | 38.4 | 53.6 | 42.9 | 55.2 | 56.9 | 24.5 | 24.36 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.1
2272.276 | 9:24 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.27 | 34.01 | 34.02 | 31.48 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 102.3 | 54.5 | 41.5 | 44.7 | 41.5 | 44.2 | 47.2 | 51.5 | 50.2 | 53.8 | 81 | 82.7 | 46.3 | 46 | 34.3 | 36.6 | 33.5 | 40.9 | 0 | 52.4 | 65.1 | 0 | 55.2 | 72 | 48.4 | 48.9 | 52.1 | 54.4 | 49.5 | 38.5 | 52.6 | 43 | 53.7 | 56 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.1
2282.2756 | 9:24 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.27 | 34.02 | 34.01 | 31.48 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 103 | 53.9 | 42.8 | 45.5 | 40.5 | 43.8 | 46.4 | 50.6 | 50.2 | 54.2 | 81.9 | 83.5 | 45 | 46.7 | 33.8 | 37.6 | 31.9 | 39.9 | 0 | 52.1 | 64.7 | 0 | 54.7 | 71.4 | 48.3 | 48.8 | 50.5 | 54.2 | 53.9 | 37.1 | 52.2 | 42.5 | 54.2 | 55.6 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1.1
2292.2908 | 9:25 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 31.3 | 34.01 | 34.02 | 31.5 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 102.6 | 54.2 | 42.2 | 45.9 | 42.3 | 42.5 | 47 | 51.2 | 49.2 | 53.1 | 83 | 83.5 | 45.3 | 44.5 | 33.9 | 37 | 32.6 | 40.7 | 0 | 52.1 | 64.7 | 0 | 55.1 | 71.5 | 48.9 | 49.5 | 53.3 | 53 | 52 | 38 | 51.7 | 42.4 | 54.3 | 55.7 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.06 | 0 | 1.1
2302.306 | 9:25 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 34.02 | 34.01 | 31.31 | 34.01 | 34.02 | 31.52 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 103.4 | 55.6 | 43.3 | 45.2 | 41.4 | 43.1 | 47.3 | 50.4 | 48.9 | 53.3 | 83.3 | 83.6 | 45.8 | 46.6 | 34.7 | 35 | 32.8 | 38.9 | 0 | 53.2 | 63.7 | 0 | 54 | 71.3 | 48.3 | 49.2 | 50.7 | 54.1 | 52.6 | 39 | 51.7 | 42.1 | 54.5 | 55.7 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.06 | 1.7524e+34 | 1
2312.3213 | 9:25 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 31.31 | 34.02 | 34.02 | 31.53 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 102.8 | 54.8 | 42.8 | 44.3 | 41.9 | 43.1 | 47 | 51.1 | 49.4 | 52.4 | 82.4 | 84.1 | 45.8 | 45.6 | 34.2 | 36 | 32.5 | 41.4 | 0 | 51 | 64.4 | 0 | 54.6 | 70.2 | 48.3 | 48.4 | 51.8 | 53.8 | 52.5 | 37.9 | 51.7 | 43.5 | 54.6 | 57.9 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.06 | 0 | 1
2322.3365 | 9:25 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.33 | 34.02 | 34.01 | 31.57 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 102.1 | 54.6 | 42.8 | 44.5 | 42.8 | 42.9 | 47.2 | 51.2 | 49.8 | 54 | 81.4 | 83.5 | 46.2 | 45 | 33.7 | 35.3 | 33.3 | 40.5 | 0 | 51.2 | 64.2 | 0 | 54.6 | 71.1 | 46.8 | 47.4 | 50 | 54.5 | 52.5 | 38.8 | 53.1 | 41.4 | 54 | 55.8 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2332.3517 | 9:25 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.35 | 34.01 | 34.01 | 31.54 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.04 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 101.7 | 54.2 | 41.5 | 44.7 | 42.8 | 42.6 | 46.1 | 50.7 | 49.7 | 52.8 | 81.3 | 83.5 | 46.4 | 45.6 | 34.7 | 37.5 | 33 | 41.2 | 0 | 51.5 | 66.1 | 0 | 53.5 | 72.5 | 48.6 | 47.9 | 48.5 | 54.1 | 50.6 | 38.5 | 53.4 | 41.8 | 54.5 | 56.1 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2342.3513 | 9:26 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.35 | 34.01 | 34.01 | 31.56 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.03 | 101.4 | 54.3 | 41.2 | 45.3 | 41.9 | 42.6 | 47.2 | 50.3 | 48.9 | 52.5 | 80.4 | 83.8 | 45.4 | 45.9 | 34.9 | 37 | 32.1 | 40.6 | 0 | 50.6 | 64.7 | 0 | 53.9 | 71.5 | 48.6 | 48.8 | 50.5 | 54.1 | 50.6 | 37.6 | 52.4 | 40.5 | 54.6 | 56 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2352.3665 | 9:26 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 31.37 | 34.01 | 34.01 | 31.57 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 101.3 | 53.5 | 42 | 44.2 | 42.3 | 42.3 | 46.7 | 51.5 | 48.6 | 52.9 | 82.1 | 84.5 | 46 | 45.8 | 32.6 | 35.3 | 31.7 | 39.6 | 0 | 52 | 63.3 | 0 | 52.5 | 71.4 | 48.5 | 49.1 | 51.8 | 52 | 53.5 | 37.5 | 52 | 42.3 | 54.8 | 55.5 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2362.3817 | 9:26 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.37 | 34.01 | 34.01 | 31.59 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 100.9 | 53.3 | 41.6 | 43.1 | 41.8 | 42 | 46.4 | 51.4 | 49 | 52.5 | 82.8 | 82.2 | 45.4 | 44.6 | 32.9 | 35.7 | 32 | 41 | 0 | 51 | 63.5 | 0 | 53 | 71.6 | 48.8 | 48.6 | 51.3 | 54.7 | 53.8 | 37.5 | 52.4 | 42.2 | 54.4 | 54.6 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2372.3814 | 9:26 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.39 | 34.01 | 34.02 | 31.6 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 100.7 | 53.2 | 42 | 44 | 40.9 | 43 | 45.8 | 51.5 | 48.7 | 53.4 | 82.7 | 83.7 | 44.7 | 45.3 | 32.7 | 35.8 | 31.2 | 40 | 0 | 51.8 | 64.1 | 0 | 52.8 | 70.6 | 50.1 | 48.7 | 52.3 | 53.9 | 52.7 | 37.7 | 52.4 | 42.4 | 54.1 | 55.5 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1
2382.381 | 9:26 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.4 | 34.02 | 34.01 | 31.63 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 101.4 | 53 | 42.8 | 44.5 | 40.7 | 42.6 | 46 | 50.4 | 48.8 | 52.7 | 80.1 | 84.5 | 45 | 45.3 | 33.4 | 35.7 | 31.4 | 40 | 0 | 51 | 64 | 0 | 52.4 | 70.8 | 48.8 | 48.9 | 51.3 | 54.4 | 53.1 | 38.5 | 51.8 | 42 | 53.8 | 55.7 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1
2392.3962 | 9:26 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.41 | 34.01 | 34.01 | 31.62 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 102.1 | 52 | 41.7 | 44 | 42.7 | 43.1 | 48 | 50.3 | 49.2 | 53.3 | 79.9 | 83.9 | 44.2 | 45 | 32.9 | 36.2 | 31.4 | 39.5 | 0 | 50.3 | 64.1 | 0 | 53.9 | 70.4 | 49.1 | 48.6 | 50.5 | 53.5 | 52.2 | 38.2 | 52.4 | 42.5 | 53.6 | 56.1 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1
2402.4114 | 9:26 | 34.02 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.42 | 34.01 | 34.01 | 31.63 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 102 | 54.4 | 41.4 | 44 | 41.7 | 42.2 | 46.7 | 50.9 | 48.4 | 52.5 | 80.6 | 83.4 | 44.8 | 44 | 31.9 | 36.2 | 32.8 | 38.7 | 0 | 51.9 | 63.9 | 0 | 52.9 | 70.3 | 46.9 | 48.3 | 51 | 52.4 | 53.2 | 37.4 | 53 | 42.3 | 55.5 | 55.1 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.04 | 0 | 1
2412.4266 | 9:27 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 31.43 | 34.01 | 34.02 | 31.64 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 100.5 | 54.5 | 41 | 43.1 | 41.1 | 41.7 | 46.5 | 50.6 | 49.4 | 53.3 | 80.4 | 83.7 | 44.3 | 45.3 | 32.8 | 35.9 | 32.6 | 42.3 | 0 | 50.8 | 63.3 | 0 | 53.2 | 70.1 | 47.4 | 48.4 | 50.7 | 54.4 | 52.6 | 37.5 | 51.8 | 42.9 | 53.5 | 55.1 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.02 | 0 | 1
2422.4263 | 9:27 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 31.44 | 34.01 | 34.01 | 31.66 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 101.5 | 54.6 | 40.7 | 44.4 | 40.7 | 41.9 | 46.7 | 51.4 | 49.3 | 52.7 | 80.1 | 83.4 | 44.8 | 45.3 | 33.8 | 35.1 | 31.6 | 40.6 | 0 | 49.9 | 62.8 | 0 | 52.8 | 71 | 48.5 | 48.7 | 50.5 | 53.9 | 52.1 | 38.8 | 52 | 41.9 | 54.2 | 55 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.04 | 1.1683e+34 | 1
2432.4259 | 9:27 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 31.45 | 34.02 | 34.02 | 31.67 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 101.4 | 56.4 | 41.2 | 43.5 | 41.4 | 41.8 | 45.6 | 50.7 | 48.4 | 52.8 | 80.7 | 83.8 | 45.7 | 44.7 | 32.6 | 35.2 | 30.2 | 39.5 | 0 | 51 | 63 | 0 | 52.5 | 71.1 | 50.4 | 48.4 | 50.5 | 53.9 | 52.4 | 38.3 | 51.3 | 42 | 54.5 | 54.8 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.04 | 5.8413e+33 | 1
2442.4411 | 9:27 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 31.47 | 34.01 | 34.02 | 31.69 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 102.1 | 53.9 | 41.4 | 43.7 | 40.4 | 41.8 | 45.6 | 49.4 | 48.6 | 52.1 | 82.1 | 83.1 | 45.3 | 44.6 | 31.8 | 36.3 | 30.7 | 38.8 | 0 | 50.8 | 61.5 | 0 | 53.7 | 70.2 | 48.8 | 48.8 | 51 | 52.5 | 51.9 | 37.4 | 52.4 | 41.7 | 55.1 | 55 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 0 | 1
2452.4563 | 9:27 | 34.02 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.48 | 34 | 34.01 | 31.69 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 99.4 | 58.2 | 41.1 | 43.9 | 42.2 | 42.2 | 45.9 | 50.2 | 47.7 | 52.2 | 81.4 | 83.1 | 45.9 | 46.1 | 32.2 | 34.9 | 32.3 | 38.4 | 0 | 51.2 | 63.3 | 0 | 52.3 | 70.1 | 48.1 | 49.1 | 51.5 | 53.3 | 52.3 | 38.1 | 52.5 | 42.6 | 53.4 | 54.8 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 1.7524e+34 | 1
2462.4715 | 9:28 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.49 | 34.01 | 34.01 | 31.71 | 34.02 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 101.9 | 54.2 | 41.4 | 43 | 41.4 | 41.8 | 45.8 | 50.4 | 48.6 | 53.1 | 81.3 | 84 | 45.7 | 44.7 | 31.7 | 36.1 | 31.6 | 40.1 | 0 | 50.9 | 63.7 | 0 | 50.6 | 70 | 45.9 | 48.1 | 51.4 | 53.5 | 52.7 | 37.9 | 52.6 | 41.9 | 52.8 | 54 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.2 | 0.05 | 5.8413e+33 | 1
2472.4867 | 9:28 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.49 | 34.01 | 34.01 | 31.72 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 102 | 53.5 | 41.2 | 43.8 | 40.1 | 42.3 | 45.8 | 51 | 47.2 | 53.3 | 79.8 | 84.5 | 45.1 | 44.5 | 33.2 | 33.9 | 30.6 | 39.3 | 0 | 50.9 | 64 | 0 | 52.2 | 69.5 | 47.4 | 48.1 | 49.8 | 54.4 | 51.7 | 38 | 51.6 | 42.8 | 52.2 | 55.6 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 5.8413e+33 | 1
2482.502 | 9:28 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.51 | 34.01 | 34.02 | 31.73 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 101.6 | 52 | 39.7 | 43.4 | 41.8 | 41.5 | 46.2 | 50.2 | 48.3 | 52.6 | 80.4 | 84.4 | 44.8 | 45.3 | 32.2 | 35.2 | 32.8 | 39 | 0 | 51.4 | 62.9 | 0 | 51.9 | 70.5 | 48.3 | 48 | 49.3 | 53.7 | 51.4 | 37.9 | 53 | 41.3 | 53.5 | 55 | 24.5 | 24.37 | 24.63 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2492.5172 | 9:28 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 31.51 | 34.02 | 34.01 | 31.74 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 101.6 | 54.1 | 40.7 | 43.8 | 40.6 | 42.5 | 45.5 | 49.9 | 48.7 | 53.1 | 80.7 | 84.5 | 44.5 | 44.5 | 32.4 | 35.8 | 32.6 | 38.6 | 0 | 49.6 | 63.2 | 0 | 52.5 | 69 | 48.1 | 48.9 | 50.8 | 53.4 | 51.4 | 37.7 | 54.3 | 41.9 | 54.7 | 54.6 | 24.5 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2502.5324 | 9:28 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.54 | 34.02 | 34.01 | 31.74 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 102.1 | 52.4 | 41.8 | 43.2 | 40.7 | 41.2 | 46.3 | 50.7 | 46.7 | 52.5 | 79.8 | 83.6 | 43.9 | 44.6 | 32.6 | 34 | 31.2 | 38.6 | 0 | 49 | 62.2 | 0 | 52.4 | 69.4 | 47.7 | 48.3 | 50.6 | 52.4 | 53.1 | 36.4 | 52.4 | 41.7 | 54.4 | 54.2 | 24.5 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.02 | 0 | 1
2512.5476 | 9:28 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 31.54 | 34.02 | 34.02 | 31.76 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 100.4 | 52.2 | 41.3 | 43.4 | 41.3 | 42.2 | 46.2 | 49.4 | 47.5 | 53.4 | 80.9 | 83 | 43.2 | 44.5 | 31.1 | 35.3 | 30.8 | 38.6 | 0 | 50.2 | 62.5 | 0 | 53.4 | 70.6 | 48.7 | 47.2 | 50 | 52.9 | 53.2 | 37.9 | 52 | 42.7 | 54.7 | 55 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.03 | 0 | 1
2522.5472 | 9:29 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 31.55 | 34.02 | 34.02 | 31.77 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.03 | 99.9 | 54.4 | 40.7 | 42.9 | 41.1 | 41.4 | 46.4 | 49.6 | 47.5 | 52.8 | 80.2 | 83.7 | 42.4 | 43.5 | 31.8 | 36.9 | 30 | 38 | 0 | 49.3 | 61.7 | 0 | 53.4 | 69.4 | 48.7 | 48.3 | 50.4 | 53.4 | 51.2 | 37.5 | 51.3 | 42.6 | 54.4 | 56.6 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2532.5624 | 9:29 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.56 | 34.02 | 34.01 | 31.78 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 99.9 | 53.9 | 40.2 | 42.6 | 40.2 | 41.2 | 44.6 | 49.4 | 48.6 | 52.7 | 80.5 | 83.4 | 43.9 | 45.4 | 32.1 | 34.6 | 30.6 | 39.6 | 0 | 48.6 | 61.8 | 0 | 51.7 | 69.4 | 48.3 | 47.7 | 50.6 | 54.3 | 51.5 | 37.6 | 52.4 | 42.1 | 53.1 | 56.7 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2542.5777 | 9:29 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.58 | 34.01 | 34.01 | 31.79 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 99.7 | 52.7 | 40.3 | 43.7 | 40.3 | 41 | 46.2 | 48.2 | 48.5 | 52.4 | 81 | 83.3 | 44 | 43.7 | 32.6 | 35.2 | 30.6 | 37.9 | 0 | 50 | 62 | 0 | 50.7 | 69.9 | 46.3 | 47.9 | 51.9 | 53.6 | 51.3 | 38.7 | 54.3 | 43.2 | 53.3 | 55.7 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 1
2552.5929 | 9:29 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.59 | 34.01 | 34.01 | 31.79 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 101 | 53.5 | 40.6 | 43.3 | 41.5 | 41.8 | 45.1 | 50.1 | 48.4 | 52.1 | 81.3 | 82.8 | 44.3 | 44.3 | 31.3 | 34.7 | 30.9 | 38.3 | 0 | 49.9 | 62.4 | 0 | 52.4 | 70.1 | 45.8 | 47.9 | 50.5 | 54.1 | 51.4 | 36.5 | 53.4 | 41.3 | 53.8 | 54.2 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2562.6081 | 9:29 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.6 | 34.01 | 34.01 | 31.82 | 34.02 | 34.02 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 101.1 | 55 | 40.8 | 42.8 | 40.6 | 40.9 | 44.4 | 50.1 | 48.8 | 52.2 | 81.3 | 82.8 | 43.8 | 44.2 | 31.2 | 33.5 | 31.3 | 39.1 | 0 | 50 | 62.6 | 0 | 50.6 | 69.1 | 48.6 | 47.6 | 49.6 | 54.3 | 52.9 | 37.6 | 50.3 | 42 | 54.4 | 55 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2572.6233 | 9:29 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 31.61 | 34.01 | 34.01 | 31.82 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 101.7 | 52.6 | 39.9 | 43.4 | 40 | 42.4 | 45 | 49.8 | 48 | 51.2 | 80 | 83.7 | 44 | 44.2 | 32.5 | 33.6 | 31.6 | 39.3 | 0 | 49.3 | 62.7 | 0 | 49.8 | 68.2 | 48.3 | 48.7 | 49.8 | 53.6 | 51.3 | 37.5 | 51.9 | 42.7 | 54.8 | 55.6 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2582.6385 | 9:30 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.62 | 34.02 | 34.01 | 31.84 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 100.9 | 53.2 | 39.8 | 43.1 | 41 | 41.3 | 46.3 | 48.6 | 47.3 | 52.7 | 79.2 | 84.6 | 44.4 | 45 | 31.3 | 34.5 | 31.4 | 37.5 | 0 | 49.4 | 62.1 | 0 | 51.6 | 69.2 | 48.9 | 48.6 | 51.8 | 54.2 | 50.9 | 36.7 | 51.7 | 41.7 | 53.4 | 54.8 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2592.6382 | 9:30 | 34.01 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.63 | 34.01 | 34.01 | 31.84 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 99.9 | 47.9 | 39.9 | 44.1 | 39.6 | 39.8 | 45.6 | 48.9 | 47.1 | 52.6 | 80.7 | 85.2 | 42.4 | 44.7 | 29.2 | 34.7 | 29.6 | 38.4 | 0 | 48.4 | 61.3 | 0 | 51.3 | 69.2 | 46.7 | 48.1 | 49.8 | 53.8 | 51.4 | 37.3 | 51.5 | 41.2 | 54 | 56.1 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2602.6534 | 9:30 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.64 | 34.01 | 34.01 | 31.85 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 100 | 52.5 | 40.6 | 43.8 | 40.4 | 41.2 | 45.4 | 49.9 | 47.5 | 51.5 | 80.6 | 84 | 43.3 | 43.9 | 31 | 33.7 | 31 | 38.1 | 0 | 49.3 | 61.8 | 0 | 50.2 | 68.4 | 48.2 | 47.3 | 49.7 | 52.5 | 54 | 37.3 | 52.7 | 42.5 | 52.9 | 54.7 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2612.653 | 9:30 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.66 | 34.01 | 34.02 | 31.87 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 99.6 | 55.9 | 40.6 | 42.8 | 39.3 | 41 | 45 | 49.8 | 48.4 | 50.8 | 81.3 | 84.4 | 42.7 | 43.8 | 31.2 | 33.5 | 29 | 38.6 | 0 | 49.6 | 60 | 0 | 51.6 | 69.5 | 46.2 | 47.7 | 50.6 | 54.2 | 51.5 | 37.8 | 52.6 | 40.5 | 51.9 | 54.9 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2622.6682 | 9:30 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.66 | 34.02 | 34.01 | 31.87 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 101.1 | 50.7 | 39.6 | 42.4 | 39.2 | 41.6 | 44.4 | 49.1 | 48.2 | 52 | 80.5 | 83.1 | 42.7 | 43.7 | 31 | 34.4 | 30.4 | 38.8 | 0 | 48 | 61.3 | 0 | 50.8 | 69.2 | 49.6 | 47.8 | 50.6 | 53.2 | 51.8 | 37.3 | 51.8 | 41.8 | 53.8 | 55.3 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.9
2632.6678 | 9:30 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.66 | 34.01 | 34.01 | 31.88 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 100.9 | 53.7 | 37.6 | 42.3 | 40.4 | 41.6 | 43.8 | 48.2 | 47.5 | 52.5 | 80.8 | 84.2 | 44.5 | 44 | 30.8 | 34.2 | 29.1 | 38 | 0 | 49.5 | 60.2 | 0 | 51.8 | 69.1 | 48.5 | 47.3 | 46.1 | 52.4 | 52.7 | 36.9 | 51.3 | 42 | 53.3 | 54.5 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.9
2642.683 | 9:31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.69 | 34.01 | 34.01 | 31.89 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 100.2 | 54.3 | 38.4 | 43.3 | 40.1 | 40 | 44.6 | 48.8 | 47.4 | 51.1 | 81.6 | 84.1 | 44 | 43.5 | 31 | 34.2 | 29.3 | 37.6 | 0 | 48.9 | 61.6 | 0 | 50.6 | 68.7 | 47.9 | 47.2 | 50.3 | 53.4 | 50.6 | 35.7 | 52 | 39.5 | 53.7 | 54.3 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2652.6983 | 9:31 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 31.69 | 34.01 | 34.01 | 31.91 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.03 | 101.4 | 54.8 | 40.5 | 42 | 40.3 | 40.9 | 44.9 | 49.5 | 46.8 | 51.7 | 81 | 83.8 | 44.4 | 42.9 | 31.5 | 34.2 | 30.5 | 37.4 | 0 | 48.9 | 61.8 | 0 | 51.5 | 68.6 | 46.9 | 47.3 | 50.9 | 53 | 50.6 | 36.4 | 52.2 | 42.1 | 53.2 | 54.1 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2662.6979 | 9:31 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.7 | 34 | 34.01 | 31.91 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 101.4 | 53.5 | 39.9 | 42 | 40.2 | 40 | 46 | 49.4 | 47.7 | 52 | 81.3 | 83.9 | 42.9 | 43.8 | 31.5 | 33.8 | 30.9 | 37.7 | 0 | 49.5 | 61.1 | 0 | 51.3 | 68.3 | 49.3 | 47.9 | 50.4 | 53.6 | 54 | 36.9 | 52 | 43 | 53.4 | 54.8 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2672.7131 | 9:31 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 31.71 | 34.01 | 34 | 31.92 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 101.2 | 53.2 | 39.6 | 42.9 | 40.6 | 41.3 | 44.5 | 49.3 | 47.8 | 51.7 | 80.7 | 82.8 | 44.5 | 43.7 | 31.4 | 35.2 | 30.3 | 37.1 | 0 | 49 | 62.2 | 0 | 51.2 | 67.9 | 50.9 | 48.1 | 49.7 | 53.6 | 51.1 | 37.5 | 51.2 | 41.1 | 53.4 | 54.4 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2682.7127 | 9:31 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.72 | 34.01 | 34.01 | 31.94 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.03 | 100.4 | 52.5 | 39.9 | 41.2 | 39.5 | 39.6 | 44.7 | 48.7 | 47.5 | 51.2 | 80.2 | 83.4 | 43.5 | 42.3 | 31.9 | 33.1 | 29.3 | 37.9 | 0 | 49.1 | 61.4 | 0 | 50 | 67.9 | 46.1 | 48 | 48.9 | 53.3 | 50.5 | 36.1 | 51.2 | 40.3 | 53.5 | 55.9 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.9
2692.7279 | 9:31 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.73 | 34.01 | 34.01 | 31.95 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.03 | 99.3 | 52.2 | 39.3 | 41.2 | 39 | 40.1 | 45 | 49 | 47.9 | 51 | 80.7 | 82.9 | 42.7 | 43.8 | 31.5 | 34.4 | 28.3 | 37.3 | 0 | 48.7 | 61.3 | 0 | 51.9 | 68 | 46.4 | 47.6 | 50.1 | 52.9 | 49.3 | 38.2 | 53.4 | 41.6 | 53.1 | 54.2 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2702.7275 | 9:32 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 31.74 | 34.01 | 34.01 | 31.95 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 99 | 51.8 | 39.6 | 41.6 | 39.4 | 40.8 | 45.1 | 48.8 | 47.1 | 52 | 81 | 82.9 | 42.4 | 43.6 | 28.8 | 32.3 | 29.3 | 37.2 | 0 | 48.6 | 60.4 | 0 | 48.8 | 69.2 | 46 | 47.4 | 51.3 | 53 | 50.7 | 37.1 | 51 | 40.4 | 54.3 | 53.8 | 24.51 | 24.38 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2712.7428 | 9:32 | 34.01 | 34.05 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 31.75 | 34.01 | 34.02 | 31.96 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 99.5 | 49.4 | 40.3 | 42.5 | 39 | 40.5 | 43.8 | 48.9 | 47.7 | 51.5 | 81.3 | 80.8 | 42.9 | 43.4 | 29.6 | 34.2 | 29 | 36.3 | 0 | 48 | 60.3 | 0 | 48.6 | 68.2 | 46.9 | 47.1 | 49 | 52.1 | 51.6 | 37.5 | 51 | 42.1 | 53.9 | 54 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2722.758 | 9:32 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 31.75 | 34.01 | 34.01 | 31.97 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 98.6 | 51.8 | 39.5 | 41.6 | 38.7 | 40.8 | 44.6 | 49.3 | 48.5 | 50.7 | 81.8 | 83.1 | 44 | 43.1 | 30.2 | 33.6 | 27.8 | 38.5 | 0 | 49.1 | 60.1 | 0 | 50.5 | 67.7 | 49.2 | 48 | 48.6 | 51.7 | 50.5 | 34.8 | 51.1 | 41.6 | 54.8 | 54 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2732.7576 | 9:32 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 31.76 | 34.01 | 34.01 | 31.97 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 99.6 | 53.2 | 39.8 | 42.2 | 39.1 | 40.5 | 45.3 | 47.7 | 47.4 | 50.7 | 82 | 83.5 | 42.3 | 42.4 | 31.1 | 33.1 | 29.6 | 39.1 | 0 | 48.9 | 60.6 | 0 | 49.3 | 67.3 | 47.6 | 47 | 48.4 | 52 | 50.1 | 37.1 | 50.1 | 41.3 | 52.6 | 54.1 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2742.7728 | 9:32 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 31.77 | 34 | 34.01 | 31.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 100.2 | 51.6 | 39.4 | 42.8 | 39.8 | 39.1 | 43.7 | 50.2 | 47 | 50.3 | 81.4 | 83.2 | 42.7 | 43.6 | 30.1 | 33.8 | 29.3 | 38.3 | 0 | 48.9 | 61.4 | 0 | 51.1 | 67.8 | 47.9 | 47.4 | 50.3 | 51.8 | 51.3 | 36.6 | 50.9 | 39.8 | 53.6 | 54.6 | 24.51 | 24.38 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.9
2752.7724 | 9:32 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.8 | 34.01 | 34.01 | 31.98 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 100 | 50.3 | 39.8 | 42.1 | 37.3 | 38.2 | 45.3 | 49.8 | 46.3 | 52 | 80.3 | 84.3 | 44 | 42.6 | 29.3 | 33.6 | 28.9 | 37.8 | 0 | 48.9 | 61 | 0 | 50.1 | 67.6 | 46.5 | 48 | 48.7 | 52.5 | 50.3 | 35.9 | 50.9 | 40.8 | 52.9 | 53.3 | 24.51 | 24.38 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.9
2762.7877 | 9:33 | 34.01 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.79 | 34.01 | 34.01 | 32 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 100.3 | 55.2 | 38.5 | 42.8 | 39.5 | 40.4 | 45.3 | 48.8 | 46.8 | 51.9 | 81.1 | 85 | 42.4 | 42.2 | 31.5 | 33.5 | 28.8 | 37.1 | 0 | 47.8 | 60.9 | 0 | 49.5 | 67.8 | 46 | 47 | 49.9 | 52.5 | 54.4 | 36.2 | 50.7 | 39.9 | 52.8 | 53.9 | 24.51 | 24.38 | 24.64 | 56.2 | 0.04 | 0 | 0.9
2772.7873 | 9:33 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 31.8 | 34.01 | 34.02 | 32.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 99.2 | 52.7 | 39.1 | 42.1 | 37.5 | 40.9 | 44.7 | 49.3 | 47.1 | 50.3 | 79.4 | 84.4 | 42.9 | 42 | 30.9 | 34.1 | 29.1 | 36.8 | 0 | 47.6 | 60 | 0 | 50.4 | 68 | 47.5 | 46.9 | 46.9 | 52.7 | 51.9 | 36.4 | 50.4 | 41.6 | 52.3 | 56 | 24.51 | 24.38 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2782.8025 | 9:33 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.81 | 34.01 | 34.02 | 32.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 100.1 | 53.2 | 38.8 | 42.6 | 40.1 | 39.7 | 44.2 | 48.2 | 46.9 | 51.3 | 81.3 | 83.1 | 41.7 | 42.6 | 30 | 33 | 29.3 | 36.9 | 0 | 47.6 | 59.4 | 0 | 50.1 | 68.1 | 46.5 | 47.5 | 50.5 | 52.4 | 50 | 34.1 | 50.6 | 40.7 | 52.5 | 54.7 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2792.8021 | 9:33 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 31.82 | 34.01 | 34.01 | 32.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 101.2 | 52.2 | 39.6 | 41.8 | 37.9 | 40 | 44.4 | 48.4 | 47.1 | 51.8 | 81.1 | 84.9 | 41.4 | 42.6 | 30.6 | 32.7 | 28 | 37.2 | 0 | 47.1 | 60.9 | 0 | 49.8 | 67 | 45.7 | 47.4 | 49.2 | 52.5 | 50.2 | 38.4 | 47.4 | 40.9 | 52 | 54.8 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.3 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.9
2802.8173 | 9:33 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.83 | 34.01 | 34.01 | 32.04 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 100.6 | 52.6 | 38.5 | 42.5 | 39.3 | 39.4 | 45 | 48.5 | 47.7 | 51.6 | 81.4 | 83.2 | 43 | 43 | 30 | 31.7 | 29.7 | 36.8 | 0 | 48.8 | 60.7 | 0 | 49.4 | 67.9 | 45.7 | 46.9 | 50.5 | 52.2 | 50.4 | 37.4 | 52.1 | 41.4 | 52.9 | 54.5 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2812.8169 | 9:33 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.84 | 34.01 | 34.01 | 32.05 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 100.9 | 54.4 | 38.8 | 41.3 | 37 | 40.6 | 44.7 | 48.5 | 48.8 | 51.2 | 81.2 | 83.3 | 43.4 | 43.2 | 29.9 | 32.9 | 29.3 | 36.8 | 0 | 47 | 60.3 | 0 | 49.4 | 67 | 45.9 | 46.2 | 49.6 | 51.8 | 50.8 | 35.7 | 51.9 | 42.8 | 53.3 | 53.8 | 24.51 | 24.37 | 24.64 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.9
2822.8322 | 9:34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 31.84 | 34.01 | 34.01 | 32.06 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.03 | 100.6 | 52.7 | 39.2 | 41 | 38.7 | 39.7 | 45.4 | 48.7 | 47 | 50.8 | 80.5 | 82.7 | 43.4 | 43.1 | 28.4 | 33.1 | 30.3 | 36.9 | 0 | 49.1 | 60.1 | 0 | 50.8 | 67.5 | 46.9 | 46.8 | 49.8 | 52.9 | 50.2 | 37.6 | 52.8 | 41.7 | 52.6 | 54.4 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.2 | 0.06 | 0 | 0.9
2832.8318 | 9:34 | 34 | 34.03 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.85 | 34.01 | 34.01 | 32.07 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 99.9 | 52.8 | 37.7 | 41.3 | 39 | 38.9 | 45.2 | 48 | 47.1 | 51.4 | 80.9 | 83.5 | 43.4 | 43 | 29.8 | 34.2 | 28.5 | 36.9 | 0 | 47.9 | 59.7 | 0 | 51.2 | 67.7 | 46.9 | 46.7 | 48.7 | 51.7 | 51.9 | 38 | 52.8 | 41 | 49 | 54.1 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.9
2842.847 | 9:34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 31.85 | 34.01 | 34.01 | 32.07 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.03 | 99.7 | 45 | 39.1 | 41.2 | 37.9 | 40 | 42.4 | 49.4 | 46.7 | 49.4 | 81.7 | 83.8 | 41.3 | 42.2 | 29.5 | 34.1 | 28.7 | 37.4 | 0 | 48 | 59.8 | 0 | 49.1 | 67.6 | 46.7 | 46.4 | 50.3 | 52.2 | 51.7 | 38.2 | 51.7 | 40.4 | 52.2 | 53.9 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2852.8622 | 9:34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 31.87 | 34.01 | 34.01 | 32.08 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 99.6 | 49.4 | 38.9 | 41.9 | 39.3 | 40.5 | 44.5 | 49.2 | 47 | 51.2 | 81.3 | 84 | 42.4 | 40.8 | 30 | 33.7 | 29 | 36 | 0 | 47.2 | 59.8 | 0 | 49.4 | 67.4 | 46.7 | 47 | 49.3 | 52.4 | 50.8 | 35.5 | 51.9 | 40.9 | 53.3 | 53.7 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.9
2862.8774 | 9:34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.89 | 34.01 | 34.01 | 32.09 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 99.4 | 52.9 | 38.9 | 41.7 | 40.1 | 39.6 | 44.8 | 48.8 | 46.2 | 51.3 | 80.5 | 84 | 42.5 | 42.8 | 30.7 | 33.4 | 27 | 37.5 | 0 | 46.2 | 59 | 0 | 48.3 | 67.1 | 47.6 | 46.6 | 49.5 | 52.2 | 50.2 | 38.2 | 51.5 | 40.7 | 54.1 | 54.4 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.8
2872.8926 | 9:34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.89 | 34.01 | 34.01 | 32.1 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 99.2 | 53.6 | 38.5 | 41.2 | 36.4 | 39.4 | 43.7 | 49.5 | 47.4 | 50.2 | 80.3 | 83.7 | 41.9 | 41.6 | 29.8 | 32.6 | 27.4 | 36.2 | 0 | 47.8 | 59.3 | 0 | 47.7 | 66.7 | 47.4 | 46.6 | 48.9 | 49.4 | 50.4 | 38.2 | 50.4 | 41.2 | 53.3 | 54.9 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
2882.9079 | 9:35 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 31.89 | 34.01 | 34.01 | 32.11 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 98.8 | 53.7 | 39.4 | 40.4 | 36.5 | 40.1 | 44.9 | 47.8 | 47.6 | 50.7 | 81.6 | 84.8 | 42 | 41.4 | 29.9 | 32.5 | 28 | 36.7 | 0 | 47.3 | 59.4 | 0 | 50.1 | 67.3 | 47.3 | 46.4 | 49.4 | 52 | 49.8 | 36.6 | 51.8 | 41.4 | 53.8 | 54.9 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.8
2892.9231 | 9:35 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.91 | 34.01 | 34.01 | 32.12 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 99.7 | 53.5 | 38.1 | 41.2 | 38.5 | 38.8 | 44.5 | 48.3 | 47 | 51 | 81.1 | 81.1 | 42.5 | 42 | 28.7 | 32.4 | 28.4 | 36.6 | 0 | 47.2 | 59 | 0 | 48.8 | 67.1 | 44.9 | 46.4 | 49.8 | 51.9 | 50.4 | 37 | 52.1 | 41.5 | 52.1 | 53 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2902.9383 | 9:35 | 34.01 | 33.97 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 31.92 | 34.01 | 34.01 | 32.13 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.03 | 99.5 | 53 | 38.8 | 41 | 39.4 | 39.9 | 43.7 | 48.3 | 47.1 | 51 | 81 | 83.9 | 43.3 | 42 | 29.7 | 32.4 | 29.7 | 36.1 | 0 | 47.6 | 59.3 | 0 | 48.6 | 66.4 | 46.6 | 47.4 | 47.8 | 52.5 | 53.8 | 37 | 53.4 | 40.7 | 52.1 | 53.7 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2912.9379 | 9:35 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 31.92 | 34.02 | 34.01 | 32.15 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 97.6 | 57.4 | 39.6 | 41 | 39.4 | 39.1 | 44.6 | 47.7 | 46.8 | 50.3 | 81.2 | 83.4 | 41.4 | 40.9 | 28 | 34.8 | 28.2 | 35.7 | 0 | 46.3 | 58.9 | 0 | 49.4 | 66.7 | 45.5 | 47.4 | 48 | 52 | 47.8 | 36.9 | 49.9 | 39.6 | 51.3 | 54.4 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2922.9375 | 9:35 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.94 | 34.01 | 34 | 32.14 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.03 | 98.6 | 54.1 | 37.6 | 41.7 | 38.9 | 39.4 | 43.6 | 49.1 | 46.4 | 51.1 | 81.4 | 82.6 | 43 | 41 | 29.4 | 32.9 | 26.7 | 36.1 | 0 | 46.6 | 59.5 | 0 | 49.3 | 67.9 | 47.8 | 47.1 | 49.3 | 51.9 | 50.8 | 34.9 | 50.5 | 40.9 | 53.5 | 53.7 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2932.9528 | 9:35 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 31.95 | 34.01 | 34.01 | 32.16 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 100.6 | 48.6 | 38.8 | 41.7 | 38.6 | 39 | 45.1 | 48.9 | 46 | 51.6 | 82.7 | 83.3 | 42.3 | 41.5 | 29.4 | 30.9 | 28.6 | 36.2 | 0 | 46.7 | 58.9 | 0 | 47.9 | 67.2 | 47.4 | 46.9 | 49.4 | 52.5 | 50.9 | 37.2 | 51.6 | 38.6 | 53.3 | 53.6 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.8
2942.968 | 9:36 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 31.95 | 34 | 34.01 | 32.17 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 98.2 | 51 | 39.2 | 41.1 | 38 | 38.9 | 45.2 | 49.9 | 46.6 | 50.2 | 81 | 82.4 | 41.5 | 42 | 29.9 | 32.6 | 28 | 37.1 | 0 | 47.4 | 58.8 | 0 | 48.5 | 66.6 | 47.3 | 46.7 | 49 | 52.3 | 50.7 | 36.2 | 50.6 | 40.5 | 53.8 | 54.3 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2952.9832 | 9:36 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 31.96 | 34.01 | 34.01 | 32.17 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.03 | 97.7 | 51.9 | 37.5 | 40.7 | 37.7 | 39.4 | 43.5 | 47.7 | 47.5 | 50.3 | 81.9 | 81.7 | 41.9 | 42 | 28.9 | 33.4 | 26.6 | 36 | 0 | 46.3 | 58.6 | 0 | 48.2 | 66.8 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52.3 | 50.3 | 36 | 50.1 | 41.1 | 54.8 | 53.2 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2962.9984 | 9:36 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 31.96 | 34 | 34.01 | 32.18 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 98.8 | 51.6 | 38.5 | 41.1 | 38.8 | 39 | 43 | 47.9 | 47.3 | 50 | 81.1 | 82.4 | 41.7 | 41.9 | 28.5 | 32.9 | 29.1 | 36.9 | 0 | 47.5 | 58.7 | 0 | 48.8 | 66.7 | 45.6 | 47.5 | 48.6 | 51.9 | 50.1 | 37.1 | 50.4 | 40.5 | 51.8 | 53 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.07 | 0 | 0.8
2973.0136 | 9:36 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 31.99 | 34.01 | 34 | 32.19 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 98.5 | 56.9 | 38 | 42 | 38.6 | 38.7 | 42.8 | 48.3 | 46.8 | 50 | 80.7 | 82.3 | 41.4 | 41.9 | 29.3 | 30.8 | 26.7 | 36.3 | 0 | 46.2 | 59.3 | 0 | 49.3 | 66.2 | 44.6 | 47.1 | 48.9 | 50.8 | 51.9 | 35.2 | 50 | 41.5 | 51.9 | 53.9 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2983.0132 | 9:36 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.99 | 34.01 | 34 | 32.22 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 98.4 | 51.7 | 38.2 | 41.5 | 38.1 | 38.9 | 43.9 | 49 | 46.2 | 49.7 | 81.6 | 81.8 | 42.5 | 41.5 | 27.3 | 31.4 | 28 | 37.4 | 0 | 46.1 | 59.8 | 0 | 47.8 | 66.4 | 44.9 | 47.3 | 49.9 | 51.9 | 50.8 | 34.8 | 52 | 41 | 52.7 | 53.6 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
2993.0285 | 9:36 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 31.99 | 34 | 34.01 | 32.2 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.04 | 34.02 | 98.4 | 51.2 | 38.1 | 40.5 | 37.7 | 39.2 | 42.2 | 47.6 | 46 | 50.8 | 80.8 | 83.4 | 41.5 | 40.8 | 28.9 | 31.8 | 29.1 | 35.7 | 0 | 47 | 59.5 | 0 | 48.3 | 66.7 | 46.1 | 47.3 | 49.2 | 51.9 | 52.8 | 37.6 | 50.9 | 40.4 | 52.3 | 49.6 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
3003.0437 | 9:37 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 31.99 | 34.01 | 34.01 | 32.22 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.02 | 97.5 | 51.9 | 38.1 | 40.5 | 37.6 | 39.7 | 43.7 | 48.1 | 46 | 51.8 | 80.6 | 83.4 | 42.4 | 42.4 | 28.7 | 32.2 | 27.6 | 33.5 | 0 | 46.9 | 58.8 | 0 | 47.8 | 66.7 | 46.8 | 47.3 | 47.5 | 51.6 | 50.6 | 36.3 | 50.1 | 41 | 52.9 | 51 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
3013.0589 | 9:37 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.01 | 34.01 | 34.02 | 32.23 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 98.4 | 53.4 | 38 | 40.4 | 38.2 | 37.4 | 44.2 | 47.9 | 46.3 | 50 | 80.6 | 82.7 | 42.4 | 41.2 | 30.1 | 31.3 | 24.4 | 36.3 | 0 | 46.6 | 57.9 | 0 | 47.3 | 66.5 | 45.5 | 45.2 | 50.3 | 52.3 | 49.9 | 35.8 | 50.5 | 42 | 52.4 | 53.2 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.06 | 0 | 0.8
3023.0741 | 9:37 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.01 | 34.01 | 34.01 | 32.24 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.02 | 97.5 | 51.8 | 38 | 40.6 | 36 | 39.4 | 45.1 | 47.5 | 46.2 | 51.3 | 80.2 | 81.6 | 41.1 | 41.1 | 29.6 | 31.3 | 27.9 | 36.6 | 0 | 45.9 | 57.8 | 0 | 49.1 | 66.3 | 46 | 48 | 50.6 | 51.9 | 51.6 | 38.1 | 50.7 | 41 | 53.2 | 54.5 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3033.0893 | 9:37 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.01 | 34.01 | 34.01 | 32.25 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 97.1 | 51.2 | 38.9 | 40.4 | 38.2 | 38.2 | 44.9 | 47.8 | 46.6 | 51.1 | 81.4 | 82 | 42.3 | 41 | 29.2 | 32 | 27.4 | 35.7 | 0 | 46.8 | 56.7 | 0 | 45.9 | 66.4 | 45.2 | 46.7 | 48.8 | 50.8 | 50.7 | 36 | 49 | 42.2 | 53 | 55 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3043.1045 | 9:37 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.02 | 34.01 | 34.01 | 32.24 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.02 | 97.8 | 51.1 | 38.9 | 41.2 | 36.7 | 39.7 | 43.4 | 47.9 | 47 | 49.6 | 81.3 | 81.6 | 41.5 | 41.3 | 29.6 | 32.1 | 29 | 36.2 | 0 | 46.1 | 58.6 | 0 | 48.5 | 66.8 | 46.2 | 46.2 | 48.2 | 51.1 | 49.9 | 34.9 | 48.5 | 40.5 | 52.1 | 54.6 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3053.1042 | 9:37 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.03 | 34.01 | 34.01 | 32.24 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 96.6 | 51.2 | 38.6 | 40.5 | 37.4 | 39.4 | 43 | 49.2 | 46.2 | 49.7 | 81.7 | 82.2 | 41.1 | 40.6 | 29.6 | 32.4 | 26.4 | 35.3 | 0 | 46.5 | 58.6 | 0 | 48.5 | 65.5 | 46.3 | 46.4 | 48.5 | 52.2 | 51.9 | 37.7 | 48.9 | 41.3 | 51.1 | 52 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3063.1194 | 9:38 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.04 | 34.01 | 34.01 | 32.25 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 97.9 | 51.7 | 38.2 | 41.2 | 37.5 | 38.6 | 43.8 | 47.4 | 46.7 | 50 | 82.6 | 81.2 | 41.4 | 40 | 29.8 | 33.1 | 26.2 | 36.7 | 0 | 46.2 | 58.3 | 0 | 47.1 | 65.3 | 45.8 | 46.2 | 48.9 | 52.1 | 49.3 | 36.5 | 50.7 | 40.8 | 51.8 | 53.8 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3073.1346 | 9:38 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 32.05 | 34.01 | 34.01 | 32.27 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 98.2 | 52 | 37.3 | 40.6 | 37 | 38.2 | 43.5 | 47.3 | 46.5 | 50.4 | 80.4 | 82.5 | 43 | 40.4 | 26.5 | 32.3 | 27.7 | 36 | 0 | 45.8 | 57.9 | 0 | 47.5 | 66 | 46.7 | 47.5 | 49.6 | 51.4 | 51.3 | 35.5 | 52.6 | 40.2 | 52.3 | 52.6 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.8
3083.1498 | 9:38 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.05 | 34.01 | 34.01 | 32.26 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 98.5 | 51.3 | 37.8 | 40.5 | 37.2 | 39 | 41.6 | 48.3 | 47.1 | 49.9 | 81.2 | 83.7 | 41.8 | 40.3 | 26.8 | 31.9 | 27.6 | 35.9 | 0 | 46.1 | 58.1 | 0 | 46.6 | 66.1 | 46.3 | 47.1 | 48.3 | 51 | 51.7 | 37.4 | 51.9 | 40.1 | 53.1 | 52.3 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3093.165 | 9:38 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 32.06 | 34.01 | 34.01 | 32.28 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 98.6 | 50.7 | 36.6 | 41 | 37.8 | 36.9 | 43.4 | 47.6 | 45.8 | 49.6 | 82.3 | 83.8 | 42.1 | 41.2 | 28.9 | 29.9 | 25.9 | 34.8 | 0 | 45.8 | 58.4 | 0 | 48.8 | 66.1 | 45.7 | 45.2 | 50.4 | 52.7 | 50.3 | 36.3 | 51.7 | 40.2 | 53.2 | 53.5 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3103.1803 | 9:38 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 32.07 | 34.01 | 34.01 | 32.29 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 98.1 | 49.6 | 37.3 | 40.2 | 37.1 | 36.5 | 43.3 | 47.9 | 45.8 | 50.2 | 80 | 82.6 | 41.6 | 41.3 | 27.7 | 32.5 | 25.7 | 35.5 | 0 | 45.6 | 56.4 | 0 | 48.1 | 65.9 | 48.2 | 46.4 | 49.2 | 51.4 | 50.3 | 34.8 | 50.8 | 39.9 | 51.6 | 52.8 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3113.1955 | 9:38 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.08 | 34.01 | 34 | 32.3 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 97.2 | 48.4 | 37.3 | 39.6 | 36.8 | 38 | 44.6 | 47.3 | 45.7 | 50.1 | 81.7 | 83 | 40.3 | 40.4 | 27.1 | 32.4 | 27 | 34.5 | 0 | 46.3 | 58.8 | 0 | 47.2 | 66.3 | 44.7 | 45.8 | 48.4 | 51.3 | 49.8 | 36 | 48.9 | 41.3 | 47.6 | 53.4 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3123.2107 | 9:39 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.08 | 34 | 34.01 | 32.31 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 98.1 | 51 | 37.3 | 40.5 | 38 | 38.2 | 43.7 | 47.3 | 46.5 | 49.2 | 81.2 | 81.2 | 41.7 | 41.3 | 28.3 | 31.7 | 26.8 | 34.6 | 0 | 45.7 | 58.7 | 0 | 47.3 | 66 | 45 | 45.6 | 48.3 | 51.2 | 49.8 | 36.2 | 49.3 | 41.4 | 52.4 | 53.7 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3133.2103 | 9:39 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.1 | 34.01 | 34.01 | 32.3 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.02 | 98.1 | 51.3 | 38.2 | 40.3 | 37.5 | 38.7 | 43.8 | 47.4 | 45.6 | 49.7 | 81.7 | 81.9 | 40.4 | 40.6 | 28.6 | 31 | 27.1 | 35 | 0 | 46.1 | 57.4 | 0 | 48 | 65.4 | 46.2 | 47 | 48.3 | 51.3 | 49.3 | 36.1 | 50.3 | 41.4 | 51.9 | 53.8 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3143.2255 | 9:39 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 32.1 | 34 | 34.01 | 32.31 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 97.7 | 52.1 | 37.8 | 40.3 | 36.6 | 38.1 | 43.5 | 48.5 | 45 | 50.5 | 80.2 | 82.4 | 41.8 | 39.8 | 28.4 | 31.8 | 26.9 | 35.4 | 0 | 46.1 | 57.7 | 0 | 47.8 | 65.4 | 46.3 | 46.9 | 46.1 | 51.3 | 51 | 36.7 | 50 | 40.5 | 52.2 | 52.9 | 24.51 | 24.37 | 24.65 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3153.2407 | 9:39 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.1 | 34 | 34.01 | 32.32 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 97 | 52.7 | 36.8 | 39.7 | 38.1 | 37.5 | 42.6 | 48 | 46.2 | 50.2 | 80.4 | 82.5 | 39.6 | 40.2 | 28 | 32.2 | 26 | 34.5 | 0 | 46.5 | 57.8 | 0 | 46.6 | 65.1 | 44.4 | 46.5 | 47.8 | 50.6 | 50.8 | 32.5 | 51.3 | 41.3 | 51.5 | 53.3 | 24.51 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3163.256 | 9:39 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 32.11 | 34.01 | 34.01 | 32.33 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 96.5 | 51.7 | 37.1 | 39.6 | 37.6 | 38.1 | 43.5 | 47.6 | 46.4 | 50.8 | 80.5 | 82.6 | 41 | 39.8 | 28.5 | 31.3 | 26.9 | 36 | 0 | 46.2 | 57.7 | 0 | 47 | 65.2 | 44.6 | 46 | 49.6 | 51.3 | 50 | 36.1 | 50.4 | 40.5 | 52.7 | 52.1 | 24.51 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.04 | 5.8413e+33 | 0.8
3173.2556 | 9:39 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.11 | 34.01 | 34 | 32.33 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 95.1 | 52.1 | 37.2 | 39.3 | 36.6 | 38.7 | 43.5 | 47.6 | 47.3 | 50.3 | 82.2 | 82.6 | 41.4 | 40.3 | 27.2 | 31.6 | 25.4 | 36.3 | 0 | 44.9 | 58.3 | 0 | 46.1 | 63.8 | 46.6 | 46.3 | 49.4 | 51.7 | 50.6 | 37.7 | 48.9 | 38.2 | 51.9 | 53.4 | 24.51 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3183.2708 | 9:40 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.13 | 34.01 | 34.01 | 32.35 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.02 | 96.7 | 51.9 | 37.4 | 40.5 | 36.7 | 37.5 | 42.8 | 46.7 | 45.3 | 49.1 | 81 | 81.9 | 41.1 | 40.7 | 27.3 | 31.3 | 26.5 | 35.4 | 0 | 45.8 | 57.9 | 0 | 47.1 | 65.6 | 46.7 | 46 | 48.4 | 52 | 50.7 | 36.9 | 50.6 | 40.7 | 51.2 | 53.3 | 24.51 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3193.286 | 9:40 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.14 | 34 | 34.01 | 32.35 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 97.5 | 51.9 | 37.1 | 41.2 | 37.4 | 38.7 | 44.6 | 47 | 45.8 | 51.3 | 79.8 | 82.2 | 40.9 | 40.8 | 28 | 30.5 | 27.2 | 34.3 | 0 | 45.4 | 57.9 | 0 | 45.7 | 66.4 | 45.9 | 46.5 | 48.5 | 51.4 | 51.4 | 36.2 | 51.3 | 41.3 | 51.8 | 53.2 | 24.51 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3203.2856 | 9:40 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.15 | 34.01 | 34.01 | 32.35 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 96.5 | 51.3 | 37.9 | 40.6 | 36.6 | 38.7 | 43.4 | 46.9 | 46 | 50.7 | 81.3 | 82.7 | 41.2 | 40 | 27.5 | 30.3 | 26.7 | 34.7 | 0 | 45.5 | 57.8 | 0 | 47.3 | 65.2 | 45.8 | 45.8 | 48.6 | 51 | 50.2 | 38.1 | 51.4 | 41.7 | 53.2 | 53.2 | 24.51 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3213.3008 | 9:40 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.15 | 34.01 | 34.01 | 32.36 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 97.6 | 51 | 36.4 | 40 | 35.9 | 36.7 | 42.7 | 48.6 | 45.5 | 49.5 | 81 | 83.4 | 41.5 | 40.9 | 28.6 | 29.5 | 26.6 | 35.2 | 0 | 45.7 | 56.3 | 0 | 48.5 | 65.2 | 46 | 46.2 | 48.1 | 51.7 | 50.2 | 36.8 | 51.1 | 39.8 | 52 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3223.3005 | 9:40 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.15 | 34.01 | 34.01 | 32.37 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 97.9 | 51 | 36.5 | 40.6 | 36.4 | 37.6 | 43.4 | 47.5 | 45.4 | 50.9 | 81.3 | 82.9 | 41.1 | 39.5 | 27.9 | 30 | 25.9 | 34.7 | 0 | 43.5 | 57.1 | 0 | 49 | 65.6 | 48.1 | 47.3 | 48.2 | 51 | 49.6 | 34.1 | 50.3 | 41.2 | 51.6 | 52.3 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3233.3313 | 9:40 | 34.01 | 34.03 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 32.16 | 34 | 34.01 | 32.38 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 96.7 | 49.9 | 36.7 | 40.4 | 36.9 | 38.3 | 44.6 | 47.3 | 45.7 | 50.2 | 80.5 | 82.9 | 40.8 | 39.6 | 27.9 | 30.5 | 27.4 | 35.7 | 0 | 45 | 56.3 | 0 | 46.3 | 65.1 | 45.1 | 46.5 | 48.8 | 51.7 | 50.6 | 35.9 | 50.6 | 40.6 | 52.1 | 52.3 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3243.3153 | 9:41 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.16 | 34.01 | 34.01 | 32.38 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 96.6 | 48.2 | 37.6 | 40.1 | 36.9 | 36.8 | 43 | 46.5 | 45.6 | 50 | 81.3 | 82.2 | 41.5 | 37.4 | 27.2 | 28.9 | 25.8 | 34.9 | 0 | 45.6 | 56.7 | 0 | 46.7 | 64.9 | 44.7 | 45.5 | 48.2 | 51.1 | 50.7 | 36.5 | 50 | 39.3 | 51.3 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3253.3305 | 9:41 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.18 | 34 | 34 | 32.38 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 95.9 | 51.4 | 37.7 | 39 | 37.6 | 37.5 | 43 | 47.3 | 45.3 | 50 | 79.3 | 82.9 | 40.4 | 40.1 | 28.4 | 30.8 | 26.7 | 34.1 | 0 | 45.3 | 56.7 | 0 | 45 | 64.7 | 46.4 | 46.7 | 48.3 | 51.3 | 51 | 35.5 | 50.7 | 40.1 | 51.5 | 51.5 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 0 | 0.8
3263.3301 | 9:41 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.18 | 34.01 | 34.01 | 32.42 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 97.6 | 51.3 | 37 | 39.2 | 37.6 | 37.5 | 42.8 | 47.7 | 45.4 | 48.8 | 81.1 | 84.6 | 40.5 | 40.2 | 27.7 | 31.2 | 26.9 | 35.8 | 0 | 44.7 | 57.4 | 0 | 44.5 | 64.9 | 45.2 | 47 | 49.4 | 50.9 | 51 | 37.6 | 51.4 | 40.4 | 51.2 | 53.4 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.2 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.8
3273.3453 | 9:41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 32.19 | 34.01 | 34.01 | 32.4 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.03 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 97.7 | 50.9 | 37.7 | 40.1 | 35.4 | 38.2 | 42.6 | 47.5 | 45.8 | 49.3 | 81 | 83.1 | 39.9 | 40.1 | 26.7 | 31.7 | 26.5 | 34.5 | 0 | 44.2 | 57 | 0 | 46.4 | 65.4 | 46.3 | 46.7 | 47.7 | 50.2 | 48.2 | 35.8 | 50.3 | 40 | 52.8 | 53.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3283.345 | 9:41 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.2 | 34.01 | 34 | 32.41 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 96.6 | 51 | 36.9 | 39.8 | 36.4 | 37.3 | 42.9 | 47.8 | 45.3 | 49.9 | 80.7 | 84 | 42.4 | 40.2 | 26.6 | 32.3 | 25.7 | 34.2 | 0 | 46 | 57 | 0 | 46.6 | 63.4 | 44.6 | 45.9 | 44.8 | 50.7 | 45.9 | 35 | 54.9 | 40.6 | 50.7 | 52 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3293.3602 | 9:41 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 32.2 | 34 | 34.01 | 32.42 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 97.4 | 55.5 | 37.4 | 40.1 | 36 | 37.4 | 43.2 | 46.8 | 46 | 49.6 | 80.7 | 85.1 | 41.5 | 39.6 | 26.9 | 33 | 25 | 34 | 0 | 45 | 56.9 | 0 | 44.6 | 62.7 | 45.5 | 46.6 | 47.1 | 51.3 | 50.2 | 36.4 | 49.3 | 39.5 | 52.4 | 51.6 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.8
3303.3598 | 9:42 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.21 | 34 | 34.01 | 32.42 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 98.1 | 48.3 | 36.6 | 39.3 | 36.5 | 36.5 | 43.8 | 46.7 | 45.7 | 48.7 | 79.9 | 85 | 39.7 | 39.4 | 27.5 | 30.9 | 26.4 | 33.9 | 0 | 45.1 | 56.3 | 0 | 44.9 | 64.3 | 46.5 | 46.6 | 48.4 | 50.6 | 55.4 | 36 | 49.1 | 40.6 | 52 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3313.375 | 9:42 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.21 | 34.01 | 34.01 | 32.42 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 99.1 | 51.8 | 37.3 | 40.7 | 36.8 | 38.5 | 42.5 | 47 | 45.9 | 49.5 | 81.6 | 82.9 | 39.7 | 39.8 | 27 | 30.9 | 26.4 | 35.1 | 0 | 43.7 | 56.4 | 0 | 46.9 | 65 | 45.9 | 45.7 | 46.9 | 49.4 | 49.8 | 35.4 | 53.5 | 39.9 | 51.7 | 52.5 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3323.3902 | 9:42 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.22 | 34 | 34.01 | 32.43 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 96.5 | 50.1 | 37.4 | 39.6 | 37.3 | 35.9 | 43 | 46.3 | 46.4 | 48.7 | 81.6 | 83.1 | 41 | 40 | 27.4 | 30.6 | 25 | 34.7 | 0 | 45.1 | 56.8 | 0 | 46.3 | 64.6 | 45.7 | 44.6 | 49.7 | 50.5 | 48.8 | 33.6 | 49.7 | 40.1 | 52.1 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3333.3899 | 9:42 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.22 | 34 | 34.01 | 32.44 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 96.4 | 51.1 | 37.8 | 39.1 | 37 | 37.1 | 41.9 | 47.2 | 45.8 | 49.5 | 82.2 | 83.1 | 41.1 | 40.6 | 27.3 | 30.5 | 24.3 | 34.9 | 0 | 45.9 | 56.6 | 0 | 45.7 | 64.4 | 42.3 | 45.7 | 48.9 | 50.1 | 47.7 | 37 | 48.9 | 39.4 | 51.7 | 52.6 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.3 | 0.01 | 0 | 0.8
3343.4051 | 9:42 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 32.23 | 34 | 34.01 | 32.45 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.02 | 95.4 | 51.8 | 36.8 | 39.8 | 36.2 | 36.5 | 42.5 | 47.2 | 46 | 48.9 | 79.7 | 83.4 | 40.9 | 39.2 | 27.1 | 29.8 | 28.9 | 34.1 | 0 | 45.5 | 56.3 | 0 | 47 | 64.4 | 44.1 | 46.3 | 49.2 | 51.1 | 49.3 | 36.3 | 49.2 | 40 | 49.4 | 51.7 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.01 | 0 | 0.8
3353.4203 | 9:42 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.24 | 34.01 | 34.01 | 32.46 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 96.7 | 53.1 | 36.9 | 40.1 | 35.7 | 38.8 | 42.5 | 47.1 | 44.7 | 49.7 | 80.9 | 81.6 | 40.3 | 39.8 | 27.4 | 30.9 | 26.4 | 35.4 | 0 | 45.1 | 56.6 | 0 | 47.2 | 63.8 | 44.8 | 46.1 | 50 | 49.5 | 51.1 | 36.3 | 49.7 | 40.7 | 52.5 | 53.1 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.02 | 1.1683e+34 | 0.8
3363.4355 | 9:43 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 32.25 | 34 | 34.01 | 32.46 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 96.5 | 50.9 | 37.2 | 40.1 | 36.5 | 37.4 | 44.1 | 47.8 | 45.3 | 49.6 | 79.9 | 82.4 | 40.8 | 39.6 | 27.8 | 31.7 | 25.7 | 35.1 | 0 | 45.4 | 56 | 0 | 46.5 | 64.5 | 47.4 | 46 | 49.3 | 50 | 50.9 | 35.3 | 50 | 40.5 | 51 | 52.9 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3373.4507 | 9:43 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.25 | 34 | 34.01 | 32.47 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 96.4 | 51.9 | 37.4 | 38.6 | 36 | 36.9 | 43.1 | 47.2 | 45.4 | 50.2 | 79.6 | 84.3 | 40 | 40.1 | 26.7 | 31.3 | 25 | 35 | 0 | 44.7 | 55.3 | 0 | 46 | 64.3 | 46.1 | 45.9 | 48.1 | 50.7 | 51 | 35.3 | 49.2 | 40.2 | 51.6 | 51.3 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3383.4503 | 9:43 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.25 | 34 | 34.01 | 32.48 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.02 | 96.4 | 51.3 | 36.5 | 39 | 36.9 | 36.7 | 42.7 | 46.5 | 45.6 | 50.4 | 80.5 | 82.9 | 40.5 | 39.7 | 26.3 | 29.5 | 26 | 34.8 | 0 | 44.9 | 55.2 | 0 | 45 | 63.8 | 46.2 | 45.7 | 47.9 | 50.9 | 50.1 | 36.8 | 49.1 | 40.2 | 52.6 | 52.5 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.8
3393.4656 | 9:43 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.27 | 34.01 | 34.01 | 32.48 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 95.8 | 54.3 | 36.2 | 38.8 | 36.4 | 36.8 | 42.6 | 46.9 | 44.2 | 49.7 | 80.9 | 83.9 | 41 | 39 | 25.9 | 31 | 25.9 | 35 | 0 | 44.2 | 55.9 | 0 | 47.8 | 64.5 | 44.4 | 46 | 46.3 | 51.2 | 50.2 | 35.5 | 49.8 | 40.8 | 52.3 | 51.9 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.04 | 0 | 0.7
3403.4652 | 9:43 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.27 | 34.01 | 34.01 | 32.49 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.04 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 94.9 | 51.9 | 36 | 40.2 | 36 | 37.2 | 41.9 | 47.1 | 45.4 | 49.4 | 80.2 | 83.7 | 39.6 | 38.9 | 26.6 | 30 | 25.9 | 34.2 | 0 | 44 | 56.5 | 0 | 46.5 | 63.7 | 45.1 | 45.5 | 48.3 | 51.2 | 50.1 | 35.7 | 44.8 | 39.8 | 51.8 | 53.3 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.7
3413.4804 | 9:43 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.28 | 34.01 | 34.01 | 32.49 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 95.6 | 50.8 | 36 | 40 | 35.7 | 37.7 | 42.4 | 47.1 | 45.2 | 48.8 | 79.6 | 82.6 | 40.3 | 38.8 | 26.6 | 29.9 | 24.6 | 34.1 | 0 | 44.6 | 56.2 | 0 | 46.6 | 63.9 | 45.7 | 46.4 | 48.8 | 50.5 | 49.9 | 35.8 | 48.7 | 39 | 51.4 | 52.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.7
3423.4956 | 9:44 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 32.28 | 34.01 | 34.01 | 32.5 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 95.2 | 51.1 | 36 | 40.3 | 36.9 | 37.6 | 43.2 | 46.3 | 44.7 | 50.2 | 80 | 81.9 | 40.9 | 39.1 | 26.4 | 31.8 | 24.5 | 36.8 | 0 | 43.4 | 56 | 0 | 45.7 | 63.4 | 44.8 | 46.4 | 48.3 | 51.5 | 49.9 | 35.4 | 50.4 | 40.3 | 51.3 | 53 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.7
3433.4952 | 9:44 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.28 | 34.01 | 34.01 | 32.51 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 95.5 | 51 | 34.5 | 39.2 | 36.1 | 36.9 | 43.3 | 46 | 45 | 49 | 80.4 | 82.6 | 41 | 39.7 | 27.7 | 30.4 | 25.2 | 34.7 | 0 | 44.3 | 55.7 | 0 | 45.4 | 62.7 | 44.5 | 45.8 | 48.3 | 50.3 | 51 | 36 | 49.6 | 39.4 | 51 | 52.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.7
3443.4948 | 9:44 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 32.3 | 34 | 34.01 | 32.51 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 96.5 | 51.2 | 36.8 | 38.7 | 36 | 36.9 | 42 | 46.6 | 45.7 | 50.3 | 79.2 | 82.7 | 41.4 | 39.6 | 27.7 | 30.5 | 26.2 | 32.7 | 0 | 44.7 | 55.5 | 0 | 46.2 | 64 | 46.7 | 45.1 | 48.2 | 50.6 | 49.6 | 37.5 | 51.7 | 40.9 | 52.1 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.7
3453.5101 | 9:44 | 34.01 | 33.97 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.3 | 34.01 | 34.02 | 32.51 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 95.9 | 52.1 | 36.4 | 39.2 | 37.3 | 37.4 | 42.6 | 46.6 | 46.6 | 49.7 | 79.6 | 82.7 | 39.7 | 39.2 | 26.6 | 28.8 | 25.7 | 32.4 | 0 | 44.2 | 54.7 | 0 | 45.7 | 63.5 | 44.3 | 45.9 | 48.1 | 50.1 | 50.8 | 37.7 | 52.3 | 39.8 | 51.8 | 52 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
3463.5253 | 9:44 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.98 | 34.01 | 32.31 | 34 | 34.01 | 32.52 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 95.6 | 52 | 36.4 | 38.8 | 36.5 | 37.9 | 43 | 46.2 | 45.3 | 50.2 | 79.7 | 82.9 | 39.5 | 38.7 | 27 | 29.6 | 28.2 | 33.9 | 0 | 44.6 | 54.7 | 0 | 45.9 | 63.6 | 45.3 | 45.9 | 47.6 | 51.1 | 50.5 | 37.4 | 52 | 40 | 50.5 | 52.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.3 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.7
3473.5405 | 9:44 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.32 | 34.01 | 34.01 | 32.53 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.02 | 94.8 | 50.4 | 36 | 39.8 | 35.3 | 37.6 | 44.2 | 45.9 | 45.7 | 49.9 | 79.9 | 82.7 | 40.3 | 40.5 | 26.2 | 29.9 | 26.7 | 33.2 | 0 | 45.2 | 56.2 | 0 | 44.3 | 63.3 | 41.6 | 46 | 47.3 | 52.3 | 50 | 36.3 | 51.1 | 40.1 | 50.9 | 52.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
3483.5557 | 9:45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.32 | 34.01 | 34 | 32.55 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 94.3 | 51.8 | 36.3 | 39.6 | 36.4 | 36.1 | 43.4 | 46.4 | 45.8 | 49.3 | 79.9 | 83.2 | 39.7 | 39.8 | 26.6 | 31.8 | 23.3 | 34.6 | 0 | 43.7 | 55.6 | 0 | 44.3 | 62.9 | 44.9 | 46.3 | 47.5 | 50.1 | 50.6 | 34.8 | 51.7 | 40.4 | 51.5 | 53.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
3493.5709 | 9:45 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.32 | 34.01 | 34.01 | 32.55 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 96.2 | 51.1 | 36 | 40.1 | 32.9 | 36.7 | 42.9 | 46.1 | 45.3 | 49.9 | 81.2 | 83.3 | 39.6 | 39.8 | 26.4 | 31.3 | 27.1 | 33.2 | 0 | 43.9 | 55.6 | 0 | 45.7 | 63.7 | 44.2 | 46.2 | 47.8 | 50.7 | 49.6 | 33.7 | 52 | 38.7 | 51.7 | 52.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 7.3017e+33 | 0.7
3503.5862 | 9:45 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.33 | 34 | 34.01 | 32.54 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.02 | 94.7 | 50.3 | 36.4 | 38.3 | 35.7 | 36.7 | 42.8 | 46 | 45.7 | 49.5 | 80.3 | 83.1 | 39.9 | 40.6 | 26.5 | 30.7 | 25.2 | 33.5 | 0 | 44.4 | 55.3 | 0 | 45 | 62.4 | 46.6 | 46.3 | 47.9 | 50.9 | 50.5 | 35.8 | 48.4 | 40.7 | 50.9 | 53.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
3513.5858 | 9:45 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.32 | 34.01 | 34 | 32.55 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 95.1 | 51.2 | 37.6 | 38.6 | 34 | 37.2 | 42 | 46.6 | 42.7 | 49.8 | 80.3 | 80 | 39.4 | 38.9 | 27.1 | 30.4 | 23.6 | 34 | 0 | 43.2 | 55 | 0 | 45.4 | 62.7 | 46.1 | 46.6 | 47.5 | 50.6 | 51.8 | 35.5 | 49.1 | 41.3 | 51.8 | 52.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
3523.601 | 9:45 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.34 | 34 | 34.01 | 32.56 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 95 | 50.8 | 36 | 39.2 | 36.2 | 37.7 | 40.3 | 45.9 | 44.1 | 49.8 | 79.7 | 81.3 | 40.5 | 38.9 | 26.9 | 30.4 | 24.1 | 33.8 | 0 | 44.3 | 56 | 0 | 46 | 64 | 45.1 | 45.7 | 47.6 | 50.3 | 50.5 | 35.6 | 49.8 | 39.6 | 51.7 | 52.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.7
3533.6162 | 9:45 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.35 | 34.01 | 34 | 32.56 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 96.8 | 50.2 | 37 | 39.2 | 37.2 | 36.5 | 42.4 | 46 | 46.1 | 49.3 | 78.3 | 83.1 | 40.4 | 40.3 | 26.8 | 29.7 | 24.1 | 35.5 | 0 | 42.8 | 55.3 | 0 | 46 | 63 | 46.4 | 46.3 | 47.7 | 51.1 | 48.4 | 36.1 | 50.9 | 39.4 | 51.9 | 53.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
3543.6314 | 9:46 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.36 | 34.01 | 34 | 32.57 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 96.4 | 48.9 | 36.6 | 38.6 | 35.7 | 36.1 | 42.7 | 46.7 | 45.6 | 50.5 | 80.9 | 82.8 | 40 | 39 | 26.5 | 29.9 | 24.6 | 33.6 | 0 | 43.1 | 56 | 0 | 45.9 | 63.2 | 46.7 | 46.3 | 49.2 | 50.4 | 50.5 | 36.8 | 52 | 40.3 | 52.6 | 52.4 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.7
3553.6466 | 9:46 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.36 | 34.01 | 34.01 | 32.57 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 95.6 | 50.9 | 36.2 | 39 | 35.5 | 36.1 | 41.8 | 46.1 | 46.1 | 48.5 | 78.5 | 82.8 | 39.2 | 39.1 | 26.2 | 29.7 | 26.1 | 34.6 | 0 | 43.3 | 55 | 0 | 44.8 | 63.6 | 45.1 | 45.3 | 46.5 | 51 | 51.4 | 36.1 | 50.4 | 40.5 | 51.3 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.7
3563.6619 | 9:46 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.36 | 34.01 | 34.01 | 32.57 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 95.2 | 51 | 35.3 | 38.8 | 36.1 | 37 | 42.1 | 46.4 | 44.9 | 48.5 | 80.5 | 82.4 | 38.7 | 39.1 | 25.3 | 30.1 | 25.8 | 33.5 | 0 | 43.1 | 54.7 | 0 | 44.5 | 62.9 | 44.4 | 46.2 | 47.5 | 50.3 | 50.3 | 36.2 | 51.2 | 39.8 | 50.5 | 52.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3573.6615 | 9:46 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 32.38 | 34.01 | 34.01 | 32.59 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 95.1 | 51.2 | 35.6 | 39.4 | 34.3 | 37.1 | 43.6 | 47 | 43.8 | 50.2 | 81 | 81.9 | 39.8 | 39.3 | 26.3 | 28.8 | 24.1 | 33.7 | 0 | 43.2 | 55.1 | 0 | 46.4 | 62.5 | 47.8 | 46 | 47.8 | 50.6 | 50.3 | 36.4 | 50.9 | 41.2 | 50.3 | 53.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3583.6767 | 9:46 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.38 | 34 | 34 | 32.59 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 95.3 | 51 | 35.9 | 39.2 | 35.9 | 35.3 | 42.5 | 47.2 | 44.5 | 49.8 | 81 | 81.6 | 39.6 | 38.9 | 26.3 | 30.8 | 25.1 | 32.9 | 0 | 44 | 56.6 | 0 | 45.4 | 63 | 45.3 | 47 | 48.7 | 50.3 | 49.3 | 36.5 | 51.7 | 40.4 | 52.1 | 53 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3593.6919 | 9:46 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.39 | 34 | 34.01 | 32.6 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 96.5 | 54.6 | 36 | 38.4 | 35 | 35.6 | 42.6 | 46.4 | 45 | 49.7 | 79.7 | 81.2 | 38.1 | 36.9 | 26.2 | 30.5 | 24.8 | 32.4 | 0 | 43.6 | 55.5 | 0 | 46.4 | 63 | 45.3 | 45.3 | 47.9 | 51.4 | 50.5 | 36.2 | 51.4 | 38.1 | 50.3 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
3603.7071 | 9:47 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 32.39 | 34.01 | 34.02 | 32.59 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 96.1 | 53.6 | 35.5 | 38.8 | 35.6 | 36.3 | 42.4 | 47 | 44.6 | 49.2 | 80.3 | 82 | 39.6 | 38.5 | 25 | 28.8 | 23.7 | 32.4 | 0 | 43 | 53.4 | 0 | 45.5 | 63.2 | 45 | 45.5 | 47.9 | 50.2 | 49.4 | 34.6 | 49.1 | 41.2 | 50.9 | 51.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3613.7223 | 9:47 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.4 | 34 | 34.01 | 32.6 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 95.4 | 49.9 | 36.1 | 38.9 | 35.3 | 36.8 | 41.8 | 46.7 | 45.5 | 49.6 | 81.3 | 83.2 | 39.7 | 38.4 | 25.1 | 28.7 | 25.5 | 32.3 | 0 | 43.6 | 53.3 | 0 | 44.9 | 62.6 | 43.9 | 45.4 | 46.5 | 51.6 | 47.8 | 34.7 | 50.1 | 39.9 | 50.6 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3623.7376 | 9:47 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.4 | 34 | 34.01 | 32.61 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 96.2 | 51.2 | 36 | 38 | 34.9 | 37.2 | 42.3 | 46.4 | 44.7 | 49.5 | 81 | 82.7 | 40.8 | 39 | 26.7 | 29.4 | 24.5 | 33.4 | 0 | 44.2 | 54.4 | 0 | 45.5 | 63.4 | 44.6 | 45.8 | 47.8 | 51.2 | 50.3 | 36 | 48.6 | 39.2 | 50.8 | 52.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.3 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.7
3633.7372 | 9:47 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.41 | 34.01 | 34.01 | 32.62 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.03 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 96.6 | 48.6 | 36.1 | 38.4 | 34.9 | 37.3 | 42.7 | 46.4 | 44.7 | 50.3 | 80 | 83.2 | 39.7 | 40 | 25.5 | 30.7 | 24.5 | 34.1 | 0 | 44.1 | 54.5 | 0 | 45 | 63.1 | 43.5 | 45.8 | 47.5 | 50.1 | 51.6 | 36.6 | 50.8 | 39.6 | 51.3 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.3 | 0.05 | 0 | 0.7
3643.7524 | 9:47 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.4 | 34.01 | 34 | 32.62 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 96.1 | 50.5 | 35.9 | 38 | 34.9 | 36.8 | 42.4 | 46.6 | 45.4 | 49.4 | 79.9 | 84.3 | 39.4 | 39.5 | 26.2 | 30.7 | 24.2 | 32.4 | 0 | 42.4 | 55.4 | 0 | 44.3 | 63.4 | 43.8 | 45.5 | 45.3 | 51.3 | 50.3 | 35.2 | 51.4 | 39.3 | 51 | 53.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3653.752 | 9:47 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.41 | 34.01 | 34.01 | 32.63 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.7 | 49.9 | 34.7 | 38.9 | 36.6 | 35.4 | 43.8 | 46.5 | 45.2 | 48.5 | 80.5 | 83.9 | 40.1 | 38.4 | 27.3 | 29.7 | 24 | 33.8 | 0 | 41.8 | 55 | 0 | 45 | 62.9 | 44.7 | 45.6 | 47.4 | 50.3 | 49.9 | 35.2 | 51.6 | 40 | 51.3 | 52 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3663.7672 | 9:48 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.41 | 34 | 34.01 | 32.64 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 94.8 | 49.8 | 36.1 | 38.8 | 35.7 | 35.1 | 41.2 | 46.4 | 45.1 | 50.4 | 79.8 | 84.2 | 38.6 | 36.8 | 24.9 | 30.6 | 24.9 | 33.9 | 0 | 42.9 | 55.2 | 0 | 44.9 | 62.2 | 44.9 | 45.4 | 48.9 | 50.8 | 49.6 | 35 | 50.3 | 40.4 | 51.6 | 51.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
3673.7669 | 9:48 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.42 | 34.01 | 34 | 32.64 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 93.4 | 49.7 | 35.9 | 38.9 | 33.3 | 36.3 | 43.3 | 46.8 | 45.4 | 49.8 | 81.1 | 82.4 | 38.9 | 38 | 25.7 | 29.4 | 24.4 | 31.8 | 0 | 43.6 | 54.9 | 0 | 45.4 | 63.1 | 44.6 | 44.6 | 48.3 | 50.5 | 50.6 | 35.5 | 49.9 | 39.7 | 50.5 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3683.7821 | 9:48 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.43 | 34.01 | 34 | 32.64 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 96.8 | 49.9 | 35.4 | 38.6 | 35.1 | 36.1 | 41.8 | 45.9 | 44.5 | 50 | 79.7 | 83.2 | 39.1 | 38.6 | 24.3 | 29.1 | 22.3 | 33 | 0 | 42.6 | 55.9 | 0 | 45.7 | 62.3 | 45.2 | 45.8 | 47.8 | 50 | 49.4 | 35.7 | 51.1 | 38.7 | 49.1 | 51.4 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3693.7973 | 9:48 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.43 | 34.01 | 34.01 | 32.65 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 95.6 | 50.3 | 35.6 | 38.2 | 34.8 | 36.9 | 41.2 | 47 | 45.4 | 48.8 | 80.2 | 80 | 38.9 | 38.5 | 24.9 | 28.3 | 22.8 | 33.4 | 0 | 43.7 | 54.3 | 0 | 45.1 | 62.9 | 44.5 | 45.6 | 46.9 | 50 | 51.5 | 35.2 | 48.8 | 39.9 | 50.6 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 1.7524e+34 | 0.7
3703.7969 | 9:48 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.44 | 34 | 34.01 | 32.66 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 95.5 | 49.9 | 35.3 | 37.5 | 35.4 | 37.6 | 42.6 | 46.3 | 45.1 | 48.8 | 80.2 | 84.8 | 38.1 | 38.8 | 25.5 | 29.7 | 24.5 | 32.9 | 0 | 43.7 | 54.3 | 0 | 45 | 62 | 45.3 | 46 | 48.2 | 49.1 | 50.2 | 36.2 | 49.8 | 40.9 | 51 | 49.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
3713.8121 | 9:48 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.46 | 34 | 34.01 | 32.66 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 94.3 | 50.4 | 35.1 | 39.4 | 36.5 | 36.3 | 41.7 | 46.6 | 44.6 | 49.4 | 80.1 | 84.4 | 39.4 | 37.9 | 25.1 | 29.9 | 25.2 | 32.6 | 0 | 43.4 | 54 | 0 | 44 | 62.6 | 45.1 | 46.6 | 46.6 | 49.8 | 50.9 | 37.5 | 51.4 | 40 | 52.2 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.04 | 1.1683e+34 | 0.7
3723.8117 | 9:49 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.45 | 34.01 | 34.01 | 32.66 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 96 | 48.4 | 35 | 38.2 | 36 | 35.7 | 42.3 | 47 | 44.4 | 48.7 | 80.6 | 84.8 | 38.6 | 38.4 | 26 | 29.9 | 24.6 | 33.4 | 0 | 42.1 | 53.3 | 0 | 43.4 | 63.7 | 44.4 | 46 | 46.1 | 49.9 | 50.4 | 36.1 | 51.5 | 39 | 50.1 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.01 | 0 | 0.7
3733.827 | 9:49 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.45 | 34 | 34.01 | 32.67 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 95.7 | 51.7 | 34.6 | 38 | 35.9 | 36.5 | 43.3 | 46.3 | 44.9 | 49.2 | 81.3 | 85.2 | 39.2 | 38.2 | 26.2 | 29.4 | 23.4 | 33.6 | 0 | 42 | 54.2 | 0 | 45.5 | 63 | 45.5 | 45.4 | 47 | 50.6 | 50.7 | 36 | 50.8 | 39.3 | 50.9 | 51.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.01 | 0 | 0.7
3743.8422 | 9:49 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.46 | 34 | 34.01 | 32.68 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 95.6 | 52 | 36.2 | 38 | 35.2 | 35.6 | 43.6 | 46.1 | 44.2 | 49.6 | 82 | 87 | 38.2 | 38.8 | 25.5 | 29.3 | 21.7 | 33.1 | 0 | 43.8 | 53.8 | 0 | 44.6 | 62.5 | 44.1 | 46.1 | 47.6 | 51 | 50.8 | 36.8 | 50.4 | 40.7 | 51.3 | 52.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.01 | 0 | 0.7
3753.8574 | 9:49 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.46 | 34.01 | 34 | 32.68 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 95.2 | 45.6 | 36.6 | 38.4 | 35.1 | 36.2 | 43.2 | 46.1 | 45.1 | 49 | 80.7 | 85.9 | 38.2 | 38.5 | 25.5 | 28.6 | 25.3 | 33.1 | 0 | 42.6 | 54.7 | 0 | 43 | 62.6 | 45.6 | 45.7 | 48.1 | 50.1 | 51 | 37.3 | 46.8 | 40.7 | 50.8 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.03 | 0 | 0.7
3763.857 | 9:49 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.47 | 34 | 34.01 | 32.69 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 93.7 | 53.3 | 35.7 | 38.7 | 34.7 | 36.1 | 42.6 | 46.4 | 44.4 | 49.6 | 80.6 | 84.8 | 39.3 | 38.7 | 25.2 | 28.7 | 24.8 | 33.8 | 0 | 42.6 | 53.7 | 0 | 45.7 | 62.5 | 45.1 | 45.9 | 48.7 | 49.3 | 51.1 | 35.5 | 52.1 | 38.9 | 51.1 | 48.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 2.3365e+34 | 0.7
3773.8566 | 9:49 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.48 | 34 | 34 | 32.69 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 95 | 51.8 | 35.5 | 38.2 | 34.4 | 37.6 | 41.7 | 47 | 45 | 50.5 | 79.6 | 82 | 37.9 | 39.1 | 25.7 | 30.7 | 24.2 | 32.1 | 0 | 43 | 54.1 | 0 | 45 | 61.6 | 45.8 | 45.8 | 47.9 | 49.9 | 51 | 36.8 | 52.2 | 39.1 | 50.6 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
3783.8718 | 9:50 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.48 | 34.01 | 34.01 | 32.7 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 94.5 | 50.4 | 36.1 | 38.6 | 34.6 | 35.4 | 41.5 | 46.2 | 44.8 | 50 | 79.4 | 83 | 38.9 | 39.7 | 25.7 | 29.2 | 23.7 | 33.2 | 0 | 42.1 | 55 | 0 | 45.4 | 61.7 | 44.9 | 46.5 | 47.9 | 49.1 | 49.9 | 35.3 | 50.1 | 38.2 | 50.8 | 53 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3793.8871 | 9:50 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.48 | 34.01 | 34.01 | 32.71 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.98 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 94.3 | 52.6 | 36.5 | 37.7 | 33.6 | 36.1 | 42.5 | 46.9 | 43.8 | 49.4 | 80.7 | 82.6 | 41.1 | 39.5 | 25.2 | 29.3 | 24 | 31.4 | 0 | 41.7 | 53.5 | 0 | 44.7 | 62.3 | 43.9 | 45.2 | 46.2 | 50.7 | 50.3 | 34.4 | 52.2 | 40.1 | 50.5 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3803.8867 | 9:50 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 32.49 | 34.01 | 34.01 | 32.71 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.8 | 52.3 | 35.9 | 38.6 | 34.1 | 35.6 | 42.5 | 46.7 | 43 | 50.4 | 80.7 | 83.7 | 39.2 | 38.5 | 25.7 | 28.7 | 26 | 32.6 | 0 | 42.1 | 53.4 | 0 | 44.2 | 62.4 | 44.1 | 43.9 | 47.6 | 50.5 | 52.8 | 35.2 | 51.9 | 40.5 | 51.1 | 51.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3813.9019 | 9:50 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.5 | 34.01 | 34.01 | 32.72 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.4 | 50.7 | 35.2 | 37.7 | 35.2 | 35.2 | 41.1 | 46.3 | 44.5 | 49.8 | 81.2 | 83.2 | 39.1 | 38 | 24.7 | 29.8 | 24.1 | 32.4 | 0 | 42.2 | 52.8 | 0 | 44.3 | 61.3 | 43.7 | 45.3 | 48 | 50.3 | 51.2 | 33.2 | 51.1 | 39.7 | 51 | 52.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3823.9015 | 9:50 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.5 | 34 | 34 | 32.72 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 94.8 | 49.5 | 35.6 | 38.1 | 35.4 | 36.2 | 41.9 | 46 | 44.1 | 49.9 | 80.1 | 82.2 | 39.6 | 38.6 | 24.5 | 28.7 | 24.5 | 33.7 | 0 | 41.8 | 54.1 | 0 | 44.9 | 61.2 | 41.2 | 46.5 | 48 | 50.1 | 50.4 | 36.9 | 51.6 | 39.4 | 50.9 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3833.9167 | 9:50 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 32.51 | 34.01 | 34.01 | 32.72 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 93.1 | 55.2 | 34.5 | 38.5 | 34.6 | 37.1 | 42.2 | 47.2 | 45.4 | 50.3 | 80.5 | 82.3 | 38.2 | 38 | 24.6 | 29.2 | 23.4 | 33.2 | 0 | 42.3 | 55.1 | 0 | 43.5 | 61.8 | 43.6 | 46.1 | 47.4 | 51.2 | 50.1 | 37.6 | 50.5 | 40 | 50.3 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3843.9164 | 9:51 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.51 | 34 | 34.01 | 32.72 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 93.3 | 50.4 | 34.8 | 38.4 | 33.6 | 36.2 | 41.1 | 46 | 44.9 | 50.6 | 79.5 | 81.9 | 39.2 | 38.6 | 24.4 | 28.5 | 23.1 | 34 | 0 | 42.2 | 53.3 | 0 | 44.1 | 62.3 | 45.8 | 45.5 | 47 | 50.7 | 49.3 | 36.5 | 50 | 39.9 | 51.4 | 51.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
3853.9316 | 9:51 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.53 | 34.01 | 34.01 | 32.72 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.1 | 50.2 | 34.5 | 38.3 | 34.6 | 36.2 | 40.3 | 46.1 | 45.1 | 49.7 | 80.2 | 82.2 | 39.4 | 38.4 | 25.7 | 29.4 | 21.9 | 33.2 | 0 | 42.3 | 53.6 | 0 | 45.6 | 62.9 | 44.8 | 44.4 | 47.2 | 49.5 | 49.2 | 33.3 | 50.4 | 39.9 | 51.7 | 52.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.03 | 0 | 0.7
3863.9312 | 9:51 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.53 | 34.01 | 34 | 32.73 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 92.8 | 50.2 | 33.8 | 37.8 | 35.3 | 36.2 | 40.8 | 46.1 | 45.4 | 49.9 | 80.6 | 81.8 | 37.4 | 38.5 | 25.1 | 28.8 | 23 | 32.4 | 0 | 42.1 | 53.7 | 0 | 44.5 | 61.6 | 45.9 | 45.7 | 47.3 | 50.7 | 50.3 | 35.9 | 50.5 | 39.9 | 51.4 | 51.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.01 | 0 | 0.7
3873.9464 | 9:51 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.52 | 34 | 34 | 32.74 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 94.3 | 49 | 34.2 | 37.9 | 34.1 | 35.2 | 42.8 | 46.4 | 42.6 | 49.1 | 77.3 | 82.9 | 37.3 | 37.7 | 25.2 | 28.1 | 23.1 | 33 | 0 | 42.5 | 54.9 | 0 | 45.5 | 62 | 44.7 | 45.4 | 48.1 | 51.2 | 51.3 | 37 | 51.2 | 39.6 | 50.8 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.01 | 0 | 0.7
3883.946 | 9:51 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 32.53 | 34.01 | 34 | 32.75 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 94.7 | 51.9 | 34.8 | 38 | 34.7 | 36.3 | 44.3 | 45.9 | 43.5 | 49.7 | 79.3 | 82.6 | 38.5 | 38.8 | 23.7 | 29.6 | 25 | 33.2 | 0 | 42.6 | 54.1 | 0 | 43.8 | 61 | 44.2 | 46.4 | 47.4 | 50.8 | 49.4 | 35.4 | 49.8 | 39.8 | 50.3 | 52.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.01 | 0 | 0.7
3893.9612 | 9:51 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.54 | 34 | 34.01 | 32.75 | 34 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 95.3 | 54.4 | 36 | 38.5 | 34.7 | 36.1 | 42.2 | 46.1 | 43.9 | 49.6 | 80.4 | 81.8 | 39.8 | 36.8 | 23.8 | 27.3 | 21.8 | 33.6 | 0 | 41.7 | 54.3 | 0 | 42.8 | 61 | 45.4 | 45.9 | 47.6 | 50.4 | 49 | 35.2 | 49.4 | 40.3 | 51.6 | 52.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.03 | 0 | 0.7
3903.9765 | 9:52 | 34 | 34.04 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.54 | 34 | 34.01 | 32.76 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 95.2 | 47.9 | 35.4 | 37.9 | 35.1 | 36 | 41.3 | 45.5 | 44.6 | 48.9 | 80.9 | 82.8 | 38.3 | 35.6 | 25.5 | 31.2 | 22.8 | 31.7 | 0 | 42.5 | 53.4 | 0 | 45.8 | 61 | 44.7 | 45.5 | 47.7 | 50.8 | 49.9 | 35.9 | 50.2 | 41.1 | 50.1 | 52.5 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
3913.9917 | 9:52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.54 | 34 | 34 | 32.76 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 94.3 | 49.9 | 34.8 | 38.1 | 34.3 | 35.1 | 42.1 | 45.8 | 45 | 49.2 | 81.3 | 83.7 | 37.8 | 38.3 | 25 | 29 | 24.1 | 31.9 | 0 | 42.9 | 53.6 | 0 | 43.8 | 62.3 | 43.8 | 44.3 | 47.1 | 50.3 | 50.7 | 34 | 51.4 | 40 | 49.4 | 51.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3924.0069 | 9:52 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.55 | 34 | 34 | 32.76 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 93.8 | 50.3 | 35.1 | 37.4 | 33.5 | 35.8 | 42.6 | 45.5 | 45.4 | 49.3 | 80.3 | 82.1 | 38.6 | 38.3 | 23.8 | 28.7 | 23.7 | 31.2 | 0 | 42.5 | 53.4 | 0 | 45 | 61.5 | 44.2 | 45.8 | 45.7 | 50.6 | 51.7 | 35.8 | 49.8 | 39.1 | 50.1 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3934.0221 | 9:52 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.55 | 34.01 | 34.01 | 32.77 | 34.01 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 96.4 | 49.8 | 34.8 | 37.8 | 34.9 | 35.3 | 41.9 | 46.1 | 44.9 | 49.8 | 79.9 | 82.4 | 38.3 | 38.1 | 24.5 | 29.1 | 23.2 | 33.2 | 0 | 41.3 | 53.3 | 0 | 44.3 | 61.7 | 46.4 | 45.7 | 46.7 | 50.3 | 51 | 35.9 | 50.4 | 40 | 51.1 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
3944.0217 | 9:52 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 32.55 | 34 | 34 | 32.77 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.04 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 94.6 | 51.6 | 33.5 | 38.4 | 34.6 | 34.8 | 42.4 | 46 | 45.1 | 50.1 | 80.7 | 82.2 | 38 | 38.2 | 25.3 | 29.2 | 21.6 | 34.2 | 0 | 42.2 | 52.5 | 0 | 43 | 61.8 | 44.9 | 45.8 | 49.1 | 49.1 | 50.7 | 35.5 | 44.1 | 39.7 | 50.9 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3954.0369 | 9:52 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.55 | 34.01 | 34.01 | 32.77 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 93.2 | 49.4 | 34.7 | 37.3 | 34.2 | 35.5 | 42.4 | 45.4 | 44.8 | 49.3 | 80.6 | 81.9 | 38.6 | 38.2 | 24.9 | 28.5 | 23.6 | 32.5 | 0 | 43 | 53.1 | 0 | 42.1 | 62.2 | 45.1 | 45.8 | 48.3 | 50.1 | 46.9 | 35.6 | 50.5 | 40 | 50.4 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3964.0366 | 9:53 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.56 | 34.01 | 34.01 | 32.78 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.4 | 49.4 | 35.1 | 38.7 | 36 | 35.2 | 42 | 46.2 | 43.7 | 49.2 | 80.7 | 81.5 | 37.7 | 37.1 | 24.8 | 28.6 | 23.3 | 32.2 | 0 | 40.6 | 52.3 | 0 | 44 | 61.8 | 44.7 | 46.1 | 46.5 | 50.3 | 51.3 | 36 | 50.9 | 38.8 | 50.1 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.7
3974.0518 | 9:53 | 34 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.57 | 34.01 | 34 | 32.79 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.8 | 46.9 | 34 | 37.8 | 33.4 | 35.4 | 41.5 | 45.7 | 44.2 | 48.9 | 80.5 | 82.7 | 37.9 | 37.3 | 24.9 | 28.9 | 22.9 | 32.2 | 0 | 41.2 | 53.4 | 0 | 43.7 | 61.3 | 45 | 44.9 | 47.5 | 50.8 | 51.6 | 35.2 | 51.3 | 39.8 | 50.5 | 52.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.7
3984.067 | 9:53 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.57 | 34 | 34 | 32.79 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 94.4 | 46.9 | 35.1 | 37.5 | 34.8 | 36.3 | 41.9 | 46.3 | 44.7 | 49.4 | 81.9 | 82.2 | 39.4 | 37.2 | 25.7 | 29 | 24 | 32.7 | 0 | 42 | 53.9 | 0 | 42.5 | 62.4 | 45 | 45.2 | 47.8 | 49.4 | 49.7 | 35.7 | 49.5 | 39.8 | 51.6 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
3994.0666 | 9:53 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.58 | 34 | 34 | 32.8 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 95.2 | 50.8 | 35.4 | 38 | 34.8 | 36.6 | 41.4 | 44.9 | 44.2 | 48.6 | 81.4 | 82.3 | 39 | 36.3 | 25.7 | 28.5 | 23.1 | 33 | 0 | 41.8 | 53.8 | 0 | 46.3 | 61.3 | 45.1 | 44.4 | 48.1 | 51.1 | 49.9 | 35.9 | 50.8 | 40.3 | 51 | 52.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4004.0818 | 9:53 | 33.99 | 33.97 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.59 | 34.01 | 34.01 | 32.8 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 94.9 | 54.5 | 35.2 | 37 | 34.5 | 35.2 | 42.3 | 45.4 | 44.8 | 50.3 | 80.4 | 83.2 | 38.4 | 38.3 | 24.1 | 28.2 | 22.7 | 32.3 | 0 | 41.4 | 52.8 | 0 | 43.6 | 61.8 | 44.1 | 45.1 | 48.2 | 50 | 51.1 | 35 | 49.2 | 39.2 | 50.7 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4014.0815 | 9:53 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.59 | 34.01 | 34 | 32.81 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 95.1 | 51.3 | 35.4 | 38.7 | 33.8 | 37.3 | 42.3 | 47.1 | 45.8 | 48.2 | 81.1 | 82.8 | 39 | 37.4 | 23.4 | 29.5 | 24.3 | 33.4 | 0 | 41.3 | 53.5 | 0 | 43.3 | 61 | 43.6 | 45.2 | 47.8 | 50.4 | 50.5 | 34.8 | 49.5 | 39.6 | 51.4 | 49.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4024.0967 | 9:54 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.6 | 34.01 | 34 | 32.79 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.9 | 51.4 | 33.7 | 38.4 | 33.6 | 35.3 | 41.5 | 46.1 | 45 | 47.7 | 80.6 | 82.7 | 37.9 | 37.5 | 24.1 | 29.6 | 22.3 | 32.4 | 0 | 40.7 | 54.1 | 0 | 42.8 | 62.1 | 45.4 | 45.2 | 45 | 50.7 | 50 | 35.3 | 48.9 | 39.7 | 50.5 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4034.1119 | 9:54 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.6 | 34 | 34.01 | 32.81 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 93.7 | 50.9 | 34.3 | 37.2 | 33.4 | 34.8 | 40.8 | 46.4 | 44.5 | 47.9 | 81.5 | 83.1 | 38.5 | 37.3 | 24.7 | 28.2 | 23.4 | 30.9 | 0 | 41.8 | 53.1 | 0 | 42.9 | 61.9 | 43.1 | 45.6 | 46.5 | 50.3 | 50.5 | 36.1 | 50.1 | 40 | 49.9 | 50.9 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4044.1115 | 9:54 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 32.61 | 34 | 34.01 | 32.82 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.97 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 93 | 51.8 | 35.7 | 37.8 | 33.5 | 35.8 | 41.3 | 46.6 | 43.3 | 49.2 | 80.8 | 82.4 | 36.6 | 37.9 | 25 | 28.6 | 24.1 | 32.1 | 0 | 42.4 | 52.8 | 0 | 44.3 | 61.3 | 42.5 | 45 | 44.7 | 49.1 | 52.3 | 35.5 | 52.7 | 39.6 | 50.3 | 50.6 | 24.52 | 24.37 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4054.1267 | 9:54 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.61 | 34 | 34.01 | 32.82 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 93.8 | 51.3 | 35.4 | 38 | 35.5 | 35.2 | 42 | 45 | 43.9 | 50 | 80.3 | 82.4 | 36.9 | 37.4 | 24.7 | 28.1 | 23.8 | 29.9 | 0 | 41.5 | 53 | 0 | 42.7 | 60.4 | 44.7 | 45.2 | 49.5 | 49.1 | 51.1 | 37.2 | 51.7 | 40 | 50.6 | 50.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4064.1419 | 9:54 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.61 | 34.01 | 34.01 | 32.82 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 96.1 | 51 | 34.3 | 37.4 | 34.1 | 35 | 41.5 | 45.4 | 44.2 | 49.7 | 79.9 | 82.8 | 37.3 | 37.7 | 21.9 | 28.4 | 21.8 | 31.6 | 0 | 40.3 | 52.7 | 0 | 42.6 | 60.3 | 43.9 | 45.2 | 47.3 | 49.6 | 50.8 | 34.1 | 50.8 | 38.9 | 48.7 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
4074.1416 | 9:54 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 32.61 | 34 | 34 | 32.83 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 95 | 50.5 | 35.4 | 37.6 | 33.2 | 35.9 | 42.1 | 46.3 | 44.5 | 48.2 | 80.3 | 81.6 | 36.4 | 37.9 | 24.2 | 27.5 | 22 | 34.1 | 0 | 41.5 | 53.3 | 0 | 43.6 | 61.6 | 45.5 | 44.1 | 46.5 | 49.8 | 48.8 | 35.3 | 49.3 | 40.1 | 50.2 | 52.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.03 | 5.8413e+33 | 0.7
4084.1412 | 9:55 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.62 | 34.01 | 34 | 32.85 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 94.9 | 47.8 | 34.2 | 37.5 | 34.7 | 34.8 | 42 | 45.6 | 44.5 | 48.7 | 80.8 | 81.4 | 36.9 | 38.1 | 24.7 | 28.9 | 20.7 | 32.8 | 0 | 41.3 | 53.5 | 0 | 43 | 61.8 | 45.1 | 45.7 | 46 | 49.4 | 50.1 | 35.9 | 49.8 | 40.3 | 50.7 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4094.1564 | 9:55 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 32.63 | 33.99 | 34 | 32.84 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 94.4 | 46.3 | 34.5 | 37.8 | 34.5 | 35.8 | 42.2 | 46.6 | 44.3 | 49.7 | 79.9 | 82.8 | 38.2 | 37.8 | 22.4 | 29.4 | 22.9 | 32.1 | 0 | 42.8 | 53.5 | 0 | 42.9 | 61.6 | 44.6 | 45.3 | 47.5 | 49.3 | 50.6 | 35.1 | 50.7 | 38.4 | 50 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4104.156 | 9:55 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.63 | 34.01 | 34.01 | 32.84 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 93.9 | 49.1 | 34.5 | 37.5 | 34.2 | 35.9 | 39.4 | 46.5 | 43.7 | 48.8 | 80.1 | 83.2 | 38.8 | 36 | 23 | 29 | 23.9 | 32.3 | 0 | 41.2 | 52.8 | 0 | 42.8 | 60.4 | 43.7 | 45.5 | 45.5 | 50.5 | 47.1 | 35 | 49.6 | 39.4 | 50.6 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4114.1712 | 9:55 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.63 | 34.01 | 34.01 | 32.85 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 96.3 | 49.6 | 33.9 | 37.6 | 34.3 | 34.6 | 42 | 45.3 | 44 | 48.6 | 79.7 | 82.6 | 37.3 | 37.5 | 23.6 | 28.7 | 23.7 | 31.3 | 0 | 41 | 51.8 | 0 | 43 | 60.5 | 43.7 | 45.3 | 46.5 | 50.9 | 50.7 | 36.8 | 49 | 39.2 | 51.8 | 50.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4124.1708 | 9:55 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.64 | 34.01 | 34.01 | 32.85 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.9 | 50.1 | 34.3 | 38 | 33.4 | 34.5 | 41.7 | 45.5 | 43.6 | 48.7 | 80.4 | 81.5 | 38.1 | 37.7 | 24.3 | 28.3 | 20.8 | 31.4 | 0 | 40.7 | 52.5 | 0 | 43.7 | 61.1 | 44.2 | 44.9 | 46.7 | 49.4 | 49.3 | 36.6 | 49.3 | 40.3 | 50.7 | 52 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4134.1861 | 9:55 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.64 | 34.01 | 34.01 | 32.86 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.03 | 34 | 34.01 | 94.3 | 50 | 32.4 | 37 | 33.9 | 35.9 | 42.5 | 46.1 | 43.8 | 49.2 | 79.7 | 82.6 | 37.8 | 36.2 | 25.5 | 29 | 22.1 | 33.2 | 0 | 40.4 | 52.8 | 0 | 44.2 | 60.5 | 43.9 | 46.3 | 47 | 50.3 | 49.8 | 35.2 | 50.1 | 40.6 | 49.1 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4144.2013 | 9:56 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 32.65 | 34 | 34 | 32.86 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34.03 | 34 | 34 | 34.01 | 93.8 | 50.8 | 33.5 | 36.7 | 33.6 | 34.5 | 41.4 | 46.5 | 44.2 | 49.8 | 80.6 | 84.3 | 37.5 | 37.6 | 24.7 | 28.6 | 23.2 | 32.9 | 0 | 40.9 | 52.4 | 0 | 42.9 | 60.2 | 43.8 | 45.2 | 47.6 | 50.2 | 49.5 | 35.8 | 46.3 | 37.6 | 50.6 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4154.2165 | 9:56 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.65 | 34 | 34.01 | 32.86 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 93.8 | 49.1 | 34 | 37.1 | 34.3 | 35.3 | 41.4 | 45.2 | 44.4 | 49.7 | 82.2 | 83.3 | 37.2 | 37.1 | 24.2 | 28.1 | 23.5 | 31.7 | 0 | 40.6 | 52.6 | 0 | 42.3 | 60.9 | 43.4 | 44.9 | 46.4 | 50.7 | 49.8 | 35.5 | 49.2 | 38.1 | 52.1 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.07 | 5.8413e+33 | 0.7
4164.2161 | 9:56 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.65 | 34.01 | 34.01 | 32.86 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 93.3 | 48.9 | 34.8 | 37.7 | 31.9 | 35.2 | 42 | 45.9 | 44.6 | 48.7 | 81.9 | 83.4 | 36.8 | 36.2 | 24.4 | 27.1 | 21.8 | 31.9 | 0 | 41 | 52.9 | 0 | 41.4 | 60.5 | 45.9 | 44.5 | 47.6 | 49.7 | 49.7 | 34.7 | 47.6 | 38.9 | 50.8 | 49.4 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4174.2313 | 9:56 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.66 | 34 | 34 | 32.86 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 93.4 | 50.6 | 34.6 | 36.8 | 32.4 | 35.3 | 41.7 | 46.6 | 43.9 | 48.6 | 81.8 | 83.6 | 37.3 | 37 | 25.5 | 27.2 | 23.5 | 32 | 0 | 41.3 | 52.4 | 0 | 41.7 | 59.8 | 44.5 | 45.3 | 46.1 | 49.6 | 51.1 | 35.3 | 51.1 | 39.5 | 51 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4184.2309 | 9:56 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.65 | 34 | 34.01 | 32.87 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 93 | 48 | 34.1 | 36.7 | 34.5 | 34.7 | 41.7 | 45.9 | 44.6 | 49.2 | 81.3 | 82.2 | 37.7 | 37.2 | 25.5 | 28.4 | 23.1 | 32 | 0 | 41.3 | 51.8 | 0 | 42 | 59.6 | 44.7 | 44.7 | 46.5 | 49.7 | 50.4 | 35.5 | 49.8 | 40.1 | 51.6 | 50.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
4194.2462 | 9:56 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.66 | 34 | 34.01 | 32.87 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 92.9 | 51.2 | 34 | 37.8 | 34.2 | 36 | 41.4 | 45.8 | 45.1 | 48.4 | 80.8 | 82.4 | 37.4 | 36.3 | 23.7 | 28.3 | 22.2 | 32.5 | 0 | 41.9 | 51.6 | 0 | 42.9 | 59.7 | 43.2 | 44.9 | 45.9 | 49.7 | 50.5 | 35.9 | 49.7 | 40.3 | 50.3 | 50.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.03 | 0 | 0.7
4204.2458 | 9:57 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.67 | 34.01 | 34.01 | 32.88 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 93.6 | 51.5 | 34.3 | 37.9 | 34.4 | 35.6 | 41.1 | 46 | 44.2 | 49.1 | 81.1 | 83 | 37.8 | 37.9 | 23.2 | 27.9 | 24.3 | 31.1 | 0 | 41.3 | 52.4 | 0 | 42.8 | 60.3 | 44.6 | 45.4 | 46.4 | 50.9 | 50.5 | 36.2 | 50.9 | 41 | 50.7 | 50.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4214.2454 | 9:57 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.67 | 34 | 34 | 32.89 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 94 | 51.3 | 33.8 | 36.8 | 33.1 | 35.3 | 40.9 | 45.5 | 42 | 49.5 | 81.2 | 82.3 | 37.9 | 37 | 23.3 | 29.5 | 24.5 | 30.5 | 0 | 41.4 | 52.2 | 0 | 39.8 | 60.6 | 43.3 | 44.8 | 48.9 | 48.7 | 50.4 | 36.7 | 51.3 | 40.3 | 50.6 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4224.2606 | 9:57 | 34.01 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.68 | 34 | 34.02 | 32.89 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 92.8 | 51.8 | 34.2 | 37.3 | 34 | 35.2 | 42.9 | 46 | 44.6 | 48.5 | 80.6 | 82.6 | 36.6 | 37.8 | 24 | 29 | 21.3 | 32.6 | 0 | 41.3 | 52.5 | 0 | 40.8 | 60.4 | 44.1 | 45.3 | 48.8 | 50.8 | 51.9 | 35.8 | 49.4 | 39 | 50.1 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4234.2602 | 9:57 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 32.68 | 34 | 34 | 32.9 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.5 | 50.4 | 34.2 | 37.3 | 34.4 | 34.5 | 42.9 | 45.2 | 44.4 | 48.8 | 81 | 84 | 35.6 | 37.5 | 23.3 | 28.3 | 21.3 | 31.8 | 0 | 41.1 | 52.5 | 0 | 42.4 | 60.1 | 44.4 | 45.2 | 47.6 | 49.5 | 50.3 | 36.3 | 49.8 | 39.9 | 49.9 | 51.4 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4244.2755 | 9:57 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.68 | 34 | 34.01 | 32.9 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 91.7 | 50.4 | 32.7 | 36.8 | 32.4 | 34.7 | 41 | 45.7 | 44.6 | 50 | 80.6 | 81.8 | 37.1 | 36.9 | 23.9 | 26.9 | 21.8 | 31.4 | 0 | 41.3 | 52 | 0 | 41.9 | 59.6 | 46.2 | 45 | 47 | 49.7 | 49.7 | 34.7 | 49.8 | 39.9 | 49.3 | 51.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4254.2907 | 9:57 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 32.68 | 34.01 | 34 | 32.89 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 94.1 | 49.1 | 34.1 | 36.4 | 33.3 | 35.1 | 41.7 | 46.7 | 43.9 | 48.9 | 81.1 | 83.5 | 37.8 | 36.9 | 24.1 | 28.2 | 22.8 | 32.7 | 0 | 40.4 | 52 | 0 | 40.7 | 60.4 | 44.8 | 45 | 46.2 | 49.8 | 50.1 | 33.8 | 48 | 38.7 | 49.8 | 52.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4264.3059 | 9:58 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.69 | 34.01 | 34 | 32.91 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.3 | 50.7 | 34.3 | 36.2 | 33.9 | 35.6 | 42 | 47.2 | 44.3 | 47.9 | 80.4 | 83.3 | 37.1 | 37.7 | 21.6 | 29.3 | 21.5 | 31.6 | 0 | 39.9 | 52.4 | 0 | 42.6 | 60.8 | 44.1 | 45.4 | 46.1 | 50.1 | 49.8 | 36.4 | 50 | 39.2 | 50.4 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4274.3055 | 9:58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.7 | 34.01 | 34 | 32.91 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.2 | 50.5 | 34.5 | 35.3 | 33.8 | 35.1 | 41 | 45.7 | 44 | 48.5 | 80.4 | 82.7 | 37.5 | 36.5 | 24.6 | 28.7 | 21.7 | 31.5 | 0 | 40.6 | 52.8 | 0 | 42.3 | 60.1 | 43.2 | 45.6 | 46.2 | 48.9 | 48.8 | 34.5 | 50.6 | 39.8 | 50.7 | 50.9 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4284.3207 | 9:58 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.69 | 34.01 | 34 | 32.9 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 94 | 49.5 | 34.3 | 37.6 | 34.3 | 34.6 | 41.5 | 45.8 | 44.8 | 49 | 80.3 | 83.7 | 37.1 | 37.1 | 23.9 | 28.2 | 22.9 | 32.2 | 0 | 40.4 | 52.3 | 0 | 41.3 | 60.3 | 43.8 | 45.8 | 47.1 | 49.4 | 49.6 | 34.9 | 47.9 | 39.5 | 50 | 50.1 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4294.3203 | 9:58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.72 | 34.01 | 34.01 | 32.92 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 93.8 | 49.7 | 34.2 | 37.2 | 33.6 | 35 | 41.1 | 45 | 43.7 | 49.1 | 80.9 | 82.6 | 36.4 | 37 | 24.4 | 29 | 22.4 | 30.9 | 0 | 40.3 | 52.2 | 0 | 42.5 | 60.4 | 42.8 | 45 | 46.1 | 49.2 | 49.6 | 35.6 | 49.9 | 40 | 50.1 | 50.8 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4304.32 | 9:58 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.7 | 34 | 34 | 32.93 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93 | 50.5 | 33.7 | 38.2 | 33.5 | 34.6 | 41 | 45.7 | 43.5 | 49 | 81.4 | 82.3 | 35.6 | 36.6 | 23.6 | 29.7 | 20.7 | 31.1 | 0 | 41 | 52.4 | 0 | 41.2 | 60.5 | 43.5 | 44.3 | 45.7 | 49 | 49.3 | 33.9 | 50.3 | 39.3 | 50.3 | 51 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4314.3352 | 9:58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.71 | 34 | 34 | 32.93 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.9 | 50.1 | 34.1 | 37.3 | 33.2 | 34.5 | 42.1 | 44.1 | 44.4 | 49 | 79.8 | 82.8 | 37.3 | 36.5 | 23.9 | 27.9 | 21.2 | 30.8 | 0 | 40.3 | 52.1 | 0 | 42.4 | 60.8 | 46 | 45.8 | 48.5 | 48.5 | 49.9 | 35.5 | 50.5 | 39.8 | 49.9 | 51.6 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4324.3504 | 9:59 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.72 | 34.01 | 34.01 | 32.93 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 94.5 | 50.1 | 33.6 | 37.5 | 33.6 | 35 | 40.8 | 47 | 44 | 48.5 | 81.1 | 83.2 | 36.5 | 36.3 | 24.3 | 27.2 | 21.1 | 31.7 | 0 | 40.3 | 51.8 | 0 | 42.7 | 59.6 | 45.9 | 45.6 | 47.5 | 49.4 | 49.5 | 37 | 49.8 | 39.8 | 51.3 | 51.6 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4334.35 | 9:59 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.72 | 34 | 34.01 | 32.93 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 93.5 | 50.2 | 33.4 | 36.5 | 32.5 | 34.3 | 40.8 | 46.5 | 43.9 | 47.9 | 81.6 | 82.2 | 37.4 | 36.6 | 24.4 | 26.9 | 23 | 31.6 | 0 | 40.8 | 51 | 0 | 41.2 | 59.8 | 44.3 | 44.9 | 46.7 | 49.4 | 50.5 | 35.3 | 49.2 | 40.2 | 49.8 | 50.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.04 | 5.8413e+33 | 0.7
4344.3652 | 9:59 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.73 | 34 | 34.01 | 32.93 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 94.4 | 48.8 | 33.8 | 37.1 | 32.3 | 34.4 | 41 | 46.5 | 42.3 | 48 | 83.8 | 82.8 | 37.9 | 34.5 | 22.2 | 27.4 | 22.8 | 30.9 | 0 | 40.5 | 50.5 | 0 | 42.1 | 59.5 | 41.7 | 45.7 | 45.8 | 50.2 | 48.7 | 34 | 49.6 | 39.6 | 49.9 | 51.5 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4354.3804 | 9:59 | 34 | 34.04 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 32.72 | 34.01 | 34 | 32.94 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.98 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.8 | 50.3 | 32.3 | 36.4 | 34.8 | 34.9 | 41.2 | 46 | 44.7 | 49.8 | 78.8 | 82.7 | 37.1 | 36.5 | 23.3 | 26.7 | 23 | 31.6 | 0 | 40.8 | 51.7 | 0 | 41.3 | 59.9 | 42.7 | 44.6 | 47.5 | 50 | 52.1 | 36.6 | 50.3 | 39.6 | 49.9 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4364.3801 | 9:59 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.73 | 34 | 34 | 32.94 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 94.3 | 44.5 | 33.4 | 37.5 | 33 | 35.1 | 43.4 | 46.3 | 44.8 | 48 | 80.7 | 83.9 | 36.5 | 35.9 | 23.9 | 28.1 | 20.4 | 32.6 | 0 | 40.1 | 52.5 | 0 | 41.3 | 59.6 | 44 | 44.8 | 46.6 | 50 | 51.1 | 35.7 | 51.1 | 39.8 | 49.9 | 51 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.04 | 3.5048e+34 | 0.7
4374.3797 | 9:59 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.73 | 34.01 | 34 | 32.92 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 93.7 | 51.3 | 34 | 35.6 | 33.5 | 34.4 | 42 | 45.8 | 43.9 | 48 | 80.7 | 83.1 | 36 | 37.3 | 23.6 | 27.4 | 22.8 | 31.8 | 0 | 40.4 | 52.1 | 0 | 42.2 | 60.5 | 42.5 | 45.4 | 47 | 50.2 | 49.4 | 34.9 | 50.3 | 39.1 | 49.2 | 49.9 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
4384.3949 | 10:00 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.74 | 34.01 | 34 | 32.95 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 94.1 | 50.5 | 33.9 | 36 | 32.4 | 34.6 | 41.7 | 46.8 | 44.4 | 48.7 | 80.4 | 82.5 | 36.8 | 37 | 22.9 | 28.2 | 22.3 | 30.9 | 0 | 39.4 | 52.1 | 0 | 41.5 | 59.2 | 43.3 | 45.5 | 46.1 | 49.8 | 49.4 | 36.1 | 50.4 | 39.1 | 50.6 | 48 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
4394.4101 | 10:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.74 | 34 | 34 | 32.95 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 95 | 51.3 | 32.9 | 37.3 | 33.3 | 34.7 | 41.6 | 47 | 44.8 | 48.9 | 79.9 | 82.5 | 35.3 | 36.7 | 22.3 | 27.7 | 22.6 | 30.9 | 0 | 40.3 | 52.3 | 0 | 41.8 | 60.6 | 43.5 | 45.5 | 47.1 | 48.8 | 49.8 | 34.9 | 50.2 | 42.5 | 48.8 | 50.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4404.4253 | 10:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.74 | 34 | 34.01 | 32.96 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 94.8 | 48.8 | 33.9 | 36.8 | 33.5 | 34.8 | 42.2 | 46 | 43.7 | 48.7 | 80.8 | 82.1 | 36.5 | 35.5 | 24 | 27.6 | 21.7 | 30.9 | 0 | 40.7 | 51.1 | 0 | 42 | 59.8 | 43.6 | 45.3 | 47 | 48.8 | 50.2 | 35.4 | 49.5 | 40.4 | 50.5 | 52.2 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4414.425 | 10:00 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.76 | 34.01 | 34.01 | 32.96 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.6 | 50.6 | 34.3 | 36.5 | 32.4 | 34 | 41 | 46 | 43.9 | 48.7 | 81 | 82.5 | 36.7 | 36.9 | 22.8 | 27.8 | 22.9 | 30.8 | 0 | 40.1 | 50.9 | 0 | 41.4 | 59 | 42.9 | 43.8 | 45.5 | 49 | 48.1 | 36.2 | 50.7 | 39.8 | 50.2 | 52.3 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4424.4402 | 10:00 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.76 | 34 | 34.01 | 32.97 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 92.6 | 49.9 | 34.6 | 37 | 33.5 | 35.5 | 40.7 | 46.1 | 43.5 | 49 | 80.5 | 83.1 | 36.2 | 37 | 22.6 | 28.2 | 21.8 | 30.5 | 0 | 39.8 | 51 | 0 | 42 | 59.7 | 44.7 | 44.4 | 46.9 | 48.9 | 46.3 | 34.8 | 51.2 | 37.7 | 50.2 | 50.9 | 24.52 | 24.37 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 1.7524e+34 | 0.7
4434.4554 | 10:00 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.77 | 34.01 | 34 | 32.98 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 92.7 | 49.7 | 32.7 | 36.2 | 34.2 | 33.6 | 40.4 | 45.9 | 43.7 | 48.8 | 80.3 | 83.9 | 36.4 | 36.7 | 23.4 | 27.2 | 21.8 | 32.1 | 0 | 39.9 | 51.1 | 0 | 41.3 | 59.2 | 43.4 | 45.8 | 45.5 | 49.6 | 50.6 | 34.5 | 49.6 | 39.7 | 50 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4444.4706 | 10:01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.77 | 34 | 34.01 | 32.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.97 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 93.5 | 49.6 | 32.9 | 37.3 | 33.5 | 34.8 | 41.7 | 45.4 | 44.3 | 48.2 | 80.4 | 84.9 | 37.2 | 36.8 | 23.3 | 28.4 | 19.2 | 31.9 | 0 | 40 | 50.9 | 0 | 42.5 | 59.2 | 45.1 | 45.1 | 46.5 | 49.4 | 51.9 | 37 | 49.3 | 39 | 51.7 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4454.4858 | 10:01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.77 | 34 | 34.01 | 32.98 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 93.6 | 50.8 | 33.7 | 37.4 | 33.2 | 34.7 | 41.1 | 45.2 | 44.4 | 48.9 | 79.9 | 84.5 | 36.1 | 37.6 | 23.5 | 27.5 | 20.9 | 31.6 | 0 | 40.1 | 51.6 | 0 | 42.3 | 59.7 | 44.2 | 44.8 | 46.4 | 49.2 | 52.6 | 35.5 | 49.4 | 40.6 | 51.1 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4464.4854 | 10:01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.77 | 34.01 | 34.01 | 32.98 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 93.4 | 50.8 | 32.8 | 37.2 | 33.8 | 34 | 40.7 | 46 | 44.9 | 47.3 | 79.9 | 84.9 | 36.6 | 36 | 22.9 | 27.5 | 23 | 31.1 | 0 | 39.6 | 50.9 | 0 | 42.1 | 59.4 | 44.2 | 44.3 | 47.4 | 49.6 | 51.7 | 35 | 49.8 | 40.7 | 50.1 | 49.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4474.4851 | 10:01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.76 | 34 | 34.01 | 32.98 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 92.2 | 50.7 | 33.8 | 36.7 | 33.4 | 35.3 | 41.3 | 45.6 | 42.9 | 48.9 | 79.5 | 83.9 | 36.7 | 36.7 | 22.7 | 26.9 | 22.5 | 32.4 | 0 | 40 | 51 | 0 | 41.6 | 58.9 | 44.9 | 44.7 | 47.8 | 49.4 | 50.2 | 36.5 | 50.4 | 39.5 | 50.3 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4484.5003 | 10:01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.78 | 34 | 34 | 32.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 92.3 | 50.7 | 33.9 | 36.7 | 32.2 | 35.2 | 42.3 | 45.4 | 43.2 | 48.5 | 79.8 | 82 | 36.9 | 37 | 22.5 | 28.1 | 21 | 31.7 | 0 | 40.8 | 51.1 | 0 | 41.8 | 59.3 | 43.6 | 44.9 | 47.6 | 49 | 50.8 | 35.2 | 50.8 | 40 | 49.6 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.7
4494.5155 | 10:01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 32.78 | 34.01 | 34.01 | 33 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 91.4 | 51.2 | 32.8 | 37 | 32.7 | 35.1 | 40.4 | 46.5 | 44 | 48.4 | 79.5 | 83 | 37.1 | 36.1 | 24.1 | 28.3 | 20.7 | 31.3 | 0 | 39.8 | 50.9 | 0 | 40.8 | 57.8 | 44.3 | 46.1 | 46.2 | 50 | 50.5 | 35.2 | 50.1 | 40.1 | 50.1 | 51.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4504.5307 | 10:02 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 32.78 | 34 | 34 | 32.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.2 | 50.5 | 35 | 36.6 | 33.1 | 35.1 | 41.7 | 46 | 43.5 | 47.8 | 79.8 | 82.8 | 35.9 | 36.7 | 24 | 29.1 | 20.8 | 31.3 | 0 | 39.5 | 51.1 | 0 | 40.9 | 59.5 | 42.9 | 45.3 | 45.8 | 49.8 | 48.2 | 35.9 | 48.4 | 39.3 | 50.4 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4514.5303 | 10:02 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.78 | 34 | 34 | 32.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93 | 51.8 | 33.9 | 35.7 | 32.2 | 35.2 | 41.3 | 45.4 | 44.2 | 48.7 | 79.8 | 80.9 | 35.9 | 35.2 | 22.1 | 28.3 | 22.7 | 30.2 | 0 | 40.7 | 51.5 | 0 | 41 | 59.1 | 43.5 | 44.2 | 45.7 | 49 | 47.6 | 34.5 | 50.4 | 39 | 50.8 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.7
4524.5455 | 10:02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.79 | 34.01 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93 | 49.8 | 33.5 | 36.7 | 33 | 34.4 | 40.7 | 45.1 | 44 | 48.8 | 80.2 | 82.6 | 36.9 | 34.2 | 23.4 | 27.4 | 21.5 | 31.5 | 0 | 40.5 | 51.6 | 0 | 41.3 | 59.9 | 43.7 | 45.2 | 46.6 | 49.6 | 49.9 | 35.8 | 49.5 | 40.5 | 50.1 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4534.5608 | 10:02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.8 | 34 | 34 | 33.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 93.6 | 46.4 | 33.6 | 36.6 | 34.4 | 33.3 | 40.5 | 45.4 | 43.9 | 48.5 | 80.8 | 83.1 | 37.6 | 36.2 | 23.1 | 27.2 | 21.1 | 31.8 | 0 | 40.3 | 51.2 | 0 | 41.1 | 60 | 45.8 | 45.5 | 46.5 | 50.2 | 50.2 | 35.7 | 49.6 | 39.4 | 49.9 | 50.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4544.5604 | 10:02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.8 | 34 | 34 | 33.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 91.7 | 49.9 | 33 | 35.9 | 31.9 | 34.3 | 41.2 | 44.9 | 44.5 | 47.8 | 78.2 | 82.7 | 36.3 | 38.2 | 22.9 | 27.4 | 22.4 | 30.4 | 0 | 41.2 | 51.1 | 0 | 42 | 58.4 | 43.5 | 44.9 | 44.7 | 49 | 50 | 35.1 | 50 | 39.3 | 50 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4554.56 | 10:02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 32.81 | 34 | 34 | 33.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 91.5 | 48.3 | 33.3 | 37.3 | 31.4 | 34.5 | 42.5 | 44.9 | 45.2 | 47.5 | 80.4 | 82.6 | 36.4 | 36.7 | 23.7 | 25.9 | 22.2 | 31.7 | 0 | 39.6 | 51 | 0 | 39.7 | 59.7 | 44.5 | 45 | 45.6 | 49.7 | 50.2 | 36.2 | 50.2 | 39.2 | 49.8 | 51.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4564.5752 | 10:03 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.82 | 34 | 34 | 33.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.9 | 50.1 | 32.6 | 37.1 | 32 | 34.4 | 41.6 | 45.6 | 44.7 | 47.7 | 79.3 | 81.7 | 35.8 | 36.9 | 23.6 | 26.8 | 19.9 | 32.2 | 0 | 39.9 | 51.3 | 0 | 41.1 | 58.3 | 43.8 | 46.1 | 48 | 49.9 | 50.6 | 35.4 | 51.8 | 39.4 | 50.1 | 51.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4574.5904 | 10:03 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.8 | 34 | 34 | 33.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.9 | 51.5 | 32.7 | 37 | 32.8 | 34.1 | 40.4 | 44.1 | 44.2 | 49.2 | 80.6 | 84.1 | 35.6 | 36.5 | 23.2 | 28 | 21.4 | 31.3 | 0 | 40.1 | 51.8 | 0 | 40.1 | 58.8 | 44.3 | 44.9 | 46.9 | 50 | 50.2 | 34 | 49.1 | 40.3 | 50.1 | 50.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4584.6057 | 10:03 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.81 | 34.01 | 34 | 33.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.03 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 93.6 | 51.4 | 33.1 | 36.5 | 33 | 35.1 | 41.1 | 45 | 43.9 | 49.6 | 80.2 | 85.4 | 36.5 | 36.1 | 23.3 | 29.3 | 21.6 | 31.8 | 0 | 39.1 | 51.8 | 0 | 40.9 | 59.7 | 43.4 | 44 | 46.7 | 49.4 | 49.5 | 35 | 49.1 | 39.7 | 50 | 52.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
4594.6209 | 10:03 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.82 | 34 | 34 | 33.03 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 92.4 | 50.5 | 33.1 | 37.1 | 34.5 | 34.3 | 41.3 | 45.8 | 43.2 | 48.7 | 79.2 | 84.3 | 35.8 | 35.6 | 22.8 | 27.3 | 21.9 | 31.1 | 0 | 39.9 | 50.9 | 0 | 41.4 | 59.7 | 43.5 | 46 | 45.8 | 47.3 | 46.1 | 33.7 | 50.6 | 40 | 50.5 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4604.6205 | 10:03 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.83 | 34.01 | 34.01 | 33.03 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.9 | 49.8 | 34.8 | 35.7 | 32.7 | 35 | 41.3 | 44.9 | 43.3 | 48.4 | 79.2 | 82.7 | 36.9 | 36.1 | 22 | 27.3 | 21.7 | 30.5 | 0 | 39.8 | 51.3 | 0 | 41.1 | 58.9 | 43.9 | 44.5 | 45.9 | 49.2 | 49.8 | 35.1 | 50.6 | 39.7 | 50.1 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4614.6357 | 10:03 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.82 | 34 | 34.01 | 33.03 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 90.8 | 51.7 | 34.3 | 36.6 | 32.8 | 34.6 | 40.6 | 45.4 | 43.5 | 48.3 | 80.8 | 83.5 | 35.8 | 36.3 | 22.5 | 27.1 | 21 | 30.7 | 0 | 40 | 49.6 | 0 | 40.9 | 59.2 | 44.6 | 44.5 | 46 | 50.5 | 50.5 | 36 | 50 | 39 | 49 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4624.6509 | 10:04 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.81 | 34 | 34 | 33.03 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 91 | 49.7 | 33.3 | 37.1 | 32.6 | 33.7 | 40.2 | 46.6 | 43.6 | 48.3 | 80.4 | 83.3 | 37.7 | 36.1 | 22.2 | 27.7 | 21.5 | 31 | 0 | 40.6 | 51.1 | 0 | 40.1 | 58.5 | 44.1 | 44.5 | 48.6 | 50.6 | 52.3 | 37.2 | 49.7 | 39.9 | 48.4 | 49.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4634.6661 | 10:04 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.82 | 34.01 | 34 | 33.03 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.1 | 48.6 | 32.8 | 37.3 | 32.2 | 34 | 40.6 | 45 | 44.6 | 48.1 | 79 | 82.6 | 35.4 | 36.2 | 22.6 | 28.3 | 19.9 | 30.9 | 0 | 40.1 | 51.2 | 0 | 41.4 | 58.2 | 43.5 | 45 | 47 | 50.5 | 51 | 35 | 49.9 | 39.7 | 49.8 | 50.1 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4644.6814 | 10:04 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.83 | 34.01 | 34.01 | 33.04 | 34.02 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 93.4 | 50.2 | 33.8 | 37 | 33.5 | 34.8 | 40.5 | 44.2 | 43.6 | 46.9 | 79.1 | 82 | 36.7 | 36.3 | 22.4 | 27.1 | 21.7 | 31.6 | 0 | 39.4 | 50.3 | 0 | 39.5 | 59.2 | 42.3 | 45.8 | 47.1 | 49.5 | 50 | 34.7 | 50 | 40.1 | 49.7 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4654.6966 | 10:04 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.83 | 34.01 | 34 | 33.04 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 93.5 | 49.1 | 33.7 | 36.9 | 32.9 | 35.1 | 41.6 | 44.8 | 44 | 48.8 | 79.2 | 82.2 | 35.5 | 37.2 | 24.6 | 26.3 | 20.9 | 29.9 | 0 | 38.7 | 50.2 | 0 | 38.9 | 58.7 | 42.2 | 45.7 | 45.2 | 50.8 | 49.1 | 35.5 | 49.9 | 40.3 | 51.2 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4664.7118 | 10:04 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.84 | 34.01 | 34 | 33.05 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 93.3 | 50 | 34.1 | 36.2 | 31.9 | 33.9 | 41.7 | 44.2 | 44 | 48 | 79.2 | 80.9 | 35.5 | 35.7 | 22.8 | 25.4 | 21.5 | 29.9 | 0 | 39.3 | 51 | 0 | 40.1 | 58.5 | 44.9 | 44.7 | 46.1 | 49.5 | 50.7 | 35.4 | 49.9 | 38.7 | 49.8 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.7
4674.7114 | 10:04 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.83 | 34.01 | 34.01 | 33.06 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 92.7 | 49.3 | 32.7 | 36.4 | 33.1 | 34.4 | 41.1 | 45.4 | 44 | 48.2 | 79.1 | 82.1 | 35.7 | 34.9 | 23.5 | 27.5 | 21.9 | 31.1 | 0 | 39.3 | 49.7 | 0 | 41.3 | 59.2 | 44.4 | 44.2 | 46.3 | 49.5 | 50.2 | 35.6 | 49.7 | 36 | 49.8 | 50.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4684.7266 | 10:05 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.85 | 34 | 34.01 | 33.05 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 49.9 | 32.6 | 36.3 | 31.9 | 34.9 | 41.6 | 44.7 | 44.4 | 47.9 | 80.9 | 82.1 | 36.9 | 35.3 | 23.3 | 28 | 20.3 | 31.1 | 0 | 39.3 | 49.6 | 0 | 43.3 | 58.9 | 43.3 | 45.2 | 46.9 | 49.4 | 49.9 | 37 | 49.3 | 39.5 | 49.9 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4694.7262 | 10:05 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.84 | 34.01 | 34 | 33.06 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 93.4 | 50.3 | 33.4 | 36.8 | 32.8 | 33.6 | 40.3 | 44.2 | 43.9 | 47.4 | 80.3 | 82.6 | 36.3 | 36.7 | 24.3 | 28.2 | 20.6 | 31.4 | 0 | 38.9 | 50.6 | 0 | 40.9 | 58.6 | 42.8 | 45.4 | 45.8 | 50.8 | 48.9 | 35.2 | 50.8 | 39.4 | 49.3 | 50.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4704.7415 | 10:05 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 32.85 | 34.01 | 34.01 | 33.06 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.7 | 49.9 | 32.2 | 36.2 | 31.5 | 33.9 | 40.7 | 45.6 | 43.6 | 46.3 | 79.6 | 82.8 | 35.5 | 35.7 | 22.5 | 27.1 | 21.7 | 31.1 | 0 | 40.4 | 51.5 | 0 | 40.8 | 59.1 | 44 | 45.1 | 47 | 50.6 | 48.9 | 34.2 | 51.1 | 40.2 | 50.4 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4714.7411 | 10:05 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 32.85 | 34.01 | 34 | 33.06 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 92 | 49.7 | 34.4 | 36.5 | 32.2 | 33.6 | 40.5 | 45.9 | 43.6 | 46.8 | 79.6 | 82.3 | 36.2 | 35.8 | 22.1 | 28.8 | 20.6 | 31 | 0 | 38.3 | 50.3 | 0 | 39.3 | 58.9 | 44.4 | 44.7 | 46.6 | 49.1 | 50.6 | 36.3 | 50.4 | 40.2 | 48.9 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4724.7563 | 10:05 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.85 | 34 | 34 | 33.07 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.2 | 49.5 | 32.7 | 36.9 | 32.7 | 33.7 | 41.7 | 45 | 43.3 | 48.2 | 78.1 | 82.5 | 36.9 | 35.1 | 21.7 | 27.4 | 19 | 30.8 | 0 | 39.7 | 51.6 | 0 | 38.9 | 58.3 | 43.3 | 45.2 | 45.6 | 48.6 | 45.9 | 34.8 | 49.8 | 38.7 | 49.4 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4734.7715 | 10:05 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 32.86 | 34.01 | 34.01 | 33.07 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 94.2 | 49.5 | 32.5 | 35.9 | 32.7 | 33.4 | 40.6 | 45 | 43.7 | 47.6 | 78.2 | 82 | 36.1 | 35.8 | 22 | 26.3 | 21.2 | 30.1 | 0 | 39.2 | 51.4 | 0 | 40.9 | 58 | 43.1 | 44.6 | 45.8 | 49.3 | 50.1 | 34.7 | 50.6 | 41.7 | 50.7 | 50.4 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4744.7711 | 10:06 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.86 | 33.99 | 34 | 33.07 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.8 | 49.1 | 32.3 | 35.9 | 31.6 | 33.1 | 41.9 | 44 | 43.4 | 48.4 | 78.9 | 82.9 | 35.7 | 36.7 | 25.4 | 28 | 20.3 | 30.6 | 0 | 39.5 | 49.8 | 0 | 40.1 | 58.6 | 42.9 | 43.7 | 46.1 | 48.9 | 48.6 | 34.7 | 49.8 | 39.3 | 50.3 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4754.7864 | 10:06 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 32.86 | 34 | 34 | 33.08 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 92.7 | 48.3 | 32.2 | 36.5 | 30.5 | 34.4 | 41.2 | 46 | 43.2 | 49 | 79.7 | 83 | 34.2 | 34.4 | 21.9 | 26.7 | 20.2 | 30.8 | 0 | 40.6 | 51.2 | 0 | 40 | 58.2 | 45.8 | 45.1 | 46.5 | 50.2 | 49.3 | 34.1 | 50.2 | 39.5 | 49.8 | 49.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4764.8016 | 10:06 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.87 | 34 | 34.01 | 33.08 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 92.7 | 48.9 | 33.6 | 35.5 | 32 | 33.8 | 41.3 | 45.2 | 43.1 | 47.8 | 80 | 83.7 | 35.5 | 35.7 | 21.4 | 26.6 | 21.4 | 30.5 | 0 | 40.5 | 49.6 | 0 | 40.9 | 57.8 | 43.3 | 45.1 | 46 | 49.1 | 49.3 | 34.6 | 49.7 | 39.6 | 49.8 | 48.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4774.8168 | 10:06 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.87 | 34 | 34 | 33.08 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 93.8 | 50.1 | 32.4 | 36 | 32.7 | 34 | 42.3 | 44.6 | 44.3 | 47.7 | 79.7 | 81.5 | 35.4 | 36.2 | 21.9 | 27.1 | 22.2 | 30.7 | 0 | 39 | 50.8 | 0 | 38.9 | 58.8 | 43.4 | 45.6 | 48.2 | 49 | 50.1 | 36.4 | 50.8 | 38.3 | 51.3 | 50 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4784.832 | 10:06 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.88 | 34.01 | 34.01 | 33.09 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 92.5 | 49.8 | 32.6 | 36.3 | 31.6 | 34 | 41 | 44.1 | 43.9 | 47.8 | 79.7 | 81.9 | 35.4 | 36.6 | 21.9 | 26 | 21.6 | 29.7 | 0 | 38.8 | 50.4 | 0 | 39.7 | 56.9 | 43.7 | 44.9 | 46.9 | 50.1 | 50.7 | 35.9 | 49.7 | 39 | 48.5 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
4794.8316 | 10:06 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 32.88 | 34 | 34 | 33.09 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.04 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 93.4 | 49.8 | 33 | 36.9 | 31.9 | 33.8 | 40.2 | 44.5 | 43.9 | 47.9 | 80.1 | 82.9 | 35 | 35.2 | 22.9 | 27.3 | 21 | 30 | 0 | 38.5 | 49.6 | 0 | 40.9 | 57.8 | 43.4 | 44.7 | 45.7 | 50.1 | 49.1 | 35.4 | 46.2 | 38.4 | 50.8 | 51.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4804.8468 | 10:07 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.88 | 34 | 34.01 | 33.09 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 92.7 | 49.5 | 33.3 | 36 | 32.5 | 33.2 | 40.5 | 45 | 43.5 | 48.4 | 80 | 82.1 | 35.8 | 33 | 24.1 | 26.9 | 21.9 | 31.3 | 0 | 40 | 50.2 | 0 | 40.4 | 58.5 | 44.2 | 44.6 | 45.1 | 48.4 | 49.5 | 35 | 49.5 | 39.2 | 48.7 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
4814.8621 | 10:07 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.88 | 34 | 34 | 33.09 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 48.2 | 32.2 | 35.9 | 31.9 | 33.2 | 41.1 | 45.3 | 44.2 | 47.4 | 79.6 | 82.7 | 35.1 | 34.4 | 21.8 | 27.4 | 19.4 | 30 | 0 | 38.8 | 50.4 | 0 | 39.9 | 58.1 | 44.3 | 44 | 46.3 | 49.3 | 49 | 35.5 | 50.8 | 39 | 49.5 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
4824.8617 | 10:07 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 32.88 | 34 | 34 | 33.1 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.9 | 48 | 33.2 | 36 | 32.3 | 34.5 | 40 | 45 | 44.3 | 47.2 | 78.8 | 82.3 | 35.9 | 35.6 | 21.7 | 27.1 | 22.3 | 31.9 | 0 | 39 | 51.1 | 0 | 38.9 | 58.2 | 44.3 | 44.3 | 46.3 | 49.1 | 48.6 | 33.9 | 51.3 | 39.5 | 49.3 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.7
4834.8769 | 10:07 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.87 | 34 | 34.01 | 33.1 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 93.4 | 49.7 | 32.6 | 36 | 32.7 | 35 | 41.6 | 45.8 | 44.4 | 46.9 | 80.1 | 82.3 | 34.4 | 35.5 | 21.5 | 27 | 19.7 | 30.5 | 0 | 39.3 | 49.9 | 0 | 40 | 58.6 | 42.1 | 45.1 | 46.6 | 50.6 | 48.4 | 35.5 | 49.6 | 40.1 | 50.2 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.7
4844.8921 | 10:07 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.9 | 34 | 34 | 33.11 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 92.9 | 50 | 32.6 | 36.5 | 32.7 | 32.5 | 41 | 45.9 | 43.4 | 47.8 | 80 | 83.4 | 35.6 | 36.5 | 22.4 | 27.4 | 19.7 | 30.5 | 0 | 39.5 | 50.1 | 0 | 41.2 | 58.1 | 45.8 | 44.8 | 46.7 | 50.4 | 44.1 | 35.7 | 49.1 | 38.3 | 49.9 | 51.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.7
4854.9073 | 10:07 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.9 | 34 | 34 | 33.11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 93.4 | 50.4 | 31.7 | 36.5 | 32.5 | 33.9 | 40.5 | 44.7 | 44 | 47.7 | 81 | 82.5 | 35.3 | 35.7 | 22.8 | 26.5 | 19.7 | 30.4 | 0 | 39.7 | 50.7 | 0 | 39.2 | 58.1 | 43.7 | 44.7 | 43.6 | 49.8 | 50.6 | 34.7 | 49.1 | 38.5 | 49.2 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.7
4864.9225 | 10:08 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 32.9 | 34.01 | 34.01 | 33.12 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 48 | 32.5 | 36.6 | 32.6 | 33.4 | 40.2 | 45.8 | 44.3 | 47.8 | 80.8 | 81.6 | 36 | 35.4 | 21.8 | 25.8 | 21.3 | 30.5 | 0 | 38.9 | 50 | 0 | 41.2 | 59.2 | 42.8 | 45.4 | 46.7 | 50.5 | 50.1 | 35.3 | 50.7 | 39.9 | 49.6 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4874.9378 | 10:08 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.9 | 34 | 34 | 33.11 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 94.2 | 47.5 | 32.2 | 36.1 | 32.9 | 32.8 | 41.5 | 45.9 | 42.5 | 46.9 | 81.2 | 82.1 | 37.3 | 35.9 | 22.6 | 25.7 | 18.8 | 30.3 | 0 | 38.6 | 50.6 | 0 | 40 | 58.9 | 43.1 | 44.9 | 47.2 | 49.8 | 50.3 | 35.6 | 50.7 | 39.5 | 50.6 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4884.9374 | 10:08 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 32.91 | 34.01 | 34.01 | 33.11 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.1 | 49.4 | 33.6 | 35.6 | 31.8 | 34 | 40.7 | 45.4 | 43.9 | 48 | 81.3 | 82.8 | 36.2 | 34 | 22.5 | 26.3 | 22.3 | 30.5 | 0 | 39.2 | 49.5 | 0 | 39.8 | 58.3 | 42.1 | 45.2 | 46.4 | 49.8 | 44.4 | 34.8 | 50.5 | 39 | 49.4 | 49 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4894.9526 | 10:08 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.91 | 34 | 34 | 33.12 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.1 | 50.3 | 33.7 | 35.7 | 32.9 | 33.5 | 41 | 45.5 | 43.3 | 47.6 | 81.9 | 82.1 | 34.9 | 35 | 21.4 | 27.6 | 22.2 | 29.2 | 0 | 39.2 | 50.1 | 0 | 39.6 | 58 | 42.4 | 45.1 | 45.4 | 49.8 | 50.7 | 34.7 | 50 | 38.1 | 49.7 | 52.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4904.9522 | 10:08 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.9 | 34.01 | 34.01 | 33.12 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 92.7 | 50.8 | 33.6 | 36.1 | 32.7 | 34.2 | 41.6 | 46.3 | 43.1 | 47.4 | 81 | 82.5 | 34.6 | 35.8 | 22.4 | 27.4 | 20.8 | 29.5 | 0 | 38.6 | 50 | 0 | 39.8 | 56.5 | 43.6 | 44.9 | 44.8 | 49.2 | 50.5 | 33.8 | 50.3 | 40.4 | 49.6 | 49.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.04 | 0 | 0.7
4914.9674 | 10:08 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.91 | 34 | 34 | 33.12 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.6 | 50.9 | 32.2 | 36 | 32.2 | 34.2 | 40.5 | 45.7 | 43.5 | 48.3 | 81.1 | 82.6 | 35 | 35.3 | 21.9 | 26.9 | 19.3 | 30.2 | 0 | 38.8 | 49.8 | 0 | 39.7 | 57.5 | 42.8 | 44.2 | 47.2 | 48.2 | 49.9 | 35.3 | 50.4 | 39.4 | 49 | 50.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
4924.9827 | 10:09 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.92 | 34 | 34 | 33.13 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 93.1 | 50.2 | 32.8 | 36.4 | 32.1 | 33.7 | 41.5 | 46 | 43.4 | 48.2 | 80.1 | 83.2 | 35.2 | 35.2 | 21.9 | 26.3 | 21.1 | 28.6 | 0 | 39.5 | 50 | 0 | 39 | 57.9 | 43.3 | 43.9 | 44.5 | 48.5 | 49.8 | 35.6 | 51.3 | 40.5 | 49.4 | 51.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.7
4934.9979 | 10:09 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 32.92 | 34 | 34.01 | 33.14 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 92 | 49.7 | 32.1 | 36.3 | 32.5 | 34.5 | 40.7 | 45.4 | 45.2 | 47.9 | 81.5 | 81.5 | 35.8 | 35.1 | 22.6 | 25.7 | 21.2 | 30.3 | 0 | 40.3 | 49.2 | 0 | 39.4 | 58.8 | 43.7 | 44.1 | 46.3 | 49.7 | 49.7 | 34.5 | 49.7 | 41 | 48.9 | 51.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
4945.0131 | 10:09 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 32.92 | 34.01 | 34 | 33.13 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.7 | 49.2 | 31 | 36 | 32.8 | 33.7 | 41.7 | 45.1 | 41.9 | 48.2 | 81.7 | 82.1 | 35.1 | 36.2 | 21.6 | 25.1 | 20 | 31.3 | 0 | 39.3 | 49.5 | 0 | 39.7 | 57.9 | 43.7 | 45.5 | 46.3 | 48.1 | 49.7 | 36.1 | 45.6 | 38.7 | 49.4 | 48.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.6
4955.0283 | 10:09 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 32.92 | 34.01 | 33.99 | 33.14 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 93.6 | 49.8 | 33.3 | 35.4 | 32.4 | 33.4 | 42.1 | 45.6 | 42.3 | 47.4 | 80.7 | 79.8 | 34.9 | 35.6 | 21.8 | 26.1 | 19.9 | 31.5 | 0 | 37.6 | 50.4 | 0 | 40.5 | 58.7 | 43.1 | 44.9 | 45.8 | 50.5 | 49.4 | 36.1 | 51.2 | 39.5 | 51.1 | 51.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.6
4965.0279 | 10:09 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.94 | 34 | 34 | 33.13 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 93.3 | 49.5 | 32.9 | 36 | 30.6 | 33.8 | 41.3 | 45.4 | 42.9 | 46.2 | 80.3 | 81.8 | 36 | 35.4 | 22.5 | 26.7 | 20.3 | 31.7 | 0 | 38.5 | 50.4 | 0 | 39.7 | 57.8 | 43 | 44.6 | 46.3 | 49.9 | 50.2 | 34.7 | 50.6 | 39.5 | 50.3 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.04 | 0 | 0.6
4975.0431 | 10:09 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.93 | 34 | 34.01 | 33.14 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.8 | 48.8 | 33.8 | 36.1 | 31.5 | 33.3 | 41.7 | 45.5 | 43.3 | 46.2 | 81.7 | 81.6 | 36.4 | 35.4 | 23.2 | 25.9 | 20.9 | 30.4 | 0 | 38.8 | 49.9 | 0 | 38.1 | 57.7 | 42.5 | 44.3 | 44.7 | 49.3 | 49.3 | 34.9 | 50.4 | 37.4 | 49.8 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.6
4985.0584 | 10:10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.93 | 34.01 | 34.01 | 33.14 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.97 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 92.9 | 49.7 | 33.8 | 36.7 | 32 | 33.5 | 40.9 | 45.3 | 44.5 | 48 | 81.4 | 82.6 | 35.3 | 34.3 | 22.3 | 28.3 | 19.4 | 29.6 | 0 | 38.4 | 49.6 | 0 | 40.7 | 58 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 49.5 | 49.2 | 35.3 | 50.1 | 39.6 | 49.4 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 1.1683e+34 | 0.7
4995.0736 | 10:10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.94 | 34.01 | 34.01 | 33.14 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 93 | 49.2 | 32.6 | 36.7 | 33.5 | 33.6 | 40.9 | 44.7 | 45.4 | 48.3 | 81.6 | 82.2 | 34.4 | 35.6 | 21.8 | 26.9 | 20.1 | 30.2 | 0 | 37.7 | 49.4 | 0 | 39.6 | 58.2 | 43.2 | 44.4 | 47.1 | 50 | 53.8 | 35.5 | 51.1 | 41.2 | 48.9 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
5005.0732 | 10:10 | 33.99 | 34.03 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 32.94 | 34 | 34 | 33.15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 93.4 | 48.1 | 32.1 | 35.4 | 32.6 | 33.4 | 40.9 | 46.4 | 43.9 | 47.9 | 80.6 | 82.5 | 35.1 | 35.6 | 21.5 | 26.9 | 19.9 | 29.5 | 0 | 38.9 | 48.9 | 0 | 39.6 | 58.6 | 43.4 | 45.6 | 45.8 | 49.9 | 48.3 | 35.4 | 50.1 | 39 | 50.1 | 50.1 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.7
5015.0728 | 10:10 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.94 | 34 | 34.01 | 33.15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.8 | 50.1 | 31.5 | 35 | 30.3 | 34.1 | 41.6 | 46.3 | 43.7 | 47.5 | 79.4 | 82.1 | 35.4 | 36.3 | 21.8 | 26.7 | 20.5 | 28.1 | 0 | 38.8 | 49.9 | 0 | 40.4 | 58 | 43.7 | 44.4 | 46.8 | 49.6 | 48.8 | 35.4 | 51.8 | 39 | 50.1 | 49.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 5.8413e+33 | 0.6
5025.088 | 10:10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 32.94 | 34 | 34.02 | 33.14 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 93.4 | 50.1 | 33.7 | 35.8 | 30.7 | 33.5 | 41.4 | 44.2 | 44.8 | 49.1 | 79.7 | 84.5 | 35.2 | 36.5 | 20.9 | 26 | 20.6 | 29.3 | 0 | 39 | 47.3 | 0 | 40.8 | 57.2 | 43 | 46.1 | 46.5 | 51.3 | 48.8 | 34.9 | 46.4 | 39.2 | 49.1 | 51.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5035.0876 | 10:10 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.94 | 34 | 34.01 | 33.15 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93 | 50.1 | 31.4 | 35.8 | 32.3 | 34.1 | 41.4 | 45.4 | 43.5 | 48.4 | 79.7 | 84 | 33.5 | 34.8 | 22 | 23.7 | 20.7 | 30.9 | 0 | 39 | 49.2 | 0 | 39.9 | 57.1 | 42.3 | 44.8 | 45.7 | 49.5 | 48.9 | 33.7 | 50.8 | 39 | 49.7 | 51.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
5045.1029 | 10:11 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 32.96 | 34 | 34.01 | 33.15 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 91.5 | 48.6 | 30.2 | 34.8 | 32.1 | 34 | 40.7 | 45 | 43 | 47.1 | 80.1 | 84.3 | 35.1 | 34.9 | 21.7 | 27.8 | 18.9 | 31.1 | 0 | 39.2 | 49.2 | 0 | 43.2 | 58.4 | 43.7 | 46.5 | 45.7 | 49.4 | 50.6 | 34.9 | 50.3 | 40.5 | 50.6 | 51.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5055.1181 | 10:11 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 32.95 | 34 | 34.01 | 33.16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 50.3 | 32.5 | 35.9 | 31.7 | 33.5 | 40.6 | 45.3 | 41.6 | 48.9 | 79.9 | 83.1 | 35.9 | 33 | 21.3 | 25.6 | 19.8 | 30.1 | 0 | 39 | 48.7 | 0 | 39.4 | 58.2 | 42.6 | 46.1 | 46.8 | 49.6 | 49.7 | 35.8 | 51.8 | 41 | 49.8 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5065.1333 | 10:11 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 32.96 | 34 | 34 | 33.16 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 50 | 32.6 | 36.2 | 31.5 | 33.9 | 40 | 43.8 | 44.5 | 49.3 | 80.5 | 83.4 | 36 | 34.1 | 22.6 | 27.5 | 21.6 | 29.1 | 0 | 39.6 | 49.2 | 0 | 39.3 | 58.2 | 43.5 | 44 | 46.1 | 49.8 | 50.4 | 35 | 51.7 | 39.2 | 49.6 | 50.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
5075.1485 | 10:11 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 32.95 | 34 | 34 | 33.17 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.7 | 50.8 | 33.6 | 37 | 33 | 33.6 | 40.8 | 44.5 | 44.6 | 48.2 | 80 | 82.8 | 34.6 | 35.2 | 23.6 | 26.5 | 20.4 | 30.1 | 0 | 39.8 | 49.4 | 0 | 37.1 | 57.3 | 45.7 | 45.2 | 46.4 | 49.1 | 50 | 35.2 | 50.3 | 39.5 | 50.1 | 51.5 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5085.1637 | 10:11 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.96 | 34 | 34 | 33.17 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 48 | 33.5 | 36.3 | 32.1 | 33.2 | 40.2 | 45.2 | 43.9 | 48 | 78.4 | 83.3 | 34.1 | 36.1 | 22 | 26.2 | 20.3 | 30.9 | 0 | 39.2 | 49.7 | 0 | 39 | 57.7 | 43.2 | 44.2 | 46.2 | 48.7 | 49.6 | 35.9 | 50.2 | 39.7 | 49.7 | 51.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5095.1633 | 10:11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.96 | 34 | 34 | 33.17 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 49.3 | 31.7 | 36.6 | 32 | 34 | 40.5 | 46.4 | 43.2 | 48.1 | 79.7 | 81.6 | 35.7 | 34.7 | 23 | 26 | 18 | 29.6 | 0 | 39.1 | 49 | 0 | 39 | 58.1 | 43.2 | 44.1 | 46.9 | 49.7 | 49.6 | 34.7 | 50.6 | 39.9 | 49.8 | 50.9 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.7
5105.163 | 10:12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.97 | 34 | 34 | 33.18 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 92.8 | 49.1 | 32.3 | 36 | 32.3 | 33.2 | 41 | 44.5 | 43 | 48 | 79.5 | 81.9 | 35 | 36.8 | 22 | 26.8 | 20.2 | 29.6 | 0 | 39.5 | 50.1 | 0 | 38.9 | 58.2 | 43.9 | 44.8 | 46 | 50.3 | 49.2 | 35.3 | 50.2 | 39.7 | 50.6 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5115.1782 | 10:12 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.95 | 34 | 34 | 33.18 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.9 | 48.7 | 32.5 | 36.2 | 31.9 | 33.1 | 40.8 | 44.4 | 44.5 | 49.1 | 79.6 | 81.2 | 36.4 | 35.5 | 22.5 | 27.4 | 20.1 | 29.5 | 0 | 38.9 | 49.9 | 0 | 38.5 | 56.1 | 44.5 | 45 | 45.5 | 50 | 49.2 | 34.7 | 50 | 40.2 | 49.7 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5125.1934 | 10:12 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.96 | 34 | 34 | 33.18 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 90.5 | 51.1 | 33.4 | 36.8 | 32.2 | 32.5 | 42 | 45.4 | 43.5 | 48.5 | 79.5 | 81.9 | 35.5 | 33.8 | 22 | 27.3 | 21 | 30.2 | 0 | 39.2 | 50.2 | 0 | 41 | 57.4 | 42.8 | 45.6 | 46.8 | 49.2 | 50.4 | 35.6 | 51.4 | 39.5 | 49.5 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5135.193 | 10:12 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 32.97 | 34 | 34 | 33.18 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.9 | 49.5 | 32.9 | 36.6 | 31.4 | 33.7 | 41.2 | 45.1 | 44 | 48 | 77.6 | 81.6 | 34.5 | 34.1 | 21.5 | 27.3 | 20.7 | 30.1 | 0 | 39.5 | 48.8 | 0 | 41.7 | 57.4 | 43.5 | 45.6 | 48 | 49.5 | 49.8 | 36.7 | 51 | 39.7 | 49.4 | 50.3 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5145.2082 | 10:12 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.97 | 34 | 34 | 33.18 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.1 | 49.9 | 32.1 | 35.7 | 30.6 | 33.1 | 40.8 | 45 | 43.7 | 47.2 | 80.5 | 82.6 | 35.2 | 35.2 | 22.4 | 26.2 | 21.4 | 29.7 | 0 | 38.6 | 50 | 0 | 38.7 | 58 | 42.4 | 46.1 | 47.1 | 49.5 | 47.8 | 34.6 | 50.4 | 39.5 | 50.4 | 49.1 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5155.2079 | 10:12 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 32.98 | 34 | 34.01 | 33.19 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 88.8 | 53.9 | 31.6 | 36.3 | 31.7 | 34.2 | 41 | 44.7 | 43.5 | 48.3 | 79.4 | 82.4 | 35 | 36.6 | 22.2 | 26.5 | 21.3 | 30.3 | 0 | 39.7 | 48.9 | 0 | 40.8 | 57.2 | 44 | 45.3 | 45.2 | 49.7 | 49.7 | 34.4 | 50.6 | 39.8 | 49.1 | 50.7 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
5165.2075 | 10:13 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 32.98 | 34.01 | 34 | 33.19 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 90.3 | 48.8 | 32.8 | 35.9 | 31.6 | 33.8 | 40.6 | 43.5 | 43.6 | 48.2 | 79.6 | 82.5 | 34.3 | 36.1 | 22.2 | 26.3 | 20 | 31.1 | 0 | 39 | 49.3 | 0 | 39.5 | 57.3 | 43.2 | 44.5 | 45.2 | 50.7 | 49.5 | 35.2 | 50.1 | 39.4 | 48.7 | 51.8 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5175.2227 | 10:13 | 34.02 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 32.98 | 34.01 | 34 | 33.19 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 89.6 | 48.3 | 33.6 | 35.8 | 33 | 33.4 | 41.6 | 44.9 | 45.3 | 49.6 | 79.8 | 82.6 | 35.2 | 35.1 | 22.1 | 26.8 | 18.4 | 29.3 | 0 | 36.9 | 49.8 | 0 | 38.6 | 57.4 | 43.6 | 44.3 | 45.1 | 50.8 | 50.9 | 35.1 | 51.4 | 40 | 50.2 | 50.7 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5185.2379 | 10:13 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32.98 | 34.01 | 34 | 33.2 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 88.2 | 45.8 | 32.6 | 35.1 | 31.3 | 34 | 40.8 | 45.1 | 42.4 | 48.1 | 79.9 | 82 | 35.3 | 35.1 | 22.7 | 27.9 | 19.8 | 29.4 | 0 | 38.5 | 48.2 | 0 | 39 | 57.4 | 43.8 | 44.5 | 44.2 | 49.4 | 49.8 | 34.8 | 51.9 | 40.9 | 49.8 | 51.7 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5195.2531 | 10:13 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 32.99 | 34 | 34 | 33.19 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 90.9 | 48.9 | 30.8 | 36.4 | 32.4 | 34.7 | 40.7 | 45.6 | 43 | 48 | 78.9 | 82.4 | 35 | 33.7 | 21.6 | 26.3 | 19.8 | 29.9 | 0 | 38.3 | 49.4 | 0 | 38.6 | 57.8 | 45.3 | 45.6 | 45.1 | 50.2 | 49.9 | 35.4 | 50.8 | 39.7 | 49.8 | 50.8 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5205.2683 | 10:13 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33 | 34.01 | 34.01 | 33.2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.4 | 48 | 32.5 | 36.2 | 32.3 | 34.2 | 41.7 | 44.9 | 43.7 | 46.8 | 79.8 | 82.6 | 35.6 | 35.8 | 21.4 | 25.4 | 19.5 | 28.2 | 0 | 38.8 | 49 | 0 | 39.4 | 58.3 | 42.8 | 44.9 | 46 | 49.7 | 49.9 | 35.5 | 51.3 | 40 | 50.2 | 49.8 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5215.2836 | 10:13 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33.2 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 90.5 | 48.2 | 31.9 | 36.3 | 31.8 | 32.9 | 40.8 | 44.7 | 42.7 | 48.2 | 79.8 | 84.1 | 35.2 | 35.4 | 21.3 | 26.6 | 19.2 | 29.1 | 0 | 38.6 | 48.8 | 0 | 39.7 | 57 | 42.2 | 45 | 46.4 | 49.6 | 50.2 | 35.1 | 50.1 | 40.3 | 49.8 | 50.3 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5225.2988 | 10:14 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33.2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 91.9 | 49 | 34.6 | 35.4 | 31.7 | 33.8 | 40.6 | 44.8 | 42.8 | 48.3 | 80.7 | 82.9 | 34.5 | 35.5 | 22.3 | 26.6 | 19.7 | 30.1 | 0 | 38.3 | 49 | 0 | 38.1 | 57.5 | 42.5 | 44.9 | 46 | 49.3 | 48.7 | 35.6 | 50.1 | 39 | 48.2 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5235.314 | 10:14 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33 | 33.99 | 34 | 33.21 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.1 | 50.4 | 33.5 | 36.2 | 32.4 | 32.5 | 40.6 | 44.7 | 43.3 | 47.8 | 80.3 | 82.7 | 36.2 | 35.6 | 21.8 | 26.5 | 20.2 | 28.7 | 0 | 40.7 | 49.3 | 0 | 40.4 | 56.7 | 43.2 | 44.6 | 46.6 | 50.6 | 44.2 | 34.2 | 50.5 | 40.3 | 49 | 50.4 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5245.3292 | 10:14 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33.22 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.98 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 93.1 | 49.4 | 32 | 35.8 | 31.4 | 32.9 | 40.1 | 46.3 | 42.4 | 47.3 | 80.3 | 82.1 | 36 | 35.5 | 22.3 | 25.9 | 19.2 | 28.5 | 0 | 38.9 | 49.5 | 0 | 39.8 | 56.2 | 43.5 | 44.9 | 45.4 | 49.7 | 49.6 | 33.5 | 55 | 39.9 | 50 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5255.3444 | 10:14 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.01 | 34 | 33.99 | 33.22 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 92.6 | 48.4 | 33.2 | 35.8 | 30 | 33.4 | 39.8 | 45.6 | 43.7 | 48.5 | 81.3 | 83.3 | 36 | 35.9 | 23.8 | 27.1 | 18.5 | 28.1 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 38 | 57.6 | 44.7 | 44.9 | 44.8 | 49.6 | 50.7 | 36.1 | 49.3 | 38.8 | 49.3 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5265.3596 | 10:14 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.01 | 34.01 | 34 | 33.22 | 34.01 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 93.1 | 49 | 31.8 | 36.3 | 31.3 | 33.6 | 41.3 | 44.8 | 43.9 | 48 | 80.8 | 83.2 | 35.1 | 35.3 | 22.6 | 26.6 | 19.9 | 29.6 | 0 | 38.2 | 50.1 | 0 | 39 | 57.5 | 43.4 | 45.6 | 43.9 | 49.5 | 49.8 | 35.3 | 50.3 | 39.5 | 49.7 | 50 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
5275.3749 | 10:14 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.01 | 34 | 34 | 33.22 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.9 | 48.9 | 31.6 | 36.6 | 32.6 | 33.7 | 40.5 | 45 | 44 | 48.1 | 80.6 | 84.6 | 35.2 | 35.6 | 21.4 | 25.7 | 20.7 | 28.6 | 0 | 37.8 | 49.2 | 0 | 38.3 | 56.6 | 45 | 45.4 | 48.8 | 49.5 | 49.9 | 30.9 | 50.6 | 40.1 | 49.3 | 49.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5285.3901 | 10:15 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.02 | 34 | 34.01 | 33.22 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 92.3 | 48.9 | 31.6 | 36 | 32 | 33.2 | 40.2 | 46.9 | 44.6 | 48.2 | 80.3 | 84.4 | 34.9 | 34.8 | 21.5 | 26.6 | 20.8 | 30.2 | 0 | 38.6 | 49.1 | 0 | 38.7 | 56.5 | 42.9 | 44.9 | 44.2 | 49.4 | 49 | 36.2 | 49.5 | 40.1 | 49.3 | 50.3 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
5295.4053 | 10:15 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.02 | 34.01 | 34 | 33.22 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93 | 48.9 | 32.4 | 36.7 | 31.2 | 33.7 | 41.8 | 44.5 | 43.4 | 47.5 | 81.1 | 83.3 | 36.3 | 34.4 | 21.2 | 25.8 | 19.8 | 30.9 | 0 | 38.4 | 48.8 | 0 | 38.4 | 56.5 | 41.5 | 44.7 | 45.2 | 50.2 | 50.7 | 35.8 | 49.3 | 40.5 | 49.8 | 49.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5305.4049 | 10:15 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.02 | 34 | 34.01 | 33.22 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.3 | 50.4 | 33.1 | 36.4 | 31.3 | 33.8 | 41.3 | 44.6 | 44.9 | 47.9 | 81.1 | 83.2 | 34.4 | 34.3 | 20.3 | 25.5 | 19.6 | 29.1 | 0 | 37.5 | 47.6 | 0 | 38.7 | 57.1 | 42.2 | 44 | 44.3 | 50.3 | 48.7 | 34.9 | 49.4 | 39.8 | 49.6 | 50.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5315.4201 | 10:15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.03 | 34 | 34 | 33.22 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 93.4 | 50.3 | 33.4 | 36.1 | 32.4 | 32.6 | 41.4 | 44.9 | 42.8 | 48.7 | 81.3 | 81.3 | 34.4 | 34.8 | 21 | 25.6 | 18.1 | 29.7 | 0 | 38.9 | 49.1 | 0 | 40.5 | 57 | 44.9 | 44.1 | 45.1 | 49.2 | 47.9 | 35.9 | 50.3 | 39.6 | 48.8 | 48.5 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5325.4354 | 10:15 | 33.99 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.03 | 34 | 34.01 | 33.24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.7 | 42.5 | 32.5 | 36.3 | 31.9 | 34.3 | 40.1 | 45.1 | 43.9 | 48.6 | 80.3 | 83.1 | 34.8 | 36.9 | 20.8 | 25.6 | 20.3 | 29.5 | 0 | 39.2 | 49 | 0 | 38.4 | 57.4 | 43.9 | 44.4 | 46.6 | 49.4 | 48.1 | 32.3 | 49.9 | 40.5 | 49.8 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
5335.4506 | 10:15 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.03 | 34 | 34.01 | 33.23 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 93.7 | 47.7 | 32.7 | 35.4 | 31.1 | 33.5 | 41.6 | 44.8 | 44.3 | 48 | 80.1 | 82.9 | 35.4 | 34.6 | 21.1 | 26.5 | 19.8 | 29.1 | 0 | 37.8 | 48.3 | 0 | 39.5 | 56.8 | 43.2 | 44.2 | 45.3 | 48.4 | 48.3 | 34.4 | 49.7 | 40.4 | 49.1 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
5345.4502 | 10:16 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.03 | 34.01 | 34 | 33.23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.4 | 49.8 | 32.9 | 34.8 | 31 | 32.5 | 40.7 | 44.2 | 43.6 | 47.7 | 82.3 | 83.1 | 35.3 | 34.3 | 21.6 | 27 | 19.3 | 29.4 | 0 | 38.6 | 48.7 | 0 | 39.6 | 56.6 | 43.7 | 44.9 | 46 | 48.8 | 49.9 | 35.4 | 50.6 | 39 | 49.5 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5355.4498 | 10:16 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.03 | 34 | 34 | 33.24 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.7 | 49.3 | 31.1 | 35.9 | 31.3 | 31.9 | 41.1 | 45.4 | 43 | 47.8 | 81.1 | 82.2 | 35 | 35.1 | 21.4 | 27.4 | 21.2 | 28.6 | 0 | 37.3 | 49.6 | 0 | 38 | 57.8 | 42.7 | 44.6 | 46.1 | 49.5 | 49.9 | 34.8 | 49.3 | 39.9 | 49.1 | 49.8 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5365.465 | 10:16 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.03 | 34 | 34.01 | 33.24 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.3 | 48.3 | 31.4 | 36.1 | 31.8 | 33.2 | 40.3 | 47.2 | 43.7 | 48.5 | 81.4 | 83.6 | 35.4 | 33.1 | 21 | 26.1 | 18.5 | 30.4 | 0 | 38.1 | 48.8 | 0 | 38.5 | 57.1 | 42.4 | 45.1 | 45.2 | 48.8 | 49.5 | 34.7 | 50.4 | 39.8 | 50.3 | 51.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5375.4802 | 10:16 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.02 | 34.01 | 34 | 33.24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 95.1 | 49.5 | 31.6 | 35.9 | 31 | 32.8 | 41.4 | 45.5 | 43.2 | 47.4 | 81 | 84.1 | 34.7 | 34.7 | 21.1 | 25.8 | 20.4 | 28.2 | 0 | 37.6 | 48.9 | 0 | 39 | 56.9 | 43 | 44.7 | 45.4 | 49.5 | 48.2 | 36.5 | 49.5 | 39.2 | 49.3 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.07 | 0 | 0.6
5385.4799 | 10:16 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.05 | 34 | 34 | 33.24 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 93.1 | 50.5 | 31.3 | 35.7 | 31.4 | 33.5 | 41.5 | 46.2 | 44.2 | 47.2 | 80.3 | 83.6 | 34.3 | 34.5 | 22.9 | 24.9 | 19.4 | 29.4 | 0 | 38 | 49.1 | 0 | 38.6 | 57.5 | 44.2 | 45 | 45.7 | 49.7 | 46.4 | 35.4 | 49.7 | 39.4 | 48.7 | 49.7 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5395.4795 | 10:16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.04 | 34 | 34 | 33.25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.8 | 49.6 | 32.2 | 35.9 | 32.9 | 32.9 | 41 | 45.1 | 45.4 | 47.3 | 82.1 | 84.2 | 34.8 | 35.1 | 21 | 24.8 | 20.1 | 29.9 | 0 | 39 | 48.9 | 0 | 37.5 | 57.6 | 42.3 | 44.7 | 46.5 | 49.5 | 45.5 | 34.3 | 51.8 | 40.2 | 48.9 | 50.9 | 24.52 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5405.4947 | 10:17 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.98 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.05 | 34 | 34 | 33.25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.6 | 49.9 | 32.4 | 35.8 | 32 | 33 | 40.1 | 45.5 | 43.4 | 47.1 | 82.1 | 84.1 | 35 | 34.6 | 21.2 | 27.6 | 19.4 | 30.8 | 0 | 38.4 | 49.4 | 0 | 37.9 | 57.6 | 43.1 | 44.1 | 46 | 49.6 | 48.1 | 35.9 | 49.9 | 39.2 | 48.8 | 49.5 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5415.5099 | 10:17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.04 | 34 | 34 | 33.25 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.4 | 50.4 | 32.8 | 36.2 | 32.1 | 32.5 | 39.7 | 45.3 | 43.1 | 47.1 | 81.9 | 85.7 | 35.1 | 34.7 | 21.5 | 26.3 | 19.8 | 29.9 | 0 | 38.2 | 49.6 | 0 | 38.8 | 56.1 | 44.6 | 44.7 | 46 | 49.7 | 48.5 | 36.2 | 49.7 | 41.6 | 50.2 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5425.5251 | 10:17 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.05 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.4 | 49 | 31.6 | 35.6 | 32.1 | 32.6 | 41 | 44.7 | 42.7 | 48.9 | 80 | 82.7 | 34.8 | 35.2 | 20 | 26.4 | 18 | 30.1 | 0 | 38.7 | 48.4 | 0 | 37.8 | 57 | 43.4 | 45.1 | 43.4 | 50.6 | 51.3 | 34.7 | 49.4 | 40.4 | 49.8 | 51 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5435.5247 | 10:17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.05 | 34 | 34 | 33.25 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 92.1 | 51.8 | 32.5 | 35.8 | 30.9 | 32.5 | 40.3 | 45.9 | 43.8 | 47.9 | 81.4 | 82.3 | 34.4 | 35.7 | 21.8 | 25.5 | 19.5 | 29.6 | 0 | 38.5 | 48.8 | 0 | 38.8 | 56.7 | 42.3 | 45.1 | 46.9 | 48.7 | 50.4 | 35.8 | 50.8 | 40.4 | 49.3 | 47.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5445.54 | 10:17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.03 | 34 | 34 | 33.26 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 49.1 | 32.9 | 35.1 | 30.8 | 33.5 | 41.3 | 45.3 | 43.9 | 46.9 | 82.4 | 83 | 34.6 | 33.8 | 22.4 | 25.5 | 19.3 | 27.8 | 0 | 37.7 | 49.1 | 0 | 37.4 | 54.6 | 42.2 | 45.1 | 44.5 | 50.1 | 50.1 | 34.9 | 50.2 | 39.3 | 49.5 | 50.4 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5455.5396 | 10:17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.06 | 34 | 34 | 33.25 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 49 | 32.5 | 35.8 | 30.9 | 32.8 | 41.7 | 46.6 | 42 | 47.8 | 81.6 | 83.3 | 34.6 | 33.9 | 21.3 | 25.4 | 21 | 29.1 | 0 | 38 | 48.7 | 0 | 37.8 | 55.7 | 41.6 | 44.9 | 46.4 | 50.1 | 50.4 | 35.2 | 50.7 | 40.2 | 50 | 50.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5465.5548 | 10:18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.06 | 34.01 | 34 | 33.26 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 93.1 | 49.4 | 32.9 | 35.7 | 31.1 | 32.6 | 41 | 47.4 | 43.4 | 46.4 | 82 | 82.1 | 34.9 | 34.4 | 19.4 | 26.8 | 19.1 | 28.6 | 0 | 37.5 | 49.1 | 0 | 37.7 | 56.7 | 40 | 44.3 | 45.4 | 48.8 | 51.4 | 35.3 | 50 | 39.8 | 48.8 | 49.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.07 | 5.8413e+33 | 0.6
5475.5544 | 10:18 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.06 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92 | 47.6 | 32.7 | 35.6 | 31 | 32.5 | 40.8 | 45.8 | 42.4 | 47.2 | 82 | 82.4 | 34.8 | 34.2 | 20.6 | 25.4 | 19.7 | 29.1 | 0 | 37.7 | 48.5 | 0 | 38 | 57.2 | 43.7 | 45.2 | 47 | 49.2 | 49.5 | 34.4 | 50.4 | 39.5 | 49.4 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.07 | 1.7524e+34 | 0.6
5485.5696 | 10:18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.06 | 34.01 | 34 | 33.27 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.1 | 49.2 | 31.3 | 36.4 | 30.5 | 33.1 | 41.5 | 45.8 | 44.6 | 48 | 81 | 82.3 | 35.2 | 35.2 | 20.8 | 26.7 | 18.4 | 30.1 | 0 | 37.7 | 48.3 | 0 | 38.6 | 55.8 | 45.2 | 44.8 | 46.1 | 49.2 | 49 | 34.3 | 50.1 | 39.9 | 49 | 50.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5495.5849 | 10:18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.06 | 34 | 34 | 33.28 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 92.4 | 51.2 | 32.3 | 35.7 | 30.9 | 32.1 | 41.6 | 45.5 | 43.9 | 48.2 | 82 | 83.1 | 35.6 | 34.9 | 22.3 | 24.9 | 19.1 | 28.6 | 0 | 38.6 | 48.7 | 0 | 37.8 | 56.6 | 44.8 | 44 | 46.1 | 50.1 | 51 | 34.7 | 50 | 40.3 | 50.1 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 1.7524e+34 | 0.6
5505.6001 | 10:18 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.06 | 34 | 34 | 33.27 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 33.99 | 34 | 90.1 | 49 | 32.1 | 35.8 | 31.9 | 32.3 | 41.2 | 45.8 | 44.4 | 48.5 | 81.9 | 81.9 | 34.9 | 35.1 | 21.9 | 26.5 | 20.4 | 29 | 0 | 38 | 48.7 | 0 | 37.2 | 57.4 | 41.9 | 44.8 | 45.3 | 48.6 | 48.5 | 34.7 | 48.6 | 39.8 | 49.2 | 51.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5515.6153 | 10:18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.06 | 34 | 34.01 | 33.27 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 92.9 | 48.9 | 31.1 | 36.5 | 31.1 | 32.4 | 40.9 | 44.7 | 44.5 | 47.9 | 81.2 | 82.9 | 34.7 | 35.6 | 21.1 | 26.6 | 19.8 | 29.5 | 0 | 37.7 | 48.2 | 0 | 40 | 56.7 | 42.3 | 44.7 | 45.4 | 49.1 | 49.6 | 35.1 | 49.5 | 40 | 46.7 | 50.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
5525.6305 | 10:19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.07 | 34.01 | 34 | 33.27 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.4 | 48.1 | 32.9 | 35.3 | 31.2 | 33.4 | 41.2 | 46.4 | 44.4 | 47.6 | 81.5 | 82.7 | 34.2 | 34.9 | 21.1 | 26.4 | 18.8 | 29.7 | 0 | 37.2 | 48.1 | 0 | 38.4 | 57.4 | 42.2 | 45 | 44.8 | 48.2 | 49.7 | 34.4 | 50.3 | 40.8 | 48.9 | 49.6 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
5535.6301 | 10:19 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.07 | 34 | 34 | 33.28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.2 | 49.1 | 32 | 35.7 | 30 | 33.4 | 41.3 | 45.4 | 43.4 | 48.3 | 81.2 | 84.1 | 34.4 | 33.5 | 20.6 | 25.4 | 18.5 | 29 | 0 | 37.3 | 48.4 | 0 | 37.5 | 56.1 | 42.5 | 45.4 | 46 | 48.8 | 49 | 34.9 | 49.7 | 40.3 | 48.9 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5545.6297 | 10:19 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.07 | 34 | 34 | 33.28 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 93.1 | 48.9 | 31.5 | 35.7 | 31.4 | 31.9 | 41.5 | 45.9 | 43 | 47.1 | 80.9 | 84.8 | 34.9 | 34.5 | 21.4 | 25.7 | 19.6 | 28.5 | 0 | 38.1 | 49.1 | 0 | 36 | 57.2 | 43.3 | 44.5 | 46.1 | 48.7 | 49.4 | 35 | 50.7 | 39.4 | 49.5 | 49.8 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.6
5555.645 | 10:19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.08 | 34 | 34.01 | 33.29 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93 | 49.5 | 31.6 | 34.6 | 31.4 | 32.7 | 39.3 | 45.1 | 44.5 | 47.7 | 80.3 | 84.1 | 35 | 33.9 | 21.4 | 25.6 | 19.8 | 28.9 | 0 | 37.8 | 47.6 | 0 | 39.1 | 56.8 | 44.3 | 44.3 | 46.3 | 48.9 | 49.3 | 35.5 | 50.1 | 39.6 | 49 | 49.3 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5565.6446 | 10:19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.08 | 34 | 34.01 | 33.29 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 49.5 | 31.4 | 35.9 | 32 | 33.1 | 39.9 | 45.8 | 43.3 | 48.2 | 81 | 84.1 | 34.1 | 34.1 | 21.2 | 25.5 | 18.1 | 28.4 | 0 | 37.9 | 46.9 | 0 | 40.2 | 56.7 | 43.7 | 45.2 | 46.2 | 48.2 | 49.5 | 34.1 | 48 | 39.9 | 50.4 | 49.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5575.6598 | 10:19 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.09 | 34.01 | 34.01 | 33.29 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 92.5 | 48.5 | 31.9 | 34.9 | 32.2 | 33.1 | 42.5 | 45.5 | 43.4 | 48.6 | 82 | 83 | 35.4 | 35.4 | 20.9 | 26.3 | 19.3 | 29.8 | 0 | 37.3 | 47.9 | 0 | 39.1 | 56.4 | 43.6 | 43.9 | 45.9 | 49.4 | 49.5 | 35.1 | 49.7 | 40.6 | 48.9 | 49.7 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5585.675 | 10:20 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.07 | 34 | 34 | 33.3 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 48.5 | 32.9 | 35.9 | 31.1 | 32.3 | 41 | 44.8 | 43.8 | 47.8 | 81.7 | 83.8 | 35 | 35.6 | 21.5 | 26.3 | 18.6 | 28.5 | 0 | 37.7 | 48.3 | 0 | 37.5 | 56.7 | 43.1 | 44.9 | 43.6 | 49.5 | 49.2 | 35.3 | 50.9 | 41.1 | 48.4 | 49.9 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5595.6902 | 10:20 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.09 | 34 | 34 | 33.29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.5 | 48.6 | 32 | 35.7 | 31.4 | 32.5 | 41.3 | 45.2 | 42.5 | 47.5 | 80.9 | 83.5 | 34.3 | 34.4 | 21 | 26.3 | 19.2 | 27.5 | 0 | 38 | 47.9 | 0 | 38.2 | 56.7 | 43.2 | 44.5 | 46.6 | 49.2 | 50.1 | 35.3 | 50 | 38.8 | 49.7 | 50.2 | 24.52 | 24.38 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5605.7054 | 10:20 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.09 | 34 | 34 | 33.29 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.4 | 47.8 | 32.1 | 34.6 | 31 | 32.9 | 41 | 45.4 | 42.9 | 48.6 | 79.8 | 83.5 | 34 | 34.1 | 21.9 | 27.1 | 19.9 | 29.3 | 0 | 37.7 | 48.9 | 0 | 37.8 | 56.5 | 42.2 | 45.5 | 46 | 49.8 | 47.6 | 34.7 | 50.9 | 39.3 | 49.9 | 49.5 | 24.52 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5615.7207 | 10:20 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.09 | 34.01 | 34 | 33.3 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.5 | 45.5 | 32.3 | 35 | 30.9 | 33 | 42.1 | 46 | 43.8 | 47.9 | 81.3 | 82.4 | 35.3 | 33.7 | 20.6 | 25.9 | 18.1 | 28.7 | 0 | 36.9 | 48.7 | 0 | 38.4 | 55.8 | 44.2 | 44.1 | 46.1 | 49.6 | 47.7 | 35.2 | 50.7 | 39.7 | 48.9 | 49.4 | 24.52 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5625.7359 | 10:20 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.1 | 34 | 34.01 | 33.29 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 92.4 | 49.3 | 33 | 35.9 | 30.5 | 33.2 | 40.5 | 45.5 | 43.5 | 47.4 | 80.8 | 82.6 | 34.5 | 34.4 | 20.3 | 25.7 | 19.2 | 29.5 | 0 | 37.1 | 47.3 | 0 | 39.1 | 56 | 42.9 | 45.3 | 46.6 | 49.6 | 50.7 | 35.2 | 50.2 | 39.4 | 49.6 | 49.8 | 24.52 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5635.7355 | 10:20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.1 | 34 | 34.01 | 33.3 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 92.3 | 48.8 | 32.3 | 34.9 | 31 | 33.6 | 40.9 | 44.8 | 43.1 | 48.7 | 81.9 | 83.1 | 32.9 | 34.1 | 20.6 | 25.9 | 21.6 | 29.1 | 0 | 37.4 | 47.1 | 0 | 38.4 | 55.4 | 44 | 45.4 | 46.5 | 49.7 | 51 | 34.7 | 50.3 | 39.7 | 49.2 | 49.6 | 24.52 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5645.7507 | 10:21 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.1 | 34.01 | 34 | 33.28 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 92.7 | 50 | 32.1 | 35.6 | 31 | 32 | 40.6 | 45.8 | 43.3 | 48.1 | 81.2 | 83 | 34.9 | 34.6 | 20.5 | 24.8 | 18.2 | 28.4 | 0 | 37.7 | 48.5 | 0 | 37 | 57.3 | 43.6 | 44.2 | 45.8 | 49.4 | 50.1 | 33.3 | 50.1 | 40.9 | 48.4 | 48.6 | 24.52 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.04 | 0 | 0.6
5655.7659 | 10:21 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.1 | 34.01 | 34.01 | 33.31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 92.1 | 49.1 | 32 | 35.5 | 30.7 | 33.3 | 40.2 | 46.1 | 44 | 48.6 | 81.6 | 82.6 | 34.4 | 34.4 | 21.6 | 25.9 | 17.5 | 28.6 | 0 | 37.3 | 47.1 | 0 | 37.9 | 56.9 | 44.4 | 44.8 | 44.6 | 49.4 | 47.9 | 34.7 | 50.1 | 40.3 | 48.3 | 48.3 | 24.52 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.04 | 0 | 0.6
5665.7812 | 10:21 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.1 | 34.01 | 34.01 | 33.31 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.4 | 47.5 | 32.2 | 35.6 | 31.6 | 32.6 | 41.3 | 45.4 | 44.7 | 47.9 | 80.1 | 82.5 | 34.8 | 35 | 21.1 | 24.9 | 18.9 | 29.4 | 0 | 37.6 | 47 | 0 | 40.2 | 55.3 | 43.5 | 44.4 | 45.8 | 50 | 50.2 | 35.9 | 49.5 | 37.4 | 48.3 | 49.5 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.04 | 1.1683e+34 | 0.6
5675.7964 | 10:21 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.1 | 34.01 | 34 | 33.31 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.05 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 90.1 | 49.1 | 30.7 | 36.9 | 31 | 32.4 | 40.5 | 43.7 | 43.4 | 47.6 | 79.5 | 82.5 | 32.5 | 35.4 | 20.9 | 25.6 | 20.5 | 29.3 | 0 | 37.9 | 47.8 | 0 | 38.3 | 55.5 | 44.1 | 44.3 | 45.5 | 49.6 | 49.6 | 34.4 | 46.9 | 40.9 | 50.5 | 50.4 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
5685.8116 | 10:21 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.1 | 34 | 34 | 33.31 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.1 | 49.7 | 31.2 | 35.3 | 30.8 | 32.9 | 41.5 | 44.2 | 42.7 | 48.3 | 77.8 | 82.4 | 35.5 | 34.2 | 20.8 | 25.8 | 20.1 | 28.7 | 0 | 36.8 | 48.3 | 0 | 36.9 | 56.2 | 43.5 | 45.1 | 45.6 | 48.9 | 49.1 | 35 | 45.5 | 40.9 | 49.9 | 50.8 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5695.8112 | 10:21 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.11 | 34 | 34.01 | 33.31 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.8 | 50.4 | 31.1 | 35.1 | 31.6 | 32.9 | 42.2 | 45.6 | 43.4 | 47.4 | 78.8 | 82.3 | 35.9 | 34.5 | 21.9 | 26.4 | 17.8 | 28 | 0 | 38 | 47.9 | 0 | 37.2 | 56.7 | 42.3 | 44.2 | 45.4 | 48.3 | 48.6 | 35.1 | 50 | 40.1 | 49.4 | 49.6 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5705.8264 | 10:22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.11 | 34 | 34 | 33.31 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 49.9 | 30.7 | 34.9 | 31.3 | 33.6 | 40.4 | 45 | 43.6 | 47.9 | 80.5 | 82.5 | 34.7 | 33.7 | 20.4 | 25.4 | 19.8 | 28.6 | 0 | 37.1 | 48 | 0 | 37.1 | 55.8 | 43.1 | 43.6 | 46.3 | 49.2 | 48.8 | 34.3 | 50.7 | 39.6 | 49.9 | 48.7 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5715.8416 | 10:22 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.12 | 34 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 48.5 | 32.2 | 35.5 | 30.4 | 33 | 41.2 | 44.7 | 42.9 | 47.8 | 80.8 | 81.6 | 35.1 | 34.8 | 21.6 | 25.2 | 18.9 | 29.2 | 0 | 38 | 48.6 | 0 | 38.9 | 56.1 | 42.1 | 44.7 | 46.2 | 49.1 | 49.1 | 34.8 | 50.1 | 40.3 | 49.7 | 50.7 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.05 | 1.7524e+34 | 0.6
5725.8413 | 10:22 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.11 | 34 | 34 | 33.32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 92.1 | 48.5 | 32.1 | 35 | 29.8 | 33 | 40.2 | 44.8 | 43.3 | 49 | 80.2 | 81.6 | 34.1 | 34.4 | 21.7 | 25.5 | 18.9 | 29.4 | 0 | 37.7 | 48.9 | 0 | 38.2 | 56.3 | 43.1 | 44.1 | 44.9 | 49.1 | 49.7 | 34.5 | 50.5 | 38.6 | 48.8 | 49.8 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.07 | 5.8413e+33 | 0.6
5735.8565 | 10:22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.11 | 34 | 34 | 33.32 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 49.8 | 32.3 | 35.6 | 31.8 | 32 | 40.7 | 45.9 | 42.9 | 48.2 | 79.6 | 81.9 | 35.1 | 34.9 | 21.6 | 27.3 | 19.4 | 27.6 | 0 | 37.5 | 47.7 | 0 | 38.9 | 56.6 | 43.3 | 44.5 | 45.2 | 48.8 | 49.8 | 35.8 | 50.8 | 40.3 | 49 | 49.7 | 24.53 | 24.39 | 24.66 | 56.5 | 0.07 | 5.8413e+33 | 0.6
5745.8717 | 10:22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.13 | 34 | 34 | 33.32 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 91.3 | 49.8 | 32.1 | 36.3 | 31.5 | 32.5 | 41.3 | 45.2 | 42.9 | 47.2 | 80.4 | 82.5 | 35.1 | 32.8 | 21.1 | 27.6 | 19.1 | 27 | 0 | 38.4 | 47.6 | 0 | 35.9 | 55.6 | 43.6 | 45 | 44 | 49.1 | 49.8 | 35 | 47.4 | 40.5 | 49.5 | 50.3 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
5755.8713 | 10:22 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.13 | 34.01 | 34 | 33.33 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.97 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 90.4 | 49.1 | 31.8 | 35.2 | 30.3 | 33.5 | 39.5 | 44.5 | 43.3 | 48.3 | 80.9 | 82 | 34.6 | 34.4 | 23.5 | 25.2 | 17.9 | 28.9 | 0 | 35.6 | 48.5 | 0 | 37.9 | 55.6 | 42.8 | 44.3 | 46.6 | 48.4 | 49.1 | 33.4 | 49.4 | 39.7 | 46 | 50 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.07 | 5.8413e+33 | 0.6
5765.8865 | 10:23 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.13 | 34 | 34 | 33.33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 89.6 | 48.5 | 31.9 | 35.3 | 29.8 | 31.5 | 40.4 | 45 | 43.8 | 48.1 | 78.3 | 83.4 | 34.5 | 34.5 | 20.7 | 25.3 | 18.8 | 29.5 | 0 | 37.3 | 48.2 | 0 | 38.3 | 56.6 | 42.7 | 43.5 | 46.8 | 49.2 | 49.4 | 33.9 | 53 | 39.8 | 50.1 | 50.1 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
5775.9017 | 10:23 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.11 | 34 | 34 | 33.33 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 91.4 | 49 | 31.2 | 34.4 | 32.2 | 31.4 | 40.6 | 45.1 | 44.8 | 48.5 | 80.4 | 81 | 36 | 34.4 | 19.9 | 26.1 | 19.1 | 28.9 | 0 | 37.6 | 47.2 | 0 | 38.8 | 55.9 | 43.8 | 43.9 | 45.2 | 49.6 | 50 | 35.2 | 50.7 | 40.4 | 50.2 | 49 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.6
5785.917 | 10:23 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.13 | 34 | 34 | 33.33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.7 | 48.5 | 30.7 | 36 | 31.4 | 32.3 | 40.3 | 44.4 | 43.7 | 47.1 | 78.2 | 82.4 | 34.1 | 33.7 | 19.6 | 26.1 | 18.9 | 29.2 | 0 | 37.1 | 48.6 | 0 | 38.6 | 56.1 | 43.2 | 43.9 | 43.8 | 49.8 | 48.9 | 34.3 | 49.8 | 40.1 | 50.2 | 49.2 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.07 | 5.8413e+33 | 0.6
5795.9322 | 10:23 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.14 | 34.01 | 34 | 33.34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.9 | 49.1 | 31.8 | 35.3 | 31.1 | 33.1 | 40.7 | 45.6 | 43.5 | 48.8 | 80.7 | 82.9 | 35.2 | 33.7 | 20 | 26.1 | 19.8 | 29.1 | 0 | 36.8 | 48.1 | 0 | 38.9 | 55.5 | 43 | 45 | 47.7 | 49 | 45.5 | 36.2 | 49.6 | 39.8 | 48.9 | 49.7 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.07 | 1.1683e+34 | 0.6
5805.9318 | 10:23 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.13 | 34.01 | 34 | 33.34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 90.5 | 50 | 32.4 | 35 | 31.1 | 32.2 | 40.5 | 44.7 | 43 | 47.5 | 81.3 | 84.5 | 35.1 | 33.9 | 21.2 | 26.7 | 18.9 | 28.9 | 0 | 36.1 | 48.1 | 0 | 37.4 | 55.6 | 44 | 44.6 | 45.1 | 49.8 | 50 | 34.7 | 49.4 | 40.4 | 49 | 49.1 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5815.947 | 10:23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.12 | 34.01 | 34 | 33.33 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.5 | 48.5 | 33.8 | 34.9 | 30 | 33.2 | 40.5 | 44.6 | 41.9 | 46.6 | 80.5 | 83.2 | 33.7 | 34.7 | 21.7 | 25.3 | 18.6 | 28.4 | 0 | 36.7 | 48.7 | 0 | 37.1 | 55.2 | 44 | 44.7 | 44.9 | 49.1 | 51.1 | 34.3 | 49.4 | 40.4 | 49.8 | 48.5 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5825.9622 | 10:24 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.14 | 34.01 | 34 | 33.35 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 91.8 | 48.4 | 30.6 | 36.6 | 30.5 | 31.6 | 40.6 | 45.2 | 44.4 | 47.8 | 80.3 | 83.3 | 35.7 | 34.7 | 20.9 | 23.9 | 17.6 | 28.6 | 0 | 35.8 | 48.1 | 0 | 36.8 | 55.7 | 43.2 | 43.7 | 46.4 | 48.9 | 48.7 | 34.4 | 48.6 | 39.3 | 47.8 | 49.2 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5835.9619 | 10:24 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.14 | 34 | 34 | 33.34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 92.6 | 51.2 | 30.2 | 35.1 | 30.4 | 31.8 | 39.8 | 45 | 43.7 | 48.8 | 80.9 | 81.9 | 34.4 | 35 | 20.1 | 25.7 | 18.6 | 27.5 | 0 | 36.9 | 47.5 | 0 | 36.9 | 55.7 | 44.2 | 44.7 | 46.7 | 49.5 | 48.6 | 35.6 | 48.9 | 40.5 | 47.3 | 47.6 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5845.9771 | 10:24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.14 | 34.01 | 34 | 33.33 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 90.6 | 49.4 | 31.5 | 35.6 | 31.5 | 31.8 | 40.6 | 44.7 | 44.2 | 47.2 | 80.8 | 81.7 | 34.1 | 34.1 | 20.6 | 23.7 | 19.5 | 28.7 | 0 | 36.9 | 48.2 | 0 | 37.3 | 56.2 | 42.5 | 44.6 | 46.5 | 49.8 | 49.5 | 35.7 | 50.1 | 40.1 | 48.8 | 47.9 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5855.9923 | 10:24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.14 | 34 | 34.01 | 33.34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.7 | 48.6 | 31.6 | 35.6 | 30.3 | 32.1 | 41.8 | 44.5 | 43.4 | 47 | 80.2 | 81.4 | 34.6 | 33.5 | 21.2 | 24.7 | 21.2 | 29.3 | 0 | 36.2 | 47.6 | 0 | 35.6 | 55.6 | 44 | 44.1 | 45.8 | 49.4 | 48.5 | 35.2 | 48.9 | 39.9 | 49.3 | 49.6 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
5866.0075 | 10:24 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.14 | 34 | 34.01 | 33.34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.4 | 48.1 | 31.8 | 35 | 31.5 | 32.5 | 41.1 | 44.9 | 43.1 | 47.6 | 80.3 | 81.6 | 35.3 | 33.7 | 21.1 | 23.9 | 18.3 | 29 | 0 | 37.8 | 47.3 | 0 | 36.9 | 55.3 | 42.3 | 44.1 | 45.1 | 48.8 | 49.9 | 35.4 | 50.3 | 40.5 | 48.3 | 49.6 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5876.0227 | 10:24 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.14 | 34 | 34 | 33.35 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 92.3 | 47.8 | 32.7 | 34.9 | 30.6 | 33.1 | 40.9 | 44.4 | 43.1 | 46.8 | 81.3 | 82.7 | 34.9 | 33.8 | 19.9 | 26.7 | 17.8 | 28.9 | 0 | 36.5 | 47.5 | 0 | 37.9 | 54.7 | 40.7 | 44.3 | 44.2 | 48.6 | 50.5 | 34 | 49.6 | 39.2 | 49.5 | 50.3 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5886.0223 | 10:25 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.14 | 34 | 34.01 | 33.35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.2 | 48.3 | 32.4 | 34.3 | 29.8 | 32.2 | 40.8 | 45.9 | 42 | 47.1 | 80.9 | 82 | 34.2 | 33.4 | 19.9 | 26.2 | 17.5 | 27 | 0 | 37.5 | 47.2 | 0 | 37.3 | 55 | 42.2 | 44.8 | 41.2 | 48 | 49.7 | 33.9 | 49 | 38.9 | 48.8 | 50.6 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
5896.0376 | 10:25 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.15 | 34 | 34.01 | 33.35 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91 | 49.3 | 33.1 | 34.5 | 30.1 | 31.5 | 41.1 | 46.1 | 43.4 | 47.7 | 81.1 | 78.2 | 32.1 | 33.3 | 19.9 | 26.2 | 18.7 | 28.1 | 0 | 37 | 47.2 | 0 | 37.8 | 55.7 | 43.3 | 44.3 | 46.3 | 48.6 | 49.5 | 35.2 | 49.7 | 39.9 | 49.7 | 50.9 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
5906.0372 | 10:25 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.15 | 34 | 34.01 | 33.35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 91.9 | 49.4 | 32.1 | 34.8 | 29.4 | 32.2 | 40.1 | 46.2 | 43.8 | 48.4 | 79.6 | 82 | 35 | 33.2 | 20.8 | 25.7 | 19.2 | 28.7 | 0 | 36.9 | 45.8 | 0 | 36.7 | 55.9 | 42.9 | 43.9 | 45.6 | 48 | 49 | 34.8 | 49.8 | 39.6 | 49 | 47.1 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5916.0524 | 10:25 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.15 | 34 | 34 | 33.36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 91.3 | 53.5 | 30.5 | 34.6 | 29.5 | 31.4 | 40.8 | 45.7 | 44.3 | 46.5 | 80.2 | 82.5 | 34.2 | 34.1 | 20.8 | 25.1 | 19.3 | 28.3 | 0 | 37.4 | 48 | 0 | 37.4 | 56.3 | 43.7 | 43.9 | 45.2 | 49.6 | 49.4 | 34.5 | 49.3 | 39.5 | 48.3 | 49.2 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5926.0676 | 10:25 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.15 | 34 | 34 | 33.36 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 90.3 | 50.1 | 32.2 | 35 | 30.7 | 32.6 | 41.5 | 44.8 | 44 | 47.5 | 80.9 | 81.8 | 35 | 35 | 20 | 25.8 | 18.7 | 28.9 | 0 | 37.1 | 47.5 | 0 | 37.5 | 56.4 | 43.3 | 44.5 | 45.5 | 49 | 46 | 35.3 | 50 | 39.3 | 47.6 | 50.1 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5936.0828 | 10:25 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.16 | 34.01 | 34 | 33.36 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.3 | 48.2 | 31.7 | 34.6 | 32.5 | 32.4 | 41 | 45.6 | 43.5 | 48 | 79.9 | 83.2 | 34.4 | 33.7 | 20.5 | 25.1 | 18.6 | 29.2 | 0 | 35.4 | 48.4 | 0 | 37.6 | 56.6 | 42.8 | 44.3 | 45.7 | 48.4 | 47.7 | 34.9 | 48.2 | 39.2 | 49.6 | 49.4 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
5946.0824 | 10:26 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.15 | 34 | 34 | 33.36 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.3 | 46.9 | 31.1 | 34.6 | 30.7 | 32.5 | 42 | 45.7 | 43 | 48.3 | 80 | 82.6 | 33.5 | 33 | 20.5 | 25.4 | 18.9 | 28.9 | 0 | 37.1 | 48.3 | 0 | 35.7 | 55.5 | 41.3 | 44.5 | 46.9 | 48.8 | 50 | 33.8 | 49.3 | 38.3 | 49.1 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
5956.0977 | 10:26 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.16 | 34 | 34 | 33.37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 92.2 | 49.7 | 30.6 | 34.2 | 30.4 | 33.4 | 42.3 | 46.4 | 43.9 | 46.4 | 81.1 | 82.5 | 34 | 32.6 | 21.7 | 24.6 | 19.4 | 28.6 | 0 | 38 | 48.2 | 0 | 38 | 56.1 | 43.3 | 44.1 | 42.1 | 49.7 | 50.1 | 35.5 | 48.3 | 39.4 | 49.9 | 49.8 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5966.1129 | 10:26 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.16 | 34 | 34 | 33.37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 91.4 | 50.1 | 30.5 | 34.1 | 30.7 | 33 | 40.7 | 46 | 44 | 46.7 | 81.8 | 82.7 | 35.4 | 33.2 | 21.6 | 26.1 | 19.7 | 27.9 | 0 | 37.2 | 48 | 0 | 37.7 | 55.8 | 43.4 | 44.2 | 45.5 | 48.4 | 46.4 | 34.5 | 49.6 | 41.3 | 48.3 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
5976.1281 | 10:26 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.16 | 34 | 34 | 33.37 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 47.8 | 31.9 | 35.2 | 30.3 | 31.6 | 41 | 45.8 | 43.7 | 46.5 | 81 | 83.1 | 35 | 31.8 | 20.7 | 25.3 | 17.9 | 28.3 | 0 | 36.6 | 48.1 | 0 | 36.9 | 55.5 | 43.5 | 44.1 | 44.7 | 47.9 | 51.3 | 34.2 | 49.8 | 38.5 | 49 | 50.8 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.03 | 0 | 0.6
5986.1433 | 10:26 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.17 | 34.01 | 34 | 33.38 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.8 | 48.6 | 32.2 | 34.5 | 29.3 | 31.9 | 41.3 | 45.1 | 43.7 | 47.1 | 79.8 | 82.9 | 34.5 | 34.7 | 20.5 | 25.5 | 17.7 | 28.6 | 0 | 37.2 | 48.1 | 0 | 39.2 | 56.4 | 43 | 44.1 | 45.1 | 49.2 | 50.6 | 35.3 | 50.6 | 38.9 | 49.8 | 50.7 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.03 | 0 | 0.6
5996.1429 | 10:26 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.17 | 34.01 | 34 | 33.36 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.3 | 48.4 | 31.3 | 35.1 | 30.6 | 33.2 | 41.7 | 45.7 | 44.2 | 46.6 | 80.5 | 84.8 | 33.8 | 34 | 20.8 | 26.1 | 19 | 29.7 | 0 | 35.9 | 47.2 | 0 | 38.1 | 56.1 | 43.8 | 44.4 | 44.1 | 48.4 | 50.1 | 35 | 49.3 | 40.3 | 48.4 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6006.1581 | 10:27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.16 | 34.01 | 34.01 | 33.37 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 46.5 | 31.7 | 35.1 | 32 | 32 | 41.8 | 47.2 | 41 | 47.7 | 81.2 | 84.7 | 33.3 | 33.9 | 19.4 | 24.5 | 17.7 | 31 | 0 | 35.7 | 47.5 | 0 | 37.2 | 53.9 | 45.6 | 44.5 | 40.4 | 49.1 | 51.4 | 34.6 | 49.1 | 39.9 | 48.9 | 49.9 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.6
6016.1578 | 10:27 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.17 | 34 | 34 | 33.38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.5 | 49.8 | 30.5 | 34.3 | 30.6 | 31.6 | 42.1 | 45 | 42.7 | 47.8 | 81.1 | 85.6 | 34.9 | 33.7 | 20.4 | 24.6 | 17.7 | 27 | 0 | 36.4 | 47.2 | 0 | 37.6 | 55.7 | 43.3 | 44.7 | 44.8 | 48.5 | 49.1 | 36.2 | 49 | 38.6 | 49.2 | 49.9 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 0 | 0.6
6026.173 | 10:27 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.97 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.17 | 34 | 34 | 33.37 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 89.6 | 49.1 | 31.5 | 34.7 | 30 | 32.7 | 40.7 | 46.4 | 43.7 | 48 | 80.8 | 85.8 | 34.3 | 33.3 | 20.3 | 25.2 | 19.2 | 27.8 | 0 | 37.1 | 48.1 | 0 | 37.4 | 56.2 | 42.7 | 44.3 | 44.7 | 48 | 49.3 | 34.4 | 49.8 | 39.5 | 46.7 | 49 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6036.1726 | 10:27 | 34 | 34.05 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.97 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.17 | 34 | 34.01 | 33.38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.2 | 40.5 | 31.5 | 34.8 | 30.9 | 32.4 | 41.2 | 45.1 | 44.6 | 47.8 | 80.9 | 88.1 | 33.6 | 33.1 | 20.9 | 25.1 | 17.5 | 27.6 | 0 | 36.5 | 47.1 | 0 | 36.9 | 55.1 | 42.5 | 43.7 | 44.7 | 48.9 | 49.7 | 33.4 | 50.4 | 39.5 | 48 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6046.1878 | 10:27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.96 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.98 | 34 | 34 | 33.18 | 34 | 34.01 | 33.38 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 91 | 48.7 | 30.7 | 35.5 | 29.9 | 32.6 | 40.4 | 46.3 | 42.8 | 48.2 | 79.4 | 88.2 | 33.3 | 33.2 | 19.6 | 27 | 18.1 | 28.9 | 0 | 37.1 | 46.3 | 0 | 36.7 | 54.8 | 43.4 | 43.1 | 45.6 | 48.1 | 50.4 | 36.3 | 49.3 | 38.8 | 48.9 | 49.1 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6056.1874 | 10:27 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.96 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.17 | 34 | 34 | 33.38 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.5 | 50.2 | 31.5 | 34.6 | 30.6 | 32.4 | 40.4 | 46 | 43.4 | 47.7 | 80.8 | 89.7 | 33.8 | 34.5 | 20.6 | 26.9 | 17.9 | 29.4 | 0 | 35.8 | 46.3 | 0 | 36.3 | 55.1 | 43.6 | 43.4 | 45.8 | 48.8 | 49.9 | 34.4 | 49.1 | 40.6 | 49.3 | 50 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6066.2027 | 10:28 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.19 | 34.01 | 34 | 33.38 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 90.3 | 47.3 | 31.6 | 35.1 | 30.2 | 33 | 41.1 | 45.2 | 43.2 | 48.8 | 80 | 88.6 | 34.1 | 33.9 | 20.8 | 24.9 | 19.1 | 27.9 | 0 | 35.9 | 47.3 | 0 | 36.6 | 56 | 42.4 | 43.5 | 46 | 48.6 | 48.2 | 34.5 | 50.7 | 37.2 | 49.7 | 49.8 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.04 | 1.1683e+34 | 0.6
6076.2179 | 10:28 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.19 | 34 | 34 | 33.39 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 91.6 | 50.8 | 31.9 | 34.6 | 31 | 32 | 41.8 | 46.3 | 43.8 | 48.1 | 79.9 | 86.7 | 33.9 | 33.1 | 21.2 | 25.4 | 19.3 | 28.1 | 0 | 36.7 | 48.4 | 0 | 37.2 | 55 | 41.6 | 44.7 | 45.8 | 48.3 | 50.1 | 36.5 | 48.9 | 39.9 | 48.7 | 49.5 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6086.2331 | 10:28 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 33.18 | 34.01 | 34 | 33.39 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 49.3 | 32 | 35.5 | 29.2 | 31.9 | 41.1 | 44.5 | 43.6 | 47.3 | 80.9 | 85.8 | 34.8 | 33.3 | 20.9 | 25.8 | 18.5 | 28.9 | 0 | 36.2 | 47.1 | 0 | 37 | 54.3 | 42.8 | 44.8 | 45.7 | 48.5 | 49.7 | 35.8 | 49.6 | 40.8 | 49.4 | 49.8 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6096.2483 | 10:28 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.19 | 34 | 34.01 | 33.38 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 91.2 | 49.7 | 31.7 | 35.3 | 29.5 | 32.4 | 40.2 | 45 | 43.9 | 48.3 | 81.5 | 85.3 | 34.3 | 32.3 | 19.9 | 24.1 | 20.9 | 29.9 | 0 | 36.7 | 46.6 | 0 | 37.9 | 56.2 | 41.4 | 45 | 45 | 49.2 | 50.9 | 35 | 49.6 | 40.6 | 48.5 | 49.2 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6106.2635 | 10:28 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 33.19 | 34 | 34 | 33.39 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 48.2 | 30.9 | 34.9 | 29.5 | 31.9 | 40.8 | 45.2 | 43.4 | 48.2 | 82.2 | 84.3 | 34 | 33.9 | 20.7 | 23.9 | 16.9 | 26.9 | 0 | 37.1 | 47.3 | 0 | 37.2 | 56.3 | 42.8 | 43.6 | 45.8 | 48.7 | 49.2 | 35.6 | 50.6 | 41.6 | 48.7 | 48.9 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6116.2787 | 10:28 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.18 | 33.99 | 34.01 | 33.39 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.1 | 49.9 | 30.6 | 34.2 | 30.6 | 31.7 | 40.9 | 45.2 | 44.1 | 48.5 | 82.6 | 84.3 | 34.7 | 34.9 | 20.7 | 24.5 | 20.2 | 27.7 | 0 | 38 | 46 | 0 | 37.7 | 55.8 | 43.1 | 44.5 | 44.2 | 49.9 | 51.3 | 34.5 | 50.2 | 41.5 | 48.7 | 51 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
6126.294 | 10:29 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.19 | 34 | 34 | 33.39 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.7 | 49.1 | 30.8 | 33.9 | 30.7 | 33.3 | 41.3 | 45.5 | 43.5 | 48.8 | 80.6 | 83.1 | 34.7 | 34.1 | 20.5 | 26.4 | 18.8 | 28.6 | 0 | 37.3 | 47.6 | 0 | 37.4 | 55.7 | 43.9 | 45.1 | 46.2 | 49.5 | 50.1 | 34.2 | 49.7 | 39.2 | 48.7 | 50 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6136.2936 | 10:29 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.19 | 34 | 34 | 33.39 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.97 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 92.1 | 46 | 30.4 | 35.7 | 29.9 | 32.8 | 40.3 | 46.5 | 43.1 | 49.1 | 80.3 | 82.8 | 36 | 33.9 | 20.5 | 25.3 | 17.9 | 27.4 | 0 | 36.1 | 46.9 | 0 | 37.5 | 56.2 | 42.1 | 44.7 | 45.3 | 49 | 49.7 | 35.2 | 55.6 | 39.1 | 49.5 | 49 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6146.3088 | 10:29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.18 | 34 | 34 | 33.4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 49.3 | 31.5 | 34.5 | 30.2 | 32.6 | 42 | 45.7 | 43.7 | 48.3 | 80.4 | 82.9 | 35.1 | 33.2 | 20.3 | 25.5 | 18.4 | 29.2 | 0 | 36.7 | 46.7 | 0 | 37.7 | 56 | 43.9 | 44.3 | 46.4 | 48.5 | 49 | 34.2 | 50.3 | 39.2 | 49.4 | 50.6 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6156.325 | 10:29 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.21 | 34 | 34 | 33.39 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 91 | 48.7 | 30.7 | 34.9 | 29.3 | 32.8 | 41 | 43.7 | 43.9 | 47.4 | 79.5 | 82.5 | 34.3 | 33.8 | 19.3 | 25.1 | 17.4 | 28.1 | 0 | 35.8 | 46.8 | 0 | 37 | 56.3 | 44.5 | 45.1 | 46.7 | 49.2 | 49.4 | 34.3 | 49.7 | 38.1 | 48.7 | 50 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6166.387 | 10:29 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.19 | 34 | 34.01 | 33.4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.7 | 51.3 | 31.3 | 34.7 | 31 | 32.7 | 41.8 | 44.7 | 43.6 | 47.9 | 79.7 | 82.8 | 35 | 33.9 | 20.9 | 25.7 | 17.5 | 28.3 | 0 | 36.1 | 46 | 0 | 36.5 | 55 | 43 | 44.4 | 48 | 48.8 | 48.7 | 35.2 | 50.6 | 39.3 | 48.9 | 48.9 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6176.4022 | 10:29 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.2 | 34.01 | 34 | 33.4 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.2 | 49.3 | 31.6 | 35 | 30.8 | 33.1 | 41.7 | 45.1 | 43.9 | 48.1 | 81.4 | 83.8 | 34.4 | 34 | 20.3 | 23.9 | 18.2 | 28.1 | 0 | 36.6 | 46.6 | 0 | 37.3 | 55.9 | 42.2 | 43.7 | 44.1 | 48.9 | 49.4 | 34.1 | 49.9 | 40.1 | 49.5 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.67 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6186.4175 | 10:30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.2 | 33.99 | 33.99 | 33.41 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92 | 49.4 | 32 | 35.2 | 30.4 | 32.6 | 40.5 | 44.6 | 43.3 | 47.3 | 81.2 | 82.1 | 34.1 | 33.8 | 21 | 25.6 | 18.7 | 26.8 | 0 | 36.8 | 47.8 | 0 | 37.9 | 54.9 | 44.2 | 44.8 | 45.3 | 48.7 | 49.8 | 34.4 | 49.2 | 39.3 | 48.6 | 48.6 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6196.4327 | 10:30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.2 | 34 | 34 | 33.4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 48.9 | 31 | 35.4 | 29.9 | 32 | 40.8 | 44.7 | 43 | 47 | 80.6 | 82.8 | 32.9 | 34 | 22.8 | 24.3 | 18.8 | 28.6 | 0 | 37.4 | 47.9 | 0 | 37 | 55.8 | 44.6 | 43.8 | 46.6 | 49.1 | 49.7 | 36.9 | 49.9 | 40.2 | 48.8 | 49.3 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6206.4479 | 10:30 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.19 | 34 | 34 | 33.41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 92.1 | 47 | 29.7 | 35.6 | 31.6 | 30.9 | 40.7 | 46 | 42.8 | 48.6 | 79.4 | 83.7 | 34.5 | 32.4 | 21.5 | 25.5 | 17.5 | 29 | 0 | 37.7 | 46.8 | 0 | 37.4 | 55.3 | 42.5 | 44.1 | 45.4 | 50.2 | 49.5 | 35.2 | 49 | 40.8 | 49.1 | 49.4 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6216.4631 | 10:30 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.2 | 34 | 34 | 33.41 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.9 | 50.6 | 31.3 | 34.5 | 29.9 | 32.7 | 41.1 | 45.6 | 44.5 | 47.9 | 81.3 | 83.6 | 34.3 | 33.8 | 20.3 | 25.4 | 17.4 | 28.5 | 0 | 35.8 | 47.2 | 0 | 36 | 56.3 | 42.3 | 44 | 42.9 | 47.9 | 47.8 | 33.7 | 49.5 | 40.3 | 48.8 | 48.4 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6226.4627 | 10:30 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.21 | 34 | 34 | 33.41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 89.4 | 48.6 | 31.9 | 35.1 | 30.1 | 32.8 | 41 | 45 | 44.2 | 47.6 | 80.9 | 83.6 | 34.3 | 31.7 | 18.6 | 25 | 16.8 | 27.4 | 0 | 36.3 | 46.8 | 0 | 35.8 | 55.9 | 42.6 | 44.7 | 45.2 | 48.7 | 48.7 | 35.2 | 50 | 39.5 | 48.3 | 48.9 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6236.478 | 10:30 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.21 | 34 | 34 | 33.42 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.03 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.8 | 48.5 | 31.4 | 34.3 | 31 | 31.8 | 38.9 | 45.5 | 43.3 | 48.8 | 80.6 | 84.8 | 35 | 33.6 | 20.8 | 25.4 | 18.7 | 27.9 | 0 | 37.4 | 47.3 | 0 | 37.5 | 55.7 | 42.7 | 43.9 | 44.4 | 48.5 | 49.2 | 34 | 46.9 | 40.1 | 49.7 | 49.2 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6246.4776 | 10:31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 33.99 | 33.22 | 34.01 | 34.01 | 33.41 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.5 | 48.9 | 30.7 | 33.8 | 29.8 | 30.7 | 41.4 | 44.9 | 43.8 | 48.4 | 80.3 | 83.9 | 33.3 | 34.1 | 18.9 | 25.6 | 18.6 | 29.2 | 0 | 35.7 | 45.7 | 0 | 36.5 | 56.4 | 43 | 43.9 | 45.6 | 47.8 | 50.7 | 33.1 | 47.9 | 39.6 | 49.2 | 49.9 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6256.4928 | 10:31 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.22 | 34 | 34.01 | 33.41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 91.6 | 47.7 | 30.3 | 34.7 | 31.2 | 32.7 | 40.9 | 46.7 | 43.3 | 47.3 | 80.1 | 83.3 | 33.9 | 34 | 21.4 | 25.7 | 15.2 | 28.8 | 0 | 36.1 | 46.9 | 0 | 36.3 | 56.2 | 43.2 | 44.7 | 45 | 48.6 | 49 | 35.7 | 51.8 | 38.3 | 48.1 | 50.1 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6266.508 | 10:31 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.21 | 34.01 | 34 | 33.42 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 91.8 | 46.9 | 31 | 34.5 | 29.3 | 32.5 | 40.7 | 46 | 43.5 | 47.7 | 80.2 | 85.1 | 33.8 | 33.7 | 21.2 | 25.2 | 19.8 | 27.3 | 0 | 35.6 | 46.4 | 0 | 37.1 | 55.4 | 43.6 | 44.8 | 45.2 | 49 | 49.6 | 34.9 | 49.8 | 38.5 | 48.6 | 50.6 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6276.5232 | 10:31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.21 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.7 | 48.7 | 31.2 | 34.7 | 31.5 | 32.6 | 41 | 44.9 | 44.2 | 47.6 | 80.2 | 85.1 | 34.1 | 33.3 | 19.9 | 24.5 | 19.8 | 27.9 | 0 | 35.8 | 46.4 | 0 | 38 | 55.4 | 46.7 | 44.4 | 45.7 | 47.1 | 49.2 | 32.7 | 50.9 | 38.7 | 49.2 | 49.2 | 24.53 | 24.38 | 24.67 | 56.5 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6286.5228 | 10:31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.21 | 34.01 | 34.01 | 33.41 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 91.2 | 49 | 31.6 | 34.8 | 29.4 | 31.9 | 41.2 | 45.9 | 43.3 | 47.2 | 80.8 | 85 | 33 | 32.4 | 18.9 | 24.8 | 19.9 | 28 | 0 | 35.5 | 45.9 | 0 | 37.7 | 55.8 | 42.8 | 43.8 | 46.1 | 49 | 49 | 35.8 | 50.4 | 39.6 | 47.7 | 48.2 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6296.5225 | 10:31 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.21 | 34 | 34 | 33.42 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.98 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 48.1 | 32.1 | 34.8 | 30.2 | 32.3 | 40.6 | 45.7 | 42.6 | 48.1 | 81.2 | 85.2 | 33.7 | 33.5 | 21.5 | 24.5 | 18.6 | 29.2 | 0 | 36.2 | 47 | 0 | 37.4 | 56 | 42.5 | 44.2 | 46 | 50.1 | 47.4 | 35.9 | 50.2 | 39.5 | 48.1 | 50.2 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6306.5377 | 10:32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.23 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.1 | 51.3 | 31 | 34.7 | 30.6 | 33.4 | 42.2 | 45 | 43.6 | 48.6 | 80.5 | 83.4 | 33.3 | 33.6 | 20.7 | 25.9 | 17.5 | 28 | 0 | 36.8 | 47.1 | 0 | 37.6 | 56.2 | 40.9 | 43.9 | 47.8 | 48.6 | 48.7 | 35.4 | 50.6 | 39.8 | 48.9 | 49 | 24.53 | 24.38 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6316.5529 | 10:32 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.22 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 91 | 47.6 | 30.5 | 35.7 | 29.9 | 32.1 | 40.7 | 44.6 | 43.5 | 48 | 79.8 | 84.4 | 33.3 | 33.4 | 20.7 | 25.3 | 17.9 | 28.6 | 0 | 36.7 | 46.6 | 0 | 36.6 | 56.3 | 41.5 | 44.3 | 45.1 | 48.8 | 49 | 34.8 | 49.4 | 38.7 | 47.9 | 50.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6326.5681 | 10:32 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.22 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 91.3 | 47.7 | 30.3 | 34.2 | 30.3 | 32.3 | 41.5 | 45.3 | 43.9 | 47.1 | 79.4 | 84.2 | 34.5 | 34.2 | 19.6 | 25.2 | 18.4 | 29.1 | 0 | 36.9 | 47.4 | 0 | 37.7 | 55.4 | 42.5 | 43.4 | 45.2 | 48.3 | 48.8 | 34.2 | 48.3 | 39 | 48.3 | 49.1 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
6336.5833 | 10:32 | 34 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.22 | 34 | 34 | 33.43 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.5 | 51.7 | 30.6 | 35.1 | 30.5 | 31.7 | 41.4 | 45.5 | 43.7 | 48.5 | 80.6 | 83.7 | 34 | 34.4 | 19.7 | 25.7 | 17.5 | 27.6 | 0 | 36.5 | 46.1 | 0 | 36.7 | 54.9 | 44.4 | 44.1 | 44.3 | 49.5 | 49.4 | 34.9 | 49.9 | 39.1 | 48.8 | 48.3 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6346.5985 | 10:32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.23 | 34.01 | 34 | 33.43 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.9 | 49 | 29.6 | 34.8 | 30.1 | 31.8 | 41.6 | 45.8 | 44.4 | 48.8 | 81.6 | 84.3 | 32.4 | 33.8 | 21.5 | 24.1 | 17.6 | 29 | 0 | 35 | 47.6 | 0 | 36.9 | 54.6 | 43.2 | 44.3 | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 35.1 | 50.5 | 38.3 | 47.8 | 49.9 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6356.6138 | 10:32 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.22 | 34 | 34 | 33.43 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.3 | 49.9 | 31.6 | 33.8 | 29 | 32.2 | 41.7 | 45.3 | 43.4 | 47.2 | 81.5 | 83.3 | 35.2 | 33.3 | 19.5 | 25.2 | 17.6 | 27.3 | 0 | 36.5 | 46.8 | 0 | 35.5 | 55 | 42.9 | 43.7 | 44.1 | 49 | 49.7 | 34.9 | 53.2 | 40.2 | 48.5 | 49.2 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
6366.6134 | 10:33 | 34.01 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.02 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.22 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.1 | 45.6 | 30.9 | 34.6 | 30.5 | 32.8 | 41.4 | 44.5 | 43.5 | 48.5 | 81.1 | 81.9 | 34.2 | 33.9 | 19.2 | 25.2 | 18.9 | 27.3 | 0 | 36.2 | 47.3 | 0 | 35.6 | 54.7 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 49.1 | 49.3 | 34.2 | 49.2 | 39.8 | 48 | 49 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6376.6286 | 10:33 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.24 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 90.2 | 45.3 | 31.5 | 34.8 | 29.2 | 31.7 | 41.5 | 45 | 43.4 | 47.8 | 81.6 | 81.6 | 33.7 | 32.4 | 19.5 | 25.7 | 17.8 | 27.7 | 0 | 36.2 | 47 | 0 | 36.7 | 55.2 | 43 | 43.9 | 45.4 | 50.1 | 48.3 | 36.1 | 50.8 | 38.7 | 49.6 | 49.5 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6386.6282 | 10:33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.24 | 34 | 34 | 33.44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 90.5 | 49 | 33 | 35 | 30.2 | 32 | 41.3 | 45.7 | 42.8 | 47.5 | 80.7 | 82.3 | 34 | 32.3 | 20.7 | 24.5 | 18.4 | 27.7 | 0 | 35.3 | 46 | 0 | 36.8 | 56 | 43.2 | 44.8 | 46 | 49.4 | 47.2 | 35 | 49.5 | 39 | 48.3 | 48.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
6396.6434 | 10:33 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.23 | 34 | 34 | 33.44 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 89 | 50.1 | 31.2 | 34.7 | 29.3 | 32.1 | 41.3 | 44.6 | 43.6 | 48.4 | 80.5 | 81.8 | 33.6 | 32.5 | 20.6 | 24.4 | 18 | 28.4 | 0 | 35.4 | 46 | 0 | 36.2 | 54.5 | 43.4 | 43.8 | 45 | 49.2 | 48.5 | 33.9 | 49.7 | 39.8 | 48.5 | 48.5 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6406.6431 | 10:33 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.24 | 34.01 | 34 | 33.44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 48.3 | 31.3 | 34.7 | 30.6 | 32.1 | 40.9 | 44.7 | 43.2 | 48.1 | 80.5 | 83.5 | 34 | 33.3 | 20.9 | 25.1 | 19.2 | 26.9 | 0 | 36.3 | 46.9 | 0 | 36.4 | 55.3 | 43 | 43.4 | 45.8 | 48.8 | 49.3 | 36.8 | 48.8 | 39.3 | 49.2 | 49.6 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6416.6583 | 10:33 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.23 | 34 | 34 | 33.44 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.6 | 49.8 | 30.7 | 35.7 | 29.9 | 32.1 | 39.7 | 45.2 | 43.1 | 47.4 | 81.1 | 82.4 | 33.9 | 32.1 | 19.9 | 25.7 | 18.6 | 28.6 | 0 | 35.5 | 45.9 | 0 | 35.3 | 55.9 | 43.4 | 44.2 | 45.2 | 49.2 | 49.6 | 33.7 | 50.1 | 39.2 | 50 | 49.7 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6426.6735 | 10:34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.24 | 34 | 34 | 33.44 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 90.9 | 49.1 | 30.8 | 35.2 | 30.5 | 32.6 | 41.4 | 45.2 | 43.9 | 47.6 | 80.6 | 83.4 | 33.5 | 33.4 | 19.1 | 25.1 | 17 | 29.4 | 0 | 36.6 | 46.9 | 0 | 37.6 | 55.2 | 43.3 | 44 | 44.5 | 49.1 | 46.3 | 34.6 | 49.8 | 38.7 | 48.1 | 49.5 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
6436.6731 | 10:34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.24 | 34 | 34 | 33.44 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.3 | 47.9 | 30.6 | 34.9 | 29.1 | 32.2 | 40.9 | 45.3 | 43.3 | 48.5 | 80.4 | 81.7 | 33.3 | 33.1 | 19.3 | 24.4 | 17.2 | 27.4 | 0 | 36.4 | 47.4 | 0 | 37.9 | 55.1 | 41.2 | 44.8 | 45.7 | 48.3 | 49.9 | 34.5 | 49.9 | 38.1 | 49.3 | 49.8 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6446.6727 | 10:34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.24 | 34.01 | 34 | 33.45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.1 | 48.1 | 31.2 | 35 | 30 | 31.5 | 40.1 | 44.9 | 44.6 | 47.2 | 82 | 81.5 | 34.8 | 32.5 | 20.3 | 24.3 | 18.3 | 28.8 | 0 | 35.2 | 46.5 | 0 | 35.8 | 55 | 42 | 43.9 | 45.6 | 48.4 | 50.9 | 35.3 | 50.5 | 39.1 | 48.7 | 49.2 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6456.6879 | 10:34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.24 | 34.01 | 34 | 33.44 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 90.6 | 49 | 30.7 | 34.2 | 28.9 | 32.1 | 40.8 | 45 | 44 | 47 | 80.6 | 83.4 | 33.7 | 34.1 | 20.3 | 25.3 | 17 | 27.9 | 0 | 35.5 | 47.5 | 0 | 37 | 56.1 | 42.3 | 44.4 | 43.4 | 49.2 | 48.8 | 34.1 | 50.1 | 40 | 48.3 | 49 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6466.7032 | 10:34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.24 | 34 | 34.01 | 33.45 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.9 | 48.1 | 30.4 | 33.9 | 30.2 | 31.2 | 39.8 | 46 | 44.6 | 47.9 | 80.6 | 83.6 | 35.9 | 33.5 | 19.4 | 24.3 | 16.4 | 27.4 | 0 | 35.3 | 46.9 | 0 | 36.6 | 55.1 | 42 | 44.1 | 44.2 | 49.1 | 49.3 | 35.3 | 49.7 | 39.9 | 49.2 | 50.1 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 1.7524e+34 | 0.6
6476.7028 | 10:34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.25 | 34 | 34 | 33.46 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.4 | 49.6 | 32.1 | 35.1 | 30 | 32 | 41.4 | 45 | 44.1 | 47 | 80.4 | 81.6 | 35.2 | 33.5 | 19.4 | 25.5 | 18.8 | 28.2 | 0 | 35.9 | 46.6 | 0 | 36.5 | 55 | 41.7 | 43.6 | 44 | 48.5 | 49.5 | 35.1 | 50 | 39.6 | 48.6 | 48.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6486.718 | 10:35 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.24 | 34 | 34.01 | 33.47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.1 | 49.3 | 31.9 | 35 | 29.2 | 32.3 | 41.4 | 44.3 | 43.3 | 47.3 | 79.9 | 81.8 | 36.2 | 32.9 | 19.4 | 24.3 | 18 | 27.1 | 0 | 36.1 | 46.2 | 0 | 37 | 56.2 | 42.6 | 43.6 | 45.4 | 49.6 | 50.2 | 34.7 | 50.2 | 39.4 | 48.5 | 48.2 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6496.7176 | 10:35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.25 | 34 | 34.01 | 33.46 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.6 | 49.4 | 30.5 | 34.7 | 31 | 32.6 | 40.1 | 44.6 | 43.7 | 47.5 | 81.2 | 82.8 | 34.8 | 33.1 | 20.7 | 25 | 19.9 | 29.1 | 0 | 36.9 | 45.5 | 0 | 37.8 | 55.1 | 44.2 | 43.4 | 47.7 | 47.6 | 50.4 | 35.2 | 50.6 | 39 | 48.5 | 49.3 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6506.7328 | 10:35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.25 | 34 | 34.01 | 33.46 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 90.9 | 48.1 | 30.8 | 34.6 | 30.5 | 32.3 | 40.7 | 46 | 44.1 | 47.1 | 82.1 | 82.4 | 32.4 | 33.4 | 19.8 | 25.3 | 17.9 | 27.7 | 0 | 36 | 46 | 0 | 36.7 | 55 | 44.2 | 43.8 | 46.1 | 48.7 | 49.3 | 34.5 | 50.2 | 39.6 | 47.7 | 49.3 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
6516.7324 | 10:35 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.25 | 34.01 | 34 | 33.46 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 48.3 | 32.1 | 34.9 | 29.4 | 31.2 | 41 | 45.8 | 43.4 | 46.8 | 81.6 | 82.9 | 33.2 | 33.7 | 20.4 | 25 | 16.8 | 29.1 | 0 | 35.8 | 46 | 0 | 39.4 | 54.7 | 41.8 | 44.5 | 44.1 | 49.4 | 49.9 | 34.1 | 50 | 38.5 | 47.3 | 50 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6526.7477 | 10:35 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.24 | 34.01 | 34 | 33.45 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 48.7 | 31 | 34.8 | 29.8 | 31.4 | 40.7 | 45.6 | 43.9 | 46.3 | 81.7 | 82.8 | 33 | 34 | 19.9 | 25.9 | 17.1 | 27.7 | 0 | 34.2 | 47.1 | 0 | 36.6 | 55.8 | 44.3 | 44.6 | 45.3 | 49 | 48.4 | 35.7 | 49.1 | 39.5 | 48.2 | 48.8 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6536.7629 | 10:35 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.26 | 34 | 34 | 33.46 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 92.6 | 48.9 | 31.4 | 35 | 31.1 | 31.9 | 41.5 | 45.1 | 44.1 | 47.9 | 82.1 | 81.7 | 34.8 | 33.5 | 19.6 | 25 | 18 | 29.1 | 0 | 35.9 | 46.4 | 0 | 34.3 | 55.7 | 42 | 43.6 | 44.5 | 49.3 | 52.3 | 36.3 | 49.9 | 38.2 | 48.4 | 48.2 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6546.7781 | 10:36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.26 | 34 | 34 | 33.43 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 47.7 | 30.9 | 33.4 | 29.9 | 33 | 41.9 | 45.3 | 44.2 | 48.3 | 82.6 | 82.2 | 33.7 | 34.4 | 19.9 | 24.7 | 17.5 | 28 | 0 | 35.7 | 46.3 | 0 | 36.3 | 55.6 | 45.6 | 44 | 45.6 | 49.2 | 49.1 | 34.9 | 49.4 | 39.4 | 48.9 | 49 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
6556.8245 | 10:36 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.27 | 34 | 34 | 33.45 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 90.8 | 48.7 | 30.9 | 34.4 | 30.1 | 32 | 42.7 | 45 | 43.6 | 47.7 | 81.6 | 84 | 32.9 | 32.4 | 19.9 | 24.1 | 19.5 | 26.1 | 0 | 35.7 | 46.7 | 0 | 37 | 55.4 | 41.5 | 43.9 | 46.1 | 47.8 | 49.9 | 35.2 | 50.1 | 38.6 | 49.2 | 48.9 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6566.8397 | 10:36 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.26 | 34.01 | 34.01 | 33.45 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 34.03 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 44.8 | 31.7 | 34.5 | 30.6 | 31.2 | 41 | 45.4 | 42.8 | 47.5 | 81.2 | 83.2 | 32.7 | 32.3 | 21.1 | 25.6 | 17.9 | 26.9 | 0 | 35.3 | 45.5 | 0 | 36.9 | 55.9 | 42.7 | 43.4 | 45.4 | 47 | 52.1 | 34.3 | 45.1 | 37.6 | 48.4 | 49.1 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6576.8394 | 10:36 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 33.47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 91.2 | 48.3 | 31.1 | 35.5 | 29.9 | 32.2 | 41.6 | 46.1 | 42.9 | 48 | 81.6 | 83.9 | 33.1 | 33.2 | 19.7 | 24 | 17.2 | 28.8 | 0 | 34.5 | 46.7 | 0 | 39.2 | 56 | 43.5 | 43.5 | 44.7 | 48 | 45.7 | 33.9 | 51 | 40.1 | 49.4 | 50 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6586.8702 | 10:36 | 34 | 33.99 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 33.47 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 91 | 50.3 | 29.8 | 33.7 | 29.6 | 31 | 42.4 | 45.6 | 43.2 | 48.7 | 81 | 83.1 | 34.1 | 33.4 | 19.5 | 24.5 | 17.7 | 27.8 | 0 | 36.3 | 47.2 | 0 | 34.8 | 55.1 | 43.1 | 43.7 | 45.2 | 49.7 | 48 | 35 | 50.7 | 40.6 | 49.3 | 48.6 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6596.901 | 10:36 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 33.46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 89.6 | 48.8 | 29.9 | 34 | 29.8 | 32.6 | 42 | 44.7 | 43.2 | 47.9 | 80.8 | 82 | 34.1 | 33.7 | 18.7 | 24.9 | 17.5 | 27.8 | 0 | 35.8 | 46.4 | 0 | 36 | 55.1 | 41.6 | 44.8 | 43.9 | 48.8 | 49.2 | 35.2 | 52 | 38.1 | 48.9 | 48.3 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6606.9006 | 10:37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.27 | 34.01 | 34 | 33.47 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.1 | 49.4 | 30.3 | 35.1 | 31.4 | 31.6 | 41.6 | 45.6 | 44.3 | 48.2 | 81.6 | 83.2 | 34.7 | 34.8 | 20.6 | 24.7 | 19 | 29.1 | 0 | 34.8 | 46.1 | 0 | 37.1 | 55.6 | 44.1 | 44.3 | 44.9 | 49 | 50.5 | 34.7 | 51.9 | 39 | 49.8 | 49.9 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.07 | 0 | 0.6
6616.9158 | 10:37 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 33.47 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.4 | 48.6 | 31.9 | 35 | 30 | 32.4 | 40.6 | 46.2 | 43.3 | 46.9 | 82.1 | 83.2 | 33 | 33.5 | 20 | 23.5 | 17.5 | 27.5 | 0 | 36.1 | 47.1 | 0 | 36.5 | 54.8 | 44.1 | 44.2 | 45.6 | 48.5 | 50 | 35.4 | 49.8 | 39 | 48.7 | 50.3 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6626.931 | 10:37 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.27 | 34 | 34 | 33.46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 88.1 | 51.1 | 31.4 | 34.5 | 29.7 | 32.2 | 40.6 | 45.5 | 44.6 | 47.2 | 82.3 | 83.5 | 33 | 32.8 | 20.3 | 24.8 | 16.5 | 27 | 0 | 35.3 | 46.7 | 0 | 37.4 | 55.1 | 43.7 | 44.3 | 45.1 | 48.4 | 49.6 | 34.8 | 49.9 | 39.7 | 48.5 | 49.8 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6636.9463 | 10:37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34 | 33.48 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 49.5 | 30.7 | 34.7 | 29.8 | 32.1 | 40.9 | 44.8 | 43.6 | 46.6 | 81.5 | 85.2 | 33.7 | 33.4 | 19.8 | 25.8 | 17.4 | 27.8 | 0 | 35.7 | 47.2 | 0 | 37.2 | 56 | 42.2 | 44.1 | 45.4 | 48.1 | 50.1 | 35.3 | 50.6 | 39.6 | 46.5 | 49.6 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6646.9615 | 10:37 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 33.28 | 34 | 34 | 33.48 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.3 | 49.4 | 30 | 34.5 | 29.2 | 31.8 | 41 | 45 | 43.8 | 48.1 | 82 | 82.9 | 32.9 | 33.1 | 18.6 | 26.7 | 17.2 | 27.1 | 0 | 35.9 | 47 | 0 | 36.1 | 54.6 | 42.7 | 44.3 | 45 | 48.6 | 49.1 | 35.3 | 50.6 | 38 | 48.7 | 48.7 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
6656.9767 | 10:37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.27 | 34 | 34.01 | 33.48 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.98 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.8 | 48.9 | 30.7 | 35.3 | 26.9 | 32 | 40.5 | 44.3 | 43.7 | 48.8 | 81.2 | 83.2 | 33 | 33.4 | 19.6 | 25.3 | 17.4 | 28.8 | 0 | 36.2 | 45.7 | 0 | 38.2 | 55 | 43.2 | 44.1 | 44.5 | 49.5 | 50.5 | 33.9 | 50.9 | 39.9 | 48.6 | 48.4 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6666.9919 | 10:38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.27 | 34.01 | 34.01 | 33.48 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.5 | 48 | 31.4 | 34.4 | 28.1 | 31.7 | 40.7 | 46 | 44 | 47.4 | 80.1 | 83.1 | 34.2 | 33.3 | 20.1 | 25.9 | 16.2 | 27.9 | 0 | 34.8 | 45.4 | 0 | 35.8 | 54.9 | 41.8 | 43.9 | 45.6 | 49.1 | 52.4 | 35.6 | 50.7 | 39.2 | 49.3 | 47.6 | 24.54 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 1.7524e+34 | 0.6
6677.0071 | 10:38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.28 | 34.01 | 34 | 33.48 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.2 | 49.3 | 30.7 | 34.4 | 30.1 | 32 | 41.6 | 45.5 | 43.4 | 46.5 | 80.3 | 83.5 | 34 | 33.8 | 20.7 | 25.7 | 18.5 | 28 | 0 | 34.6 | 45.4 | 0 | 36.2 | 55 | 42.2 | 43.6 | 46 | 48.3 | 48.4 | 35.8 | 50.9 | 40.1 | 48.7 | 50.1 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.6
6687.0067 | 10:38 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.28 | 34 | 34 | 33.48 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.7 | 47.8 | 31.2 | 34.2 | 29 | 32.1 | 41.2 | 45.7 | 44.6 | 47.4 | 82.3 | 84.1 | 34.8 | 33.9 | 20.7 | 22.9 | 18.4 | 28.5 | 0 | 34.9 | 45.6 | 0 | 35.8 | 55.1 | 42.6 | 44.2 | 45.5 | 48.9 | 45.4 | 34.6 | 53 | 38.1 | 49.4 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
6697.0064 | 10:38 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 33.28 | 34 | 34 | 33.48 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.5 | 48.5 | 31.1 | 34.9 | 31.2 | 31.3 | 40.2 | 44.8 | 44 | 47.1 | 81 | 83.3 | 32.9 | 31.7 | 21 | 25 | 17.1 | 28 | 0 | 36.4 | 47 | 0 | 35.5 | 55.1 | 42.9 | 44.5 | 45.6 | 49.1 | 49.3 | 34.9 | 50.8 | 39.6 | 48.7 | 49.7 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
6707.0216 | 10:38 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.02 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 33.28 | 34 | 34 | 33.48 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 89.2 | 48.7 | 31.8 | 33.9 | 31.2 | 31.8 | 41.2 | 45.8 | 44.7 | 48.3 | 81.6 | 80.6 | 34.2 | 33.1 | 20.4 | 24.8 | 17.2 | 27.4 | 0 | 36.2 | 46.4 | 0 | 35.4 | 54.3 | 43.4 | 43.9 | 44.5 | 48.7 | 49.5 | 35.3 | 49.5 | 39.7 | 48.6 | 48.9 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
6717.0368 | 10:38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.29 | 34.01 | 34.01 | 33.49 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.2 | 48.7 | 30 | 34.4 | 29.4 | 32.6 | 40.9 | 44.9 | 44.1 | 48.3 | 79.6 | 81.7 | 33.1 | 34.1 | 20.8 | 23.6 | 18 | 28.2 | 0 | 34.9 | 45.5 | 0 | 35.2 | 55.1 | 42.7 | 43.6 | 46.2 | 48.1 | 48.5 | 35.1 | 49.8 | 39 | 49.3 | 48.9 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
6727.052 | 10:39 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.29 | 34 | 34 | 33.48 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 91.4 | 48.6 | 30.5 | 35 | 29.9 | 31.9 | 41.3 | 45.3 | 43.1 | 47.3 | 80.6 | 81.9 | 34.9 | 33.5 | 20 | 26.1 | 17.7 | 27.8 | 0 | 35.4 | 45.8 | 0 | 35.8 | 54.8 | 41.6 | 44.9 | 46.7 | 49 | 49.3 | 34 | 49.8 | 39.2 | 49.4 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6737.0516 | 10:39 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.29 | 34 | 34 | 33.49 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 51.2 | 30.3 | 33.7 | 30 | 31.5 | 40.9 | 45.6 | 44 | 46.9 | 80.8 | 82.6 | 34.2 | 33.6 | 19.8 | 24.1 | 15.4 | 28 | 0 | 37.3 | 46.5 | 0 | 37.6 | 55.1 | 43.4 | 43.2 | 44.1 | 48.7 | 50.1 | 35.5 | 49.5 | 40 | 48.5 | 49.7 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 5.8413e+33 | 0.6
6747.0669 | 10:39 | 34 | 34.02 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.29 | 34 | 34 | 33.49 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 91.3 | 48.3 | 29 | 34.4 | 30 | 32.3 | 40.7 | 45.9 | 41.9 | 47.3 | 81.9 | 82.2 | 34.1 | 32.4 | 19.3 | 24 | 18.1 | 28.2 | 0 | 34.8 | 46.6 | 0 | 36 | 55.3 | 43 | 43.7 | 45.1 | 48.8 | 48.4 | 34.7 | 50.8 | 38.8 | 49.6 | 49.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6757.0665 | 10:39 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.29 | 34.01 | 34 | 33.49 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 90.5 | 42.9 | 31.3 | 34.6 | 28.5 | 31.9 | 41.4 | 45.1 | 43.7 | 47.4 | 81.9 | 82.5 | 33.9 | 33.1 | 19.8 | 24.8 | 18.4 | 28.7 | 0 | 35.5 | 47.6 | 0 | 34.9 | 55.5 | 42.9 | 44.1 | 43.8 | 50.5 | 48.6 | 33.1 | 51.6 | 38 | 48.1 | 48.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6767.0661 | 10:39 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.28 | 34 | 34 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 92.1 | 49.7 | 31.8 | 34.6 | 30.4 | 32.9 | 41.4 | 45.9 | 44.3 | 46.4 | 79.7 | 81.3 | 34.5 | 31.7 | 19.3 | 25.2 | 17.3 | 28 | 0 | 34 | 45.5 | 0 | 37.1 | 55.2 | 42.3 | 43.9 | 42.6 | 49.2 | 49.6 | 35.1 | 49.5 | 39.1 | 47.8 | 47.7 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6777.0813 | 10:39 | 33.99 | 34.02 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.29 | 34 | 34 | 33.49 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 93.1 | 50.7 | 30.8 | 34.4 | 30.5 | 31.7 | 41.9 | 45.9 | 44.2 | 46.7 | 80.4 | 81.5 | 33.8 | 35 | 19 | 23.8 | 17 | 27.2 | 0 | 35.8 | 46.8 | 0 | 36.4 | 55 | 45 | 44.5 | 45.4 | 48.5 | 49.5 | 34.3 | 46.9 | 39.7 | 48.5 | 49.3 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
6787.0809 | 10:40 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.29 | 34 | 34.01 | 33.49 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 92.1 | 44.7 | 29.8 | 35.3 | 30 | 31.9 | 41.7 | 44.9 | 43.8 | 48.3 | 80.5 | 81.9 | 33.3 | 32.8 | 19.4 | 23.5 | 18.2 | 27.5 | 0 | 35.7 | 45.7 | 0 | 34.5 | 54.6 | 42.8 | 43.2 | 44.9 | 47.3 | 48.6 | 34.5 | 50.9 | 38.9 | 49.4 | 49.9 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.5 | 0.07 | 0 | 0.6
6797.0961 | 10:40 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.29 | 34 | 34.01 | 33.49 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 92.7 | 49.6 | 30.3 | 34.6 | 30.1 | 31.4 | 41 | 45.4 | 44 | 46.4 | 79.2 | 81.3 | 34.3 | 32.1 | 19.4 | 22.8 | 15.9 | 27.6 | 0 | 34.6 | 44.6 | 0 | 36 | 54.4 | 41.6 | 43.5 | 45.3 | 47.6 | 48.6 | 35.7 | 52.2 | 39.7 | 47.3 | 49.3 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.07 | 0 | 0.6
6807.1114 | 10:40 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.3 | 34 | 34 | 33.5 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 92.2 | 51.2 | 30.7 | 34.9 | 29 | 31.9 | 39.9 | 44.4 | 43.7 | 47.8 | 79.3 | 82.1 | 34.4 | 33.8 | 18.2 | 24.1 | 17.9 | 27.4 | 0 | 34.8 | 46.6 | 0 | 36.3 | 55.3 | 40.5 | 44.9 | 45.6 | 47.9 | 49.1 | 34.3 | 49.2 | 39.8 | 49 | 49.7 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6817.1266 | 10:40 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.3 | 34 | 34 | 33.49 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 91.2 | 48.9 | 31.1 | 33.7 | 30.3 | 31.8 | 41.5 | 45.2 | 44.1 | 46.9 | 79.7 | 81.7 | 32.8 | 34.2 | 20 | 24.8 | 17.9 | 27.1 | 0 | 35.8 | 45.7 | 0 | 38.2 | 55.3 | 42.5 | 43.2 | 44.7 | 49.2 | 48.5 | 34.7 | 50 | 38.2 | 50.1 | 48.4 | 24.53 | 24.39 | 24.68 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6827.1262 | 10:40 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.3 | 34.01 | 34 | 33.49 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.1 | 49 | 31.1 | 34.8 | 30.8 | 32.2 | 42.6 | 45 | 43.2 | 47.6 | 79.3 | 82.9 | 34.2 | 34.7 | 19.4 | 24.1 | 18.2 | 27.6 | 0 | 35.1 | 46 | 0 | 36.6 | 54.6 | 43.2 | 44.5 | 44.2 | 48.2 | 50.2 | 35.4 | 49.9 | 38.9 | 49.2 | 48.5 | 24.54 | 24.38 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6837.1258 | 10:40 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.3 | 34 | 34 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.5 | 49.3 | 30.3 | 34 | 29.7 | 33.1 | 40 | 44.5 | 43.7 | 47.4 | 79.6 | 82.5 | 33.5 | 33.8 | 19.3 | 25.6 | 17.4 | 28.1 | 0 | 34.9 | 46.3 | 0 | 35.4 | 55 | 43.2 | 43.9 | 44.3 | 48.4 | 47.7 | 34.2 | 50.9 | 38.9 | 48 | 50.1 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6847.141 | 10:41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 33.31 | 34 | 34 | 33.51 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90 | 49.7 | 31 | 34.3 | 28.7 | 31.2 | 40.1 | 46.1 | 43.5 | 47.7 | 79.2 | 81.6 | 34.4 | 32.9 | 20.8 | 23.3 | 17.3 | 28.8 | 0 | 35.5 | 46 | 0 | 36.2 | 55 | 43.6 | 43.8 | 45.1 | 48.8 | 48.8 | 36.2 | 49.9 | 37.4 | 48.2 | 49.9 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6857.1406 | 10:41 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.3 | 34 | 34 | 33.51 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.9 | 48.9 | 30.3 | 34.6 | 28.6 | 31.5 | 39.9 | 45.4 | 43.2 | 47.7 | 79.9 | 81.1 | 33.5 | 33.1 | 20.8 | 25.6 | 17 | 28 | 0 | 35.2 | 46.4 | 0 | 35.3 | 54.8 | 44 | 45 | 44.6 | 48.3 | 49.3 | 35.5 | 48.5 | 38.9 | 48.5 | 49.1 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6867.1559 | 10:41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.5 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.6 | 50.2 | 29.8 | 34.2 | 30.4 | 32.9 | 40.2 | 44.2 | 44 | 46.1 | 81.2 | 82.5 | 33.5 | 34.2 | 18.3 | 24.9 | 17.5 | 28 | 0 | 35.5 | 45.6 | 0 | 37.1 | 53.7 | 43.2 | 44.1 | 43.8 | 48 | 49.6 | 35.2 | 50 | 38.7 | 49.6 | 49.4 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
6877.1711 | 10:41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.3 | 34 | 34.01 | 33.5 | 34 | 34.01 | 33.98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 90.5 | 49 | 31.1 | 34.4 | 29.3 | 32.3 | 41.5 | 44.7 | 43.8 | 48.5 | 80.3 | 83 | 33 | 33.7 | 19.9 | 25.7 | 17.9 | 26.9 | 0 | 35.3 | 45.5 | 0 | 35.4 | 54.5 | 43 | 44.4 | 43.5 | 48.3 | 50.5 | 34.3 | 51.3 | 37.1 | 48 | 49.6 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 1.7524e+34 | 0.6
6887.1863 | 10:41 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.51 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 44.5 | 30.1 | 33.9 | 29.5 | 31.4 | 41.1 | 45.5 | 44.1 | 48.6 | 77.9 | 81.4 | 32.8 | 33.6 | 21.3 | 24 | 16.9 | 27.5 | 0 | 35.1 | 45.7 | 0 | 35.6 | 54.8 | 44.2 | 44.4 | 45.2 | 49.1 | 48.3 | 35.8 | 49.9 | 39.4 | 50.2 | 49.2 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6897.1859 | 10:41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 33.31 | 34 | 34 | 33.51 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.3 | 49 | 31.8 | 35.1 | 30.3 | 31.5 | 40.7 | 46.1 | 43.8 | 47.3 | 79.8 | 81.8 | 32.6 | 33.5 | 19.6 | 25 | 17.1 | 28.1 | 0 | 34.7 | 46.3 | 0 | 36 | 54.6 | 42.2 | 44.2 | 45.1 | 47.9 | 48.5 | 35 | 49.7 | 40 | 47.9 | 48.9 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 1.7524e+34 | 0.6
6907.2011 | 10:42 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.03 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.51 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 90.4 | 50.8 | 30.7 | 34.2 | 29.2 | 32.1 | 41.6 | 44.5 | 44.1 | 46.4 | 82.1 | 81.4 | 33.7 | 30 | 19.9 | 24.8 | 17 | 28.2 | 0 | 35.2 | 46.8 | 0 | 37.5 | 54.7 | 42.2 | 44.1 | 45.3 | 48.3 | 47.2 | 33.7 | 50.1 | 38.7 | 47.3 | 48.7 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
6917.2163 | 10:42 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.51 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.03 | 34 | 34 | 34 | 34 | 90.7 | 49.6 | 31 | 33.7 | 29.3 | 32.6 | 40.9 | 45.9 | 43 | 47.9 | 80.2 | 81.1 | 34.2 | 31.8 | 20.3 | 25.1 | 15.5 | 27.3 | 0 | 34.9 | 45.6 | 0 | 35.5 | 53.7 | 42.4 | 43.7 | 45.7 | 46.9 | 49.1 | 34.4 | 48 | 38.3 | 47.6 | 48.8 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
6927.2316 | 10:42 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.51 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 92.1 | 49.9 | 31 | 34.4 | 29.6 | 32.3 | 41.9 | 45.8 | 43.7 | 46.7 | 78.7 | 81.3 | 33.3 | 33.1 | 17.3 | 25.5 | 18 | 26.1 | 0 | 36.2 | 46.2 | 0 | 37.3 | 53.6 | 42.2 | 44.3 | 44.3 | 49.6 | 49.4 | 35 | 51 | 39.4 | 49.4 | 49.9 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.07 | 0 | 0.6
6937.2468 | 10:42 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.32 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.1 | 47.8 | 31.4 | 33.9 | 29.1 | 31.9 | 42 | 45.1 | 43.4 | 47 | 80 | 82.2 | 33.2 | 34.7 | 19.5 | 24.4 | 17.4 | 28 | 0 | 35.9 | 46 | 0 | 37.9 | 54.6 | 42 | 44.1 | 45.4 | 48.1 | 49.4 | 36 | 50.9 | 38.3 | 49.4 | 49.2 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6947.2464 | 10:42 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.52 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.98 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.3 | 48.8 | 30.3 | 34.4 | 28.6 | 32.9 | 41.5 | 44.5 | 44 | 46.6 | 80.4 | 82.2 | 33.1 | 33.4 | 19.5 | 24.4 | 17.1 | 27.9 | 0 | 35.1 | 45.4 | 0 | 35.7 | 53.7 | 42.7 | 44.1 | 44.7 | 47.7 | 51.3 | 36 | 50.8 | 37.7 | 47.6 | 49.2 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6957.2616 | 10:42 | 34 | 33.97 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.32 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34.02 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 90.9 | 50 | 29.9 | 33.6 | 29.9 | 31.2 | 40.8 | 44.5 | 44.1 | 47.8 | 79.8 | 82.4 | 32.6 | 34.5 | 20.5 | 24.9 | 18 | 27 | 0 | 35.4 | 45.9 | 0 | 35.5 | 54.3 | 42.1 | 45.2 | 47.9 | 48.7 | 46.4 | 35.3 | 53.3 | 38.7 | 49 | 49.9 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6967.2768 | 10:43 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.32 | 34.01 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.02 | 34 | 34.01 | 34 | 33.98 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34 | 91 | 48.6 | 31.6 | 34 | 30.3 | 31.1 | 39.4 | 44 | 43.7 | 46.8 | 80.5 | 81.9 | 33.8 | 32.6 | 20.6 | 24.2 | 19 | 26.4 | 0 | 34.6 | 45.8 | 0 | 36 | 53.8 | 43.3 | 43.3 | 42.9 | 48.9 | 47 | 34.5 | 50.4 | 39.4 | 49 | 49.5 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6977.2765 | 10:43 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.32 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 91.8 | 48.1 | 29.5 | 33.9 | 29.3 | 31.9 | 40.7 | 45.2 | 44.1 | 46.9 | 80 | 81.7 | 33.7 | 34.9 | 19.5 | 24.5 | 16.9 | 27.3 | 0 | 34.5 | 45.6 | 0 | 36.2 | 53.6 | 42.1 | 43.7 | 43.1 | 49.2 | 48.3 | 34.4 | 53.7 | 40.3 | 49.2 | 48.2 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6987.2761 | 10:43 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34.01 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 33.33 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 91.7 | 46.2 | 29.2 | 35.7 | 28.3 | 32.2 | 40.8 | 45.9 | 43.5 | 48 | 79.9 | 84.1 | 33.4 | 33.7 | 20 | 22.8 | 17.6 | 26.8 | 0 | 35.7 | 46.6 | 0 | 36.9 | 54.1 | 42.2 | 44.2 | 43.7 | 46.8 | 48.6 | 35.1 | 49.2 | 39.5 | 47.9 | 48.5 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
6997.2913 | 10:43 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.32 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.02 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.4 | 47.8 | 29.7 | 34.1 | 29.8 | 31.6 | 40.5 | 45.9 | 42 | 47.5 | 80.7 | 82.3 | 32.6 | 33.9 | 19.3 | 24.2 | 17.6 | 27.7 | 0 | 35 | 46.2 | 0 | 36.7 | 53.6 | 43.4 | 44.2 | 43.6 | 48.3 | 45.3 | 35.7 | 50.6 | 38.7 | 46.5 | 48.3 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 0 | 0.6
7007.3065 | 10:43 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.32 | 34.01 | 34 | 33.53 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 91 | 52.3 | 31.1 | 35.5 | 29.7 | 31.1 | 40.7 | 46.1 | 44.6 | 46.9 | 80.6 | 81.9 | 33.3 | 32.9 | 20.3 | 25 | 18.1 | 28.1 | 0 | 34.6 | 45.5 | 0 | 36.9 | 53.7 | 42.6 | 43.9 | 44.4 | 48 | 50 | 34.7 | 49 | 38.7 | 49.8 | 49.6 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.07 | 0 | 0.6
7017.3217 | 10:43 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.32 | 33.99 | 34 | 33.53 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34.04 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.5 | 48.1 | 31.1 | 34 | 29.1 | 30.9 | 39.7 | 45 | 44 | 47 | 80.9 | 82.3 | 33.5 | 33.6 | 18.6 | 24.6 | 17.8 | 27.5 | 0 | 35.6 | 46.4 | 0 | 36.6 | 53.5 | 41.3 | 44.7 | 45.7 | 48 | 43.6 | 33.8 | 48.2 | 37.7 | 49.6 | 49.3 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.06 | 5.8413e+33 | 0.6
7027.3213 | 10:44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.32 | 34 | 34.01 | 33.53 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 34.01 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 91.2 | 48.1 | 31.3 | 33.7 | 29.6 | 32.5 | 41.1 | 43.7 | 44.2 | 47 | 80 | 82.8 | 31.7 | 33.5 | 17.3 | 24.2 | 17 | 27.3 | 0 | 35 | 45.2 | 0 | 35.3 | 53.3 | 41.3 | 43.2 | 45.4 | 47.7 | 49.4 | 34.7 | 50.9 | 37.8 | 49 | 49.8 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.06 | 0 | 0.6
7037.321 | 10:44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 33.32 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 91.2 | 48.5 | 31.1 | 34.2 | 28.9 | 31.7 | 40.9 | 44.5 | 44.2 | 46.2 | 80.9 | 83.3 | 33.4 | 32.2 | 18.6 | 24.4 | 16.3 | 27.6 | 0 | 35.7 | 44.9 | 0 | 33.9 | 54.2 | 42.7 | 44.6 | 44.4 | 47.3 | 50.5 | 36.1 | 49.8 | 38 | 48.1 | 48.5 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.06 | 1.1683e+34 | 0.6
7047.3362 | 10:44 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.31 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 91.7 | 47.8 | 29.3 | 34.6 | 30 | 31.6 | 41.3 | 44.9 | 44 | 48 | 80.6 | 83 | 34.6 | 32.8 | 18.8 | 24.5 | 17.6 | 27.6 | 0 | 35.3 | 45.4 | 0 | 36.1 | 54.4 | 44.7 | 43.9 | 45.9 | 48.9 | 50.7 | 35 | 50.7 | 39.5 | 49.4 | 48.6 | 24.54 | 24.39 | 24.7 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
7057.3514 | 10:44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 33.99 | 34 | 34 | 33.33 | 34.01 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 90.9 | 48.8 | 30.2 | 34.3 | 30 | 31.1 | 41.5 | 44.7 | 43.3 | 47.1 | 80.7 | 82.6 | 33.2 | 32.7 | 20.3 | 25.2 | 18.5 | 26.9 | 0 | 36.3 | 46.2 | 0 | 37 | 54.2 | 42.9 | 44.1 | 44.8 | 48.4 | 50.3 | 33.2 | 50.4 | 40.5 | 48.1 | 48.9 | 24.54 | 24.39 | 24.7 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
7067.3666 | 10:44 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.33 | 34.01 | 34 | 33.52 | 34 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 92 | 48.2 | 30.9 | 34.1 | 29.6 | 32 | 40.7 | 44.7 | 42.9 | 45.2 | 81.4 | 81.1 | 32.5 | 32.9 | 20.7 | 25.7 | 17 | 27.7 | 0 | 34 | 45.8 | 0 | 35.8 | 52.4 | 41.5 | 43.8 | 44.5 | 47.9 | 50.8 | 34.6 | 49.9 | 37.6 | 47.7 | 50.5 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
7077.3818 | 10:44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 33.33 | 34 | 34 | 33.54 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 91.9 | 49.2 | 30.2 | 34.4 | 30.5 | 32.2 | 41.4 | 45.8 | 44 | 47.1 | 79.9 | 81.6 | 33.5 | 33.5 | 20.5 | 24.6 | 17.7 | 27.8 | 0 | 34.2 | 45.8 | 0 | 36.1 | 54.1 | 42.5 | 44 | 44.4 | 49.1 | 49.4 | 34.9 | 47.1 | 39 | 49.3 | 49.6 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
7087.397 | 10:45 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 34 | 33.33 | 33.99 | 34 | 33.53 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 34 | 34 | 90.8 | 48.6 | 29.9 | 33.8 | 28.7 | 32.5 | 42 | 45.6 | 43 | 47.9 | 81.6 | 82.6 | 32.8 | 33.3 | 19.2 | 24.8 | 16.5 | 26.3 | 0 | 36.7 | 45.9 | 0 | 35.7 | 52.9 | 41.6 | 43.8 | 47.9 | 48.5 | 48.9 | 35.3 | 51.4 | 38.6 | 48.3 | 47.8 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.05 | 0 | 0.6
7097.3967 | 10:45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 33.33 | 34 | 34 | 33.52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 91.7 | 49.8 | 29.8 | 34.2 | 28.3 | 31.1 | 41.4 | 45.4 | 44 | 47.4 | 81.5 | 82.8 | 33.6 | 33.4 | 18.8 | 25 | 15.4 | 27.9 | 0 | 35.2 | 45.9 | 0 | 35.2 | 53.3 | 42.3 | 43.7 | 45.4 | 48.7 | 49.3 | 36.9 | 50 | 37.9 | 47.8 | 48.4 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.5 | 0.05 | 1.1683e+34 | 0.6
7107.4119 | 10:45 | 34.01 | 34.04 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 33.33 | 34.01 | 34 | 33.51 | 34.01 | 33.99 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 90.3 | 48.5 | 30.8 | 33.7 | 30 | 32 | 41.9 | 45.6 | 43 | 46.9 | 81 | 81.2 | 33 | 32.6 | 19.9 | 24.7 | 17.3 | 28 | 0 | 34.8 | 46.4 | 0 | 35.6 | 54.1 | 41.5 | 43.8 | 45 | 47.2 | 49.2 | 35.1 | 50.9 | 39.8 | 48 | 48.3 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
7117.4271 | 10:45 | 34 | 34.04 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.32 | 34.01 | 34 | 33.53 | 34.01 | 34 | 34.01 | 33.99 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 33.99 | 34 | 34 | 91.3 | 40.3 | 29.4 | 34.3 | 30 | 31.6 | 40 | 45.5 | 43.8 | 47.3 | 80.7 | 82.4 | 33.2 | 33 | 19.1 | 24.9 | 17.7 | 28.3 | 0 | 33.9 | 45.9 | 0 | 34.8 | 54.4 | 41.7 | 44.4 | 48.1 | 48.2 | 50.4 | 36 | 51.9 | 38.7 | 48.9 | 47.7 | 24.54 | 24.39 | 24.69 | 56.4 | 0.05 | 0 | 0.6
AVG 10 min - set 1 - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVG 10 min - set 2 - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVG 10 min - set 3 - |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVG 30 min - set 4 - 10:15-10:45 |  | 34.0006 | 34.0008 | 34.0013 | 34.0008 | 34.0017 | 34.001 | 34.0004 | 33.9999 | 33.9999 | 34.0004 | 33.9998 | 34.0003 | 34.0011 | 34.0015 | 34.0015 | 34.0009 | 34.0018 | 34.0015 | 33.1962 | 34.0023 | 34.002 | 33.3994 | 34.0022 | 34.0024 | 34.0007 | 34.0002 | 34.0007 | 34.0008 | 34.0007 | 33.9998 | 34.0001 | 34.0007 | 34.0006 | 34.0012 | 34 | 91.3917 | 48.7646 | 31.2746 | 34.8934 | 30.332 | 32.2785 | 41.005 | 45.3188 | 43.6011 | 47.6448 | 80.7398 | 82.9878 | 34.1331 | 33.7293 | 20.3735 | 25.2337 | 18.3017 | 28.3094 | 0 | 36.416 | 47.1006 | 0 | 37.116 | 55.5017 | 42.9746 | 44.2619 | 45.2851 | 48.821 | 49.2227 | 34.9044 | 49.9845 | 39.432 | 48.847 | 49.4459 | 24.5308 | 24.3873 | 24.6752 | 56.4442 | 0.055691 | 2.3559e+33 | 0.6

## Data_for_diagram
Data for comfort zones diagram
AVG 10 min - set 1 - |  | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot
| surface [m2] | 0.0436 | 0.0939 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0461 | 0.0461 | 0.092 | 0.0793 | 0.1019 | 0.0634 | 0.0468 | 0.0503 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.1032 | 0.0488 | 0.1032 | 0.0488 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0596 | 0.0596
| AVG heat flux [W/m2] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tempreture of element | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ambient temp | #REF!
| RCT [degC.m2/W] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| h0[W/m2K] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVG 10 min - set 2 - |  | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot
| surface [m2] | 0.0436 | 0.0939 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0461 | 0.0461 | 0.092 | 0.0793 | 0.1019 | 0.0634 | 0.0468 | 0.0503 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.1032 | 0.0488 | 0.1032 | 0.0488 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0596 | 0.0596
| AVG heat flux [W/m2] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tempreture of element | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ambient temp | #REF!
| RCT [degC.m2/W] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| h0[W/m2K] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVG 10 min - set 3 - |  | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot
| surface [m2] | 0.0436 | 0.0939 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0461 | 0.0461 | 0.092 | 0.0793 | 0.1019 | 0.0634 | 0.0468 | 0.0503 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.1032 | 0.0488 | 0.1032 | 0.0488 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0596 | 0.0596
| AVG heat flux [W/m2] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tempreture of element | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ambient temp | #REF!
| RCT [degC.m2/W] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| h0[W/m2K] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVG 30 min - set 4 - 10:15-10:45 |  | Face | Head | R Up Arm Fr | R Up Arm Bk | L Up Arm Fr | L Up Arm Bk | R Forearm Fr | R Forearm Bk | L Forearm Fr | L Forearm Bk | R Hand | L Hand | Upper Chest | Shoulders | Stomach | Mid Back | Waist | Lower Back | R Up Thigh Fr | R Up Thigh Grd | R Up Thigh Bk | L Up Thigh Fr | L Up Thigh Grd | L Up Thigh Bk | R Lwr Thigh Fr | R Lwr Thigh Bk | L Lwr Thigh Fr | L Lwr Thigh Bk | R Calf Fr | R Calf Bk | L Calf Fr | L Calf Bk | R Foot | L Foot
at the end of calibration measurement | surface [m2] | 0.0436 | 0.0939 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0519 | 0.0317 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0264 | 0.0461 | 0.0461 | 0.092 | 0.0793 | 0.1019 | 0.0634 | 0.0468 | 0.0503 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.0487 | 0.0309 | 0.0274 | 0.1032 | 0.0488 | 0.1032 | 0.0488 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0823 | 0.0528 | 0.0596 | 0.0596
| AVG heat flux [W/m2] | 91.3917 | 48.7646 | 31.2746 | 34.8934 | 30.332 | 32.2785 | 41.005 | 45.3188 | 43.6011 | 47.6448 | 80.7398 | 82.9878 | 34.1331 | 33.7293 | 20.3735 | 25.2337 | 18.3017 | 28.3094 | 0 | 36.416 | 47.1006 | 0 | 37.116 | 55.5017 | 42.9746 | 44.2619 | 45.2851 | 48.821 | 49.2227 | 34.9044 | 49.9845 | 39.432 | 48.847 | 49.4459
| Tempreture of element | 34.0006 | 34.0008 | 34.0013 | 34.0008 | 34.0017 | 34.001 | 34.0004 | 33.9999 | 33.9999 | 34.0004 | 33.9998 | 34.0003 | 34.0011 | 34.0015 | 34.0015 | 34.0009 | 34.0018 | 34.0015 | 33.1962 | 34.0023 | 34.002 | 33.3994 | 34.0022 | 34.0024 | 34.0007 | 34.0002 | 34.0007 | 34.0008 | 34.0007 | 33.9998 | 34.0001 | 34.0007 | 34.0006 | 34.0012
| Ambient temp 10 [C] | 24.3873
Ambient temp 60 [C]
| Ambient temp 110 [C] | 24.6752 | avg | 24.5313 | C
| RCTcal [degC.m2/W] | 0.10361 | 0.19419 | 0.3028 | 0.27138 | 0.31222 | 0.29338 | 0.23093 | 0.20893 | 0.21716 | 0.19874 | 0.11727 | 0.1141 | 0.27744 | 0.28077 | 0.46483 | 0.37528 | 0.51747 | 0.33452 |  | 0.26008 | 0.20108 |  | 0.25517 | 0.17065 | 0.22035 | 0.21393 | 0.20911 | 0.19396 | 0.19238 | 0.27127 | 0.18943 | 0.24015 | 0.19386 | 0.19152
| hcal [W/m2K] | 9.6514 | 5.1497 | 3.3025 | 3.6848 | 3.2028 | 3.4086 | 4.3304 | 4.7862 | 4.6048 | 5.0316 | 8.5272 | 8.7642 | 3.6044 | 3.5616 | 2.1513 | 2.6647 | 1.9325 | 2.9893 |  | 3.845 | 4.9733 |  | 3.919 | 5.8601 | 4.5382 | 4.6744 | 4.7822 | 5.1556 | 5.1981 | 3.6864 | 5.2789 | 4.1641 | 5.1585 | 5.2214